Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto [zł]”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[zł]” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto – [zł]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[zł]”.

| Pakiet nr | Nazwa asortymentu | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wideomediastinoskop z wyposażeniem | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 2. | Kriostat - badania śródoperacyjne, onkologiczne | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do HPLC (wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa) | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 4. | Stół operacyjny kardiochirurgiczny | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw lamp operacyjnych z kamerą | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 6. | Łóżko intensywnej terapii kardiochirurgicznej | 7 kpl. |  |  |  |  |
| 7. 1 | Bronchofiberoskop optyczny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. 2 | Myjnia do bronchofiberoskopów z drukarką | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem pakiet 7: |  |  |  |
| 8. | Aparat RTG z ramieniem C | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 9. | Stół do biopsji stereotaktycznych | 1 kpl. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

Załącznik nr 2 c.d.

*    parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie,

**  parametry podlegające ocenie i nie będące jednocześnie parametrami wymaganymi,

*** odpowiedź NIE - nie spowoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany”  spowoduje odrzucenie oferty.

Pakiet 1  Wideomediastinoskop z wyposażeniem – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wideomediastinoskop - 1 szt. |  |  |  |
|  | Wideomediastinoskop rozwierany z wymienną optyką, przeznaczony do diagnostyki śródpiersia i wykonania biopsji węzłów chłonnych, w pełni autoklawowalny | TAK | - |  |
|  | Rękojeść wideomediastinoskopu o konstrukcji umożliwiającej całkowite schowanie w niej głowicy kamery wideomediastinoskopowej | TAK | - |  |
|  | Tubus roboczy złożony z dwóch łopatek, rozwieranych horyzontalnie i radialnie | TAK | - |  |
|  | Regulacja rozwarcia horyzontalnego i radialnego łopatek poprzez niezależne pokrętła umieszczone na rękojeści wideomediastinoskopu, umożliwiające obsługę jedną ręką | TAK | - |  |
|  | Wideomediastinoskop wyposażony w dwa niezależne kanały do odsysania oparów i przepłukiwania czoła optyki wbudowane w rękojeść i łopatkę, z przyłączami LUER-Lock umieszczonymi w szczycie rękojeści | TAK | - |  |
|  | Rękojeść wyposażona w łącznik pozwalający na przymocowanie wideomediastinoskopu do ramienia trzymającego mocowanego do szyny stołu operacyjnego | TAK | - |  |
|  | Optyka wideomediastinoskopwa - 1 szt. |  |  |  |
|  | Wymienna optyka wideomediastinoskopowa bezokularowa, chowana wewnątrz rękojeści i górnej łopatce wideomediastinoskopu, kierunek patrzenia 30º, śr. 4 mm, wyposażona w interfejs szybkołączący umożliwiający szybkie połączenie z głowicą kamery wewnątrz rękojeści wideomediastinoskopu, podłączenie światłowodu do optyki poprzez głowicę kamery, wyposażona w systemem soczewek wałeczkowych Hopkins; autoklawowalna - 1 szt. | TAK | - |  |
|  | Oznakowanie kodem Data-Matrix | - | TAK/NIE** TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Światłowód -1 szt. |  |  |  |
|  | Światłowód, kompatybilny z głowicą kamery wideomediastinoskopowej, śr. 3,5 mm, długość min. 300 cm, autoklawowalny - 1 szt. | TAK | - |  |
|  | Przegubowe ramię trzymające - 1 zestaw |  |  |  |
|  | Przegubowe ramie trzymające o kształcie litery L, mocowane do szyny sprzętowej poprzez element mocujący, wyposażone w centralne pokrętło blokujące przeguby ramienia, wyposażone w łącznik obrotowy do zamocowania wideomediastinoskopu | TAK | - |  |
|  | Element mocujący ramię do szyny sprzętowej, wyposażony w zacisk umożliwiające zamocowanie ramienia przegubowego pod różnym kątem | TAK | - |  |
|  | Monitor operacyjny - 1 zestaw |  |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, FULL HD | TAK | - |  |
|  | Przekątna ekranu min. 26", 16:9 | TAK | - |  |
|  | Kontrast min. 1400:1 | TAK | - |  |
|  | Wejście cyfrowe wideo: 1x DVI-D, 1x 3G-SDI | TAK | - |  |
|  | Wyjście cyfrowe wideo: 1x DVI-D, 1x 3G-SDI | TAK | - |  |
|  | Mocowanie typu VESA 100 | TAK | - |  |
|  | Wideomediastinoskopowa głowica kamery - 1 szt. |  |  |  |
|  | Głowica kamery o rozdzielczości min. SD, wyposażona w min. 1 przetwornik obrazu CCD lub CMOS | TAK* | 1 przetwornik – 0 pkt. >1 przetwornik – 5 pkt. |  |
|  | Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca wsunięcie jej do wewnętrza rękojeści oferowanego wideomediastinoskopu i wewnętrzne połączenie z optyką | TAK | - |  |
|  | Przyłącze do podłączenia światłowodu umieszczone w końcu proksymalnym głowicy kamery | TAK | - |  |
|  | Wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie | TAK | - |  |
|  | Waga głowicy kamery ≤ 125 g | TAK* | Waga głowicy: = 125 g - 0 pkt. < 125 g - 10 pkt. |  |
|  | Możliwość sterylizacji min. w tlenku etylenu, | TAK, podać | - |  |
|  | Sterownik kamery - 1 zestaw |  |  |  |
|  | Sterownik kamery umożliwiający podłączenie oferowanej wideomediastinoskopowej głowicy kamery | TAK | - |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo do podłączenia monitora operacyjnego: 1 x 3G-SDI, 2 x DVI-D | TAK | - |  |
|  | Gniazda DVI-D wyposażone w po 2 gwintowane otwory umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo od obudowy sterownika kamery | TAK | - |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym źródłem światła i ustawianie intensywności światła, włączanie / wyłączanie światła, regulację trybu pracy bezpośrednio poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK | - |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia: - pamięci PenDrive - klawiatury - dedykowanej drukarki | TAK* | Ilość dostępnych gniazd USB w sterowniku: = 3 - 0 pkt. > 3 - 5 pkt. |  |
|  | Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika kamery umożliwiające szybki dostęp | TAK | - |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiający podłączenie dedykowanego giętkiego wideoendoskopu z kamerą wbudowaną w końcówkę endoskopu takiego jak: wideogastroskop, wideokolonoskop, wideobronchoskop | TAK | - |  |
|  | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie tekstowo - graficznych ikon. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków wideomediastinoskopowej głowicy kamery oraz - zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika kamery | TAK | - |  |
|  | Możliwość konfigurowania menu kamery przez użytkownika poprzez dodawanie lub usuwanie wybranych funkcji z menu | TAK | - |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | TAK | - |  |
|  | Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 40 pacjentów | TAK | - |  |
|  | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika kamery obejmującymi. Możliwość zapamiętania min. 15 indywidualnych profili użytkowników | TAK | - |  |
|  | Możliwość eksportu / importu profili użytkowników do / z pamięci PenDrive | TAK | - |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć (w jpg.) i filmów (w mp4) w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery | TAK | - |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 5 poziomów regulacji zoom'u | TAK | - |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawionej intensywności światła oferowanego źródła światła na ekranie monitora operacyjnego, funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK | - |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK | - |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK | - |  |
|  | Tryb cyfrowego obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia podczas wideomediastinoskopii. Włączanie i wyłączanie trybu w dowolnym momencie poprzez przyciski wideomediastinoskopowej głowicy kamery. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła | TAK | - |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czarowanym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie poprzez przyciski wideomediastinoskopowej głowicy kamery | TAK | - |  |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |  |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK | - |  |
|  | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK | - |  |
|  | Temperatura barwowa 6300K - 6400K | TAK | - |  |
|  | Zintegrowane w źródle światła gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i ustawianie intensywności światła, włączanie / wyłączanie światła, regulację trybu pracy bezpośrednio poprzez przyciski na głowicy kamery | TAK | - |  |
|  | Ustawianie intensywności światła poprzez przyciski membranowe na panelu przednim źródła światła | TAK | - |  |
|  | Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK | - |  |
|  | Dedykowany przycisk funkcji standby | TAK | - |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawionej intensywności światła na ekranie monitora operacyjnego, funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK | - |  |
|  | Pompa płucząca do torakochirurgii - 1 zestaw |  |  |  |
|  | Rolkowa pompa płucząca przeznaczona do operacji chirurgicznych w tym torakochirurgicznych, laparoskopowych i proktologicznych | TAK | - |  |
|  | Możliwością rozszerzenia oprogramowania pompy o programy do cystoskopii i histeroskopii | - | TAK/NIE** TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Wybór programu pracy z menu z listą dostępnych programów wyświetlaną na monitorze z ekranem dotykowym na panelu przednim pompy | TAK | - |  |
|  | Regulacja prędkości przepływu w zakresie min. 100 - 2500 ml/min poprzez ekran dotykowy | TAK | - |  |
|  | Wyświetlanie prędkości przepływu w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | TAK | - |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenów wraz z automatyczną aktywacją programów wykorzystujących dany dren | TAK | - |  |
|  | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK | - |  |
|  | Dren płuczący do operacji torakochirurgicznych, sterylny, jednorazowy - 20 szt. | TAK | - |  |
|  | Instrumenty do wideomediastinoskopii |  |  |  |
|  | Kleszcze preparacyjno - chwytające, bransze okienkowe, z ząbkami na obwodzie, obie bransze ruchome, dł. 30 cm - 1 szt. | TAK | - |  |
|  | Kleszcze biopsyjne, bransze miseczkowe okrągłe, obie bransze ruchome, dł. 30 cm - 1 szt. | TAK | - |  |
|  | Kaniula koagulacyjno-ssąca, monopolarna, izolowana, uchwyt zagięty, śr. 5 mm, dł. 30 cm, podłączenie drenu i przewodu HF w dolnej części uchwytu - 1 szt. | TAK | - |  |
|  | Kaniula aspiracyjna, dł. 30 cm, z igłami - 1 zestaw | TAK | - |  |
|  | Dren silikonowy do podłączenia kaniuli aspiracyjnej z strzykawką - 1 szt. | TAK | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| 2 | Wykaz PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ WYTWÓRCĘ LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, | TAK, podać | - |  |
| 3 | bezpłatne przeszkolenie ( min. 4 pracowników zamawiającego) w zakresie obsługi, naprawy i przeglądów przedmiotu zamówienia w języku polskim | TAK, podać | - |  |
| 4 | warunki pracy dotyczące przedmiotu oferty | TAK, podać | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 2  Kriostat - badania śródoperacyjne, onkologiczne – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Automatyczny kriostat wolnostojący z wbudowanym mikrotomem. | TAK | - |  |
|  | Stabilna obudowa wyposażona w rolki ułatwiające przesuwanie urządzenia. | TAK | - |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych | TAK | - |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w system dezynfekcji UV lub system zimnej dezynfekcji. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | TAK | - |  |
|  | Zabezpieczenie przed uruchomieniem cyklu dezynfekcji UV przy otwartym oknie. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | TAK | - |  |
|  | Możliwość szybkiej i dokładnej dezynfekcji promieniowaniem UV (wykonywanej po zakończonej pracy z konkretnym materiałem skażonym lub na koniec dnia po zakończeniu pracy). Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | TAK | - |  |
|  | Cykl dezynfekcji UV może być przerwany w każdej chwili, kiedy zachodzi potrzeba natychmiastowego użycia kriostatu. | TAK | - |  |
|  | Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, posiadająca własne oświetlenie | TAK | - |  |
|  | Komora kriostatu zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części obudowy | TAK | - |  |
|  | Urządzenie musi posiadać pojemnik na skropliny umieszczony z przodu. | TAK | - |  |
|  | Powierzchnie zewnętrzne i panel sterowania muszą być pokryte warstwą nanosrebra. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. dopuszczono urządzenie wyposażone w dotykowy ekran odporny na zalanie, na którym wyświetlane są piktogramy | TAK | - |  |
|  | Urządzenie posiadające koło napędowe służące do cięcia ręcznego i silnikowego z możliwością jego blokady w dwóch pozycjach. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. dopuszczono kriostat wyposażony w koło napędowe z możliwością jego blokady służące do cięcia ręcznego i przycisk do cięcia silnikiem oraz przycisk STOP blokujący urządzenie. | TAK | - |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. dwa niezależne układy chłodzenia. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. dopuszczono kriostat wyposażony w innowacyjny i wydajniejszy system chłodzenia, składający się z jednej sprężarki oraz dodatkowego systemu pozwalającego na niezależne schładzanie głowicy z możliwością regulacji temperatury do -50°C oraz uchwytu noża do -35°C z możliwością regulacji. | TAK | dwa niezależne układy – 0 pkt. więcej niż dwa niezależne układy - 5 pkt. |  |
|  | Dwa kompresory schładzające komorę kriostatu oraz głowicę. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. dopuszczono kriostat wyposażony w innowacyjny i wydajniejszy system chłodzenia, składający się z jednej sprężarki oraz dodatkowego systemu pozwalającego na niezależne schładzanie głowicy z możliwością regulacji temperatury do -50°C oraz uchwytu noża do -35°C z możliwością regulacji. | TAK | - |  |
|  | Regulacja temperatury chłodzenia głowicy w zakresie minimum od -10 °C do -50 °C w krokach co 1°C. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. dopuszczono kriostat z zakresem regulacji temperatury głowicy: +10°C do -50°C w krokach co 1°C. | TAK | - |  |
|  | Kriostat wyposażony w zintegrowany system ekstrakcji odpadków tj. system podciśnienia służący do łatwiejszego rozprostowywania skrawków oraz odsysający resztki ścinków do pojemnika na odpadki. Możliwość wykorzystania systemu jako odkurzacz do czyszczenia komory kriostatu przez rozpoczęciem procesu dezynfekcji. System podciśnienia wyposażony w filtr HEPA dostępny na zewnątrz urządzenia. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | TAK* | System wyposażony w filtr HEPA – 5 pkt System bez filtru HEPA – 0 pkt. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w silnik do cięcia automatycznego – płynny wybór szybkości cięcia w zakresie co najmniej 0-85 obrotów na minutę. Szybkość maksymalna (szybkie trymowanie) 85-90 obrotów/min. Możliwość pracy ciągłej lub pojedynczego obrotu. Skrawanie automatyczne obsługiwane poprzez panel sterowania i włącznik nożny. Przy zatrzymaniu silnika poprzez panel sterowania koło zamachowe zatrzymywane jest automatycznie w pozycji dolnej. Rączka koła zamachowego z możliwością umieszczenia centralnie. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. dopuszczono Urządzenie wyposażone w silnik do cięcia automatycznego – płynny wybór szybkości cięcia w zakresie od 0-120 obrotów na minutę Możliwość pracy ciągłej lub pojedynczego obrotu. Skrawanie automatyczne obsługiwane poprzez panel sterowania i przyciski. Przy zatrzymaniu silnika poprzez panel sterowania przy krojeniu automatycznym koło zamachowe zatrzymywane jest automatycznie. | TAK | - |  |
|  | Zakres temperatury komory kriostatu: min. 0°C do -35°C, regulowany w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C) Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. dopuszczono kriostat bez manualnej regulacji temperatury w komorze, komputer sterujący urządzeniem automatycznie dobiera temperaturę komory dostosowując ją do ustawień chłodzenia noża i głowicy z próbką, które są regulowane co 1 stopień. | TAK | - |  |
|  | Czas schładzania komory kriostatu do -25°C max. 5 godzin Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono urządzenie , które pozwala na rozpoczęcie pracy już po 2 – 3,5 h w zależności od temperatury zewnętrznej | TAK |  |  |
|  | Czas schładzania komory kriostatu do -35°C max. 8 godzin Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono urządzenie , które pozwala na rozpoczęcie pracy już po 2 – 3,5 h w zależności od temperatury zewnętrznej | TAK |  |  |
|  | Półka szybkiego zamrażania -42°C, przy temp. komory -35 °C przeznaczona na min. 15 podstawków z preparatami Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono kriostat z półka szybkiego zamrażania przeznaczoną na 18 preparatów schładzaną automatycznie do temperatury -35°C. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy system pozwalający na zmrożenie dwóch podstawków do minimum - 50°C Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono kriostat z systemem Peltiera pozwalający na zamrożenie jednego podstawka do temperatury -60°C. | TAK | - |  |
|  | Automatyczne odszranianie gorącym gazem. Co najmniej 1 automatyczny cykl odszraniania w ciągu doby. | TAK | - |  |
|  | Funkcja ręcznego rozmrażania komory i głowicy. Urządzenie musi posiadać czujnik ostrzegający użytkownika o trwającym procesie rozmrażania. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono kriostat z funkcja ręcznego rozmrażania komory bez systemu odszranianie głowicy preparatu, urządzenie wyposażone w ten system chłodzenia nie wymaga ręcznego uruchamiane odszraniania, które jest realizowane automatycznie poprzez płynną zmianę temperatur na głowicy w czasie pracy. Urządzenie ostrzegające użytkownika o trwającym procesie rozmrażania. | TAK | - |  |
|  | Automatyczna funkcja rozmrażania programowana całodobowo. | TAK | - |  |
|  | Odszranianie głowicy preparatu uruchamiane ręcznie, czas trwania max. 15 min. | TAK/NIE*** Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | - |  |
|  | Mikrotom posiadający system zaciskowy składający się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem | TAK | - |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 1 μm do 100 μm w skokach: Od 1,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm Od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm Od 20,0 μm – 60μm co 5,0μm Od 60,0μm–100μm co10,0μm Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono kriostat z możliwością płynnej regulacji grubości cięcia od 0.5 μm do 100 μm w skokach: Od 0,5 μm – 2,0 μm w skokach co 0,5 μm Od 2,0 μm – 10,0 μm w skokach co 1,0 μm Od 10,0 μm – 20,0 μm w skokach co 2,0 μm Od 20,0 μm – 50,0 μm w skokach co 5,0 μm Od 50,0 μm – 100,0 μm w skokach co 10,0 μm | TAK | - |  |
|  | Funkcja trymowania regulowana w zakresie Od 1 μm do 600μm w skokach: Od 1,0 μm – 10μm co 1,0 μm Od 10,0μm – 20μm co 2,0 μm Od 20,0μm – 50μm co 5,0 μm Od 50,0μm – 100μm co 10μm Od 100μm – 600μm co 50μm Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono kriostat z funkcją trymowania w zakresie od 5 μm do 500 μm w skokach: Od 5 μm – 10 μm w skokach co 5 μm Od 10 μm – 100 μm w skokach co 10 μm Od 100 μm – 200 μm w skokach co 20 μm Od 200 μm – 500 μm w skokach co 50 μm | TAK | - |  |
|  | Zakres ruchu pionowego głowicy: min. 59 mm Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | TAK | -- |  |
|  | Zakres ruchu poziomego głowicy: min. 25 mm Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | TAK | - |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję retrakcji minimum 20 μm z możliwością wyłączenia. W czasie pracy automatycznej wartość retrakcji musi być dostosowywana do szybkości cięcia bez konieczności zmiany przez Użytkownika. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono kriostat posiadający funkcję retrakcji 20 bez możliwości wyłączenia. W czasie pracy automatycznej wartość retrakcji jest dostosowywana do szybkości cięcia bez konieczności ingerencji Użytkownika. | TAK | - |  |
|  | Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (300 μm/s i 900 μm/s). Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono kriostat, którego dosuw noża do preparatu jest realizowany płynnie joystickiem do maksymalnej prędkości 3mm/s. | TAK | - |  |
|  | Możliwość krokowego podprowadzania preparatu z krokiem co 20µm. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | TAK | - |  |
|  | Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. | - | TAK/NIE** TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. |  |
|  | Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8º z możliwością obrotu o 360° | TAK | - |  |
|  | System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. | - | TAK/NIE** TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. |  |
|  | Uchwyt na jednorazowe żyletki nisko i wysokoprofilowe z regulacją przesuwu bocznego, możliwością zmiany kąta natarcia oraz osłoną ze zintegrowaną dźwignią do usuwania ostrza. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono Uchwyt na jednorazowe żyletki niskoprofilowe z regulacją przesuwu bocznego, możliwością zmiany kąta natarcia oraz osłoną oraz z urządzeniem do usuwania zużytych ostrzy | TAK | - |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczający przed zwijaniem się skrawków złożony z anty-odblaskowej płytki szklanej 70mm oraz ramek zapewniających dystans 50 i 100µm do wyboru. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono urządzenie wyposażone w system zabezpieczający przed zwijaniem się skrawków złożony z uniwersalnej antyzwijającej płytki szklanej szerokości 70mm. | TAK | - |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w przyciski pokryte folią, chroniące przed zanieczyszczeniami. Opis funkcji przycisków w postaci piktogramów. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono urządzenie, które wyposażone jest w dotykowy ekran odporny na zanieczyszczenia z funkcjami wyświetlanymi w formie piktogramów | TAK | - |  |
|  | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji kriostatu za pomocą jednego przycisku (zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu) | TAK | - |  |
|  | Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelne, pokazane na wyświetlaczach diodowych Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono urządzenie, w którym aktualne parametry programów (temperatura noża, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelnie, wyświetlane są na ekranie dotykowym. | TAK | - |  |
|  | Układ chłodzący nie może zawierać CFC. | TAK | - |  |
|  | Moduł chłodzący posiadający funkcję adaptacji do warunków otoczenia i zapewniający stabilną temperaturę pracy wynoszącą –6 °C. Powierzchnia chłodząca mieszcząca minimum 60 bloczków. | - | TAK/NIE** TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. |  |
|  | 5 podstawek o średnicy 20mm 5 podstawek o średnicy 40mm 5 podstawek o średnicy 55mm Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Dopuszczono urządzenie wyposażone w 10 podstawków śr 30 mm oraz 10 podstawków śr 40 mm. | TAK | - |  |
|  | Waga urządzenia maximum 200 kg (waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia) | TAK | - |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż: Szerokość: max. 850 mm Głębokość: max. 850 mm Wysokość: max 1250 mm Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. dopuszczono kriostat o wymiarach: szerokość 100 cm głębokość 75,5 z regulowaną wysokością 82 -112cm. | TAK | - |  |
|  | Do urządzenia dołączone opakowanie (50 szt.) nożyków niskoprofilowych, kompatybilnych z urządzeniem | TAK | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| 2 | Wykaz PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ WYTWÓRCĘ LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, | TAK, podać | - |  |
| 3 | bezpłatne przeszkolenie ( min. 4 pracowników zamawiającego) w zakresie obsługi, naprawy i przeglądów przedmiotu zamówienia w języku polskim | TAK, podać | - |  |
| 4 | warunki pracy dotyczące przedmiotu oferty | TAK, podać | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 3  Zestaw do HPLC (wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa) - 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Analizator do ilościowego oznaczania amin biogennych w płynach ustrojowych | Tak | - |  |
|  | Analizator musi umożliwiać oznaczenia ilościowe i jakościowe następujących amin biogennych w zakresach nie mniejszych niż: Serotonina: 5 - 1 000 ug/L Adrenalina: 3 - 1 000 ug/L Noradrenlina: 3 - 1 000 ug/L Dopamina: 3 - 1 000 ug/L Metanefryna: 11 – 2 500 ug/L Normetanefryna: 5 – 2 500 ug/L 3-metoksytyramina: 10 - 5 000 ug/L VMA: 0.5 - 75 mg/L HVA: 0.5 - 50 mg/L 5-HIAA: 0.5 - 75 mg/L | Tak | - |  |
|  | Detektor oparty o pomiar zmian potencjału redoks z wysokowydajną elektrodą. | Tak | - |  |
|  | Elementy układu detekcyjnego stabilizowane termicznie adekwatnie do zestawu metod analitycznych w zakresie nie mniejszym niż +5oC do 100oC, gdzie dokładność temperatury 0.1oC. | Tak | - |  |
|  | Możliwość umieszczenia co najmniej 36 próbek w analizatorze w dedykowanych naczyniach wykonanych ze szkła boro-krzemowego typ 33. | Tak* | 36 próbek – 0 pkt 48 próbek – 3 pkt 60 i więcej – 5 pkt |  |
|  | Naczynia reakcyjne muszą być termostatowane adekwatnie do procedury analitycznej, ale w zakresie nie mniejszym niż od +4oC do +60oC. | Tak* | za zakres 4- 60 °C – 0 pkt szerszy zakres - 3 pkt |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wysokociśnieniowy układ przemywania toru analitycznego. | Tak | - |  |
|  | Ciśnienie robocze w układzie przemywania powinno być nie niższe niż 5500 psi dla objętości 6 mL w ciągu jednej minuty. | Tak* | 5500 psi – 0 pkt powyżej 5500 psi – 5 pkt |  |
|  | Analizator zaopatrzony w bezpieczne i szczelne zasobniki na odczynniki na odpowiednich podstawkach, jeśli są wymagane | Tak | - |  |
|  | Analizator zaopatrzony w bezpieczne i szczelne zasobniki do zbierania odpadów | Tak | - |  |
|  | Producent analizatora musi być również producentem stosownych zestawów odczynnikowych i zapewnić dla nich pełne wspomaganie aplikacyjne. | Tak | - |  |
|  | Analizator wyposażony w sterownik mikroprocesorowy do kontroli pracy analizatora | Tak | - |  |
|  | Analizator z możliwością dwustronnej komunikacji z posiadanym przez szpital LIS (Marcel 2012) | Tak | - |  |
|  | Oferowany analizator zaopatrzony w UPS podtrzymujący zasilanie przez min.20 minut umieszczony na mobilnej platformie | Tak | - |  |
|  | Wykonawca dostarczy dodatkowy zewnętrzny komputer pełniący funkcję stacji roboczej (wraz z platformą mobilną ) pracujący w systemie Windows wraz z UPS podtrzymującym pracę stacji roboczej wraz z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca wykona odpowiednie połączenia sieciowe umożliwiające pracę w systemie LIS zgodnie załączonym załącznikiem | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane licencje oraz protokoły transmisji konieczne do dokonania podłączenia | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem w dniu instalacji w wersji papierowej, a także na urządzeniu USB: instrukcję obsługi w języku polskim opis wszystkich technologii pomiarów , wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania , skróconą instrukcję dla użytkownika , dokumentację niezbędną do nadzoru SOP, LOG karty charakterystyki odczynników, kontroli, kalibratorów i wszystkich wymaganych do prawidłowego użytkowania analizatora substancji | Tak, z dostawą |  |  |
|  | Wykonawca określi techniczne warunki eksploatacji sprzętu w zakresie infrastruktury min powierzchni, warunków środowiska itp. – dostarczyć wraz z analizatorem (na urządzeniu USB) | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy: opis sposobu utylizacji odpadów opis dostarczyć wraz z analizatorem w dniu instalacji ( na urządzeniu USB ) | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy: opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora zgodnie z zaleceniami producenta. Opis dostarczyć wraz z analizatorem w dniu instalacji (na urządzeniu USB) | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy: opis biologicznego i ogólnego bezpieczeństwa pracy na analizatorze z odczynnikami, instrukcja stanowiskowa. Opis dostarczyć wraz z analizatorem w dniu instalacji (na urządzeniu USB) | Tak |  |  |
|  | Wykonawca samodzielnie podłączy analizator do eksploatowanego z 4WSK Z P SPZOZ LIS za pośrednictwem komputera sterującego na koszt oferenta (wliczony w cenę ) | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dokona podłączenia analizatora i komputera sterującego oraz stacji roboczej i drukarki do LIS w porozumieniu o pod nadzorem firmy serwisującej system | Tak |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora i komputera sterującego w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z LIS. Rozwiązanie problemu aplikacyjnego musi nastąpić w ciągu 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia | Tak |  |  |
|  | Wymagana konfiguracja komputera ( stacji roboczej, UPS i drukarki zgodnie z załącznikiem | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia pełne wspomaganie techniczne w zakresie uruchomienia i funkcjonowania urządzenia, jak również pomoc techniczną w uruchamianiu zestawów odczynnikowych. | Tak |  |  |
|  | Wraz z analizatorem musi zostać dostarczony i certyfikowany zgodnie z normą ISO 13485 zestaw odczynnikowy dedykowany do oznaczania poziomu amin katecholowych (metanefryna, normetanefryna, 3-metoksy-tyramina) w moczu, nie mniej niż 100 oznaczeń. | Tak |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| 2 | Wykaz PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ WYTWÓRCĘ LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, | TAK, podać |  |  |
| 4 | warunki pracy dotyczące przedmiotu oferty | TAK, podać |  |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

SPECYFIKACJA ZESTAWU KOMPUTERA STERUJĄCEGO (STACJI ROBOCZEJ)

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie w ofercie wszystkich użytych podzespołów (płyty głównej, procesora, pamięci, dysków twardych, itp.) poprzez podanie typu/nazwy handlowej. (oznaczenie/kod producenta).

Jednostka centralna

| Element | Wymagania | Model, symbol, producent |
| --- | --- | --- |
| Płyta główna: | producenta jednostki centralnej, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera |  |
| Procesor: | posiadający co najmniej dwa rdzenie fizyczne, umożliwiające osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej , w teście PassMark – CPU Mark High End CPUs wyniku minimum 6000 pkt. http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |
| Pamięć: | min. 4GB DDR4 - możliwość rozbudowy do nie mniej niż 16GB |  |
| Karta graficzna: | wsparcie dla HDMI v1.4, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11.1, OpenGL 4.x, OpenCL 1.2, Shader 5 |  |
| Karta sieciowa: | Zintegrowana 100/1000, WakeOnLan. |  |
| Interfejs RS232: | W ilościach niezbędnych do podłączenia aparatury |  |
| Dysk twardy: | min. 500GB, SATA 3.0 7200rpm kompatybilny z technologią SMART II i NCQ |  |
| Napęd optyczny: | umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD z załączonym oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
| Obudowa: | obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. |  |
| Klawiatura: | typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port PS/2 lub USB |  |
| Mysz: | laserowa lub optyczna, przewodowa, z rolką do przewijania (trzeci przycisk) podłączana do portu PS/2 lub USB + dedykowana podkładka |  |
| System operacyjny: | Microsoft Windows Professional PL 64-bit umożliwiający poprawną współpracę z dostarczonymi urządzeniami oraz systemem Centrum firmy Marcel oraz AMMS firmy Asseco (użytkowanych u Zamawiającego). |  |
| Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On”, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM; - kontrola sekwencji bootującej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington |  |
| Certyfikaty | - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu - Certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows - Deklaracja zgodności „CE” - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Dokumentacja użytkownika, komplet płyt ze sterownikami, komplet kabli. Listwa zasilająca z filtrem antyprzepięciowym - min. 5 gniazd, min. 3m długości, zabezpieczenie prądowo-impulsowe 390J, optyczna sygnalizacja załączenia napięcia, wyłącznik. |  |

Zakres równoważności systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 lub 8 Professional PL 64-bit.

System operacyjny w wersji 64-bitowej musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim.

- Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

- Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

- Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

- Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

- Wsparcie dla Sun Java i.NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

- Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Udostępnianie modemu.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

- Możliwość przywracania plików systemowych.

- Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego.

Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 7 PL Professional. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym:

- przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie);

- przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników;

- opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnienie systemów niejawnych).

Jeżeli Wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 7 lub 8, PL Professional zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.

Czytnik kodów kreskowych:

Model, symbol, producent: ……………………………………………………………………..

Dystans odczytu: od bezpośredniego przyłożenia do 200 mm

Minimalna szerokość kreski kodu: 0,1 mm.

Ergonomiczny uchwyt pistoletowy

Regulowana stabilna podstawka

Możliwość ograniczenia do dwóch wybranych standardów czytanych kodów

Czytnik musi współpracować z systemami CENTRUM (Marcel) i AMMS (Asseco)

Zasilanie z jednego gniazda USB

Monitor:

Model, symbol, producent: ……………………………………………………………………..

LCD kolorowy min. 20”, 5:4 lub 4:3

Rozdzielczość: min 1920x1080.

Jasność: min. 250 cd/m2.

Kontrast: min. 1000:1.

Czas reakcji : maks. 5 ms.

Wbudowany zasilacz, OSD.

Wejście min. VGA oraz DVI-D.

Regulacja nachylenia ekranu w zakresie -5/+35 stopni.

Regulacja wysokości (min. 12cm).

Obrót (pivot).

Wbudowany w obudowę port USB2.0

Zasilacz awaryjny:

Model, symbol, producent: ……………………………………………………………………..

moc wyjściowa: 1000VA

czas podtrzymania: 20 min dla 50% obciążenia, 6 min dla 100% obciążęnia,

ochrona przed przepięcie ; 480 J

zniekształcenia : < 5%

Drukarka laserowa, czarnobiała, dwustronna:

Model, symbol, producent: ……………………………………………………………………..

Minimalne wymagania

Laserowa monochromatyczna

Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja

Kaseta z tonerem startowa zwrotna na 10 000 stron

Zespół obrazujący zwrotny na 100 000

Wyświetlacz 	LCD 2,4"

Obsługiwane rozmiary nośników     A6,  Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Koperta B5, Statement, Koperta C5, Executive, Universal, Koperta DL, Folio, Koperta 10

Standardowa obsługa papieru 	    Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny, Odbiornik na 550 arkuszy, Pojemność do 550 arkuszy

Interfejsy 	    Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port Hi-Speed USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B),

Drukowanie

Szybkość druku 	    60 str./min.

Szybkość druku dwustronnego 	    Maks.:    mono: 36 str./min. (A4)

Czas wydruku pierwszej strony 	     mono: 4.4 sek.

Rozdzielczość druku 	    mono: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality

Dupleks:	    druk dwustronny

Obszar zadruku 	   4.2 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Obsługa papieru

Obsługiwane rodzaje nośników 	    Etykiety zintegrowane, Etykiety papierowe, Karton, Zwykły papier, Naklejki Dual Web, Folie przeźroczyste, Koperty, patrz: Card Stock & Label Guide.

Standardowa liczba podajników / Maksymalna liczba podajników 	     2/ 6

Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników 	 650 arkuszy/

maks.: 650 arkuszy  do: 4400 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników 	    550 arkuszy    do: 2550 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników 	    60 - 176 g/m² (podajnik standardowy)

Zalecany nakład miesięczny 	    5000 - 75000 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy 	    300000 str./miesiąc

Wkłady i obrazowanie

Wydajność kaset z tonerem (maks.)

Kaseta o wysokiej wydajności 25000 stron

Kaseta z tonerem na 6000 stron

Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego 	    maks.:    100000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%.

Toner dostarczany z urządzeniem

Sprzęt

Języki druku standardowo:  Emulacja PCL 5e, Emulacja PCL 6, Microsoft XPS (specyfikacja papieru XML), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulacja PostScript 3, Emulacja PDF 1.7, Direct Image, AirPrint™

Czcionki i strony kodowe Czcionki bitmapowe 2 PCL, 158 skalowalnych czcionek PostSript, Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B, Więcej informacji można znaleźć w materiałach technicznych., 84 skalowalne czcionki PCL, 3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim, Czcionki bitmapowe 5 PPDS, 39 skalowalnych czcionek PPDS

Interfejsy	Bezpośredni port USB

Sieć Ethernet Wspierane protokoły sieciowe:  TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP

Sposoby druku sieciowego LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

Protokoły zarządzania siecią DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger

Bezpieczeństwo sieci IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7

Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0

Połączenia elektryczne i obsługa

Zasilanie 230V, Energy Star

Typowe zużycie energii wg Energy Star TEC:  4.0 kWh/tydzień

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym / Poziom hałasu podczas pracy 34 dBA/ 57 dBA (Drukowanie)

Poziom hałasu w czasie druku dwustronnego 	57 dBA

Średni pobór mocy w trybie hibernacji / Średni pobór mocy w trybie uśpienia / Średni pobór mocy w trybie gotowości / Średni pobór mocy podczas drukowania 0.5 W/2.9 W /55W/770W

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność: Wilgotność względna 8 - 80%

Temperatura: 16 - 32°C

Dopuszczono, zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r.

Laserowa monochromatyczna

Dysk CD Oprogramowanie

Kaseta z tonerem startowa

Zespół obrazujący

Obsługiwane rozmiary nośników: A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Koperty, Rozmiar niestandardowy: szerokość 86-216 mm × długość 140-1321 mm

Standardowa obsługa papieru: Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny, Odbiornik na 100 arkuszy, Pojemność do 250 arkuszy

Interfejsy: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed)

Drukowanie

Szybkość druku: A4 45 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony: mono: 4.5 sek.

Rozdzielczość druku: mono: 1200 × 1200 dpi

Dupleks: druk dwustronny

Obsługa papieru

Standardowa liczba podajników / Maksymalna liczba podajników: 2/2

Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników: 150 arkuszy/

maks.: 630 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników: 250 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników: 60-163 g/m2

Zalecany nakład miesięczny: 1300 stron

Maksymalny miesięczny cykl pracy: 100000 str./miesiąc

Wkłady i obrazowanie

Wydajność kaset z tonerem (maks.)

Kaseta o wysokiej wydajności 7000 stron

Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego maks.:  25000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%.

Sprzęt

Języki druku standardowo: Emulacja PostScript 3, emulacja PCL 5e, emulacja PCL 6 (XL), emulacja XPS, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja PDF v1.7

Czcionki i strony kodowe: Emulacja PostScript – 136 czcionek, emulacja PCL – 87 skalowalnych czcionek, 4 czcionki bitmapowe

Interfejsy: Bezpośredni port USB          TCP/IP

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, Linux

Połączenia elektryczne i obsługa

Zasilanie 230V, Blue Angel, Energy Star, Oznaczenie CE, Oznaczenie GS, Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Typowe zużycie energii wg Energy Star:

Podczas pracy: Maks. 900W / Śr. 630W

Tryb gotowości: 80 W

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym / Poziom hałasu podczas pracy < 7 dBA lub poziom dźwięków otoczenia/ ok. 56 dBA (Drukowanie)

Średni pobór mocy w trybie hibernacji / Średni pobór mocy w trybie uśpienia / Średni pobór mocy w trybie gotowości / Średni pobór mocy podczas drukowania <1,4 W/<7,0W /80W/630W

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność względna 20-80% wilgotności względnej

Temperatura: 10-32°C

Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy, w tym podłączenia do LSI.

Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram realizacji umowy, (harmonogram dostawy Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemnie Kierownikowi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy), który powinien obejmować następujące etapy:

A.   Akceptacja harmonogramu

a)	Wykonawca dostarcza upoważnienie z imienną listą osób, które będą wykonywały prace w ramach umowy.

b)	Lista zawiera: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę firmy.

c)	Harmonogram dostawy należy uzgodnić z Kierownikiem komórki zamawiającej oraz Kierownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego.

B.   Dostarczenie sprzętu

a)	Wykonawca w uzgodnionym terminie dostarcza zamówiony sprzęt własnym staraniem

b)	Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy sprzętu i oprogramowania od Wykonawca

c)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki dostarczone przez kuriera firmy spedycyjnej bez obecności Wykonawca.

d)	Formalne przekazanie sprzętu  pod opiekę zamawiającego dokonuje upoważniony przedstawiciel Wykonawca wymieniony w pkt. A.b), po sprawdzeniu ilościowym sprzętu lub zaplombowanych opakowań.

C.  Uruchomienie sprzętu i integracja z eksploatowanym w 4WSKzP Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM firmy Marcel Sp. z o.o.

a)	Zamawiający wskazuje przyłącze zasilania 230V i przyłącze do lokalnej sieci komputerowej oraz dostarcza patchcord, adres IP i maskę dla stacji roboczych, serwerów druku, serwerów RS232. (dotyczy OPI)

b)	Wykonawca rozpakowuje sprzęt i instaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

c)	Wykonawca dostarcza pozostałe kable połączeniowe i zasilające dla urządzeń.

d)	Wykonawca konfiguruje wszystkie parametry analizatorów,  stacji roboczych, drukarek, serwerów druku, serwerów RS232 i oprogramowania sterującego zgodnie z wymaganiami Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 4WSKzP i zasadami pracy oprogramowania CENTRUM.

e)	Wykonawca przygotowuje analizator zarówno do pracy w trybie autonomicznym (bez oprogramowania CENTRUM) jak i w trybie integracji  z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM w zakresie pełnej funkcjonalności analizatora i oprogramowania CENTRUM mającej zastosowanie w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej 4WSKzP

D.   Szkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 4WSKzP

a)	Wykonawca przeprowadza szkolenie dla pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz OPI   4WSKz P w zakresie obsługi analizatora w trybie pracy autonomicznej  w zakresie obsługi za pośrednictwem oprogramowania CENTRUM oraz w zakresie nadawania uprawnień

b)	Wykonawca przekazuje Zamawiającemu instrukcje konfiguracji, obsługi i konserwacji sprzętu.

E.    Przekazanie sprzętu i oprogramowania do eksploatacji

a)	Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przekazania sprzętu i oprogramowania.

b)	Zamawiający dokonuje odbioru na podstawie protokołu instalacji i przekazania stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

c)	Wykonawca osobiście odpowiada przed Zamawiającym za całość realizowanej umowy w tym pracę zlecone podwykonawcą

d)	Zamawiający nie dokonuje odbioru prac od podwykonawców, tylko bezpośrednio od Wykonawca.

F.	Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta analizatora i producenta oprogramowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

G.	Wykonawca dostarczy wszystkie licencje niezbędne do pracy dostarczonego sprzętu za wyjątkiem licencji na Laboratoryjny System Informatyczny CENTRUM, którą posiada Zamawiający.

H.	Wykonawca będzie wykonywał prace w szpitalu prowadzącym nieprzerwanie działalność leczniczą.

I.	Wykonawca usunie wszystkie szkody powstałe w wyniku jego działalności.

J.	Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora i komputera sterującego (stacji roboczej) w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z Laboratoryjnym System Informatycznym CENTRUM, który jest eksploatowany w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej 4WSKzP.

ochrona danych osobowych

1.	Dane osobowe pacjentów przetwarzane w sprzęcie będącym przedmiotem umowy (w analizatorze, w komputerze ) są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą w żadnym przypadku opuścić jego terenu.

2.	W sytuacji, gdy sprzęt zawierający dane powinien opuścić teren Zamawiającego (w przypadku konieczności dokonania naprawy  itp), Wykonawca musi wykasować bezpowrotnie dane pacjentów przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających  ich odtworzenie poza siedzibą Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokołem zawierającym:

- dane identyfikacyjne urządzenia

- dane identyfikacyjne pamięci

- opis zastosowanej procedury kasującej dane pacjentów.

3.	W sytuacji gdy Wykonawca nie dysponuje narzędziami i procedurami do skutecznego kasowania danych osobowych, nośniki danych muszą zostać zdemontowane.

Pakiet 4  Stół operacyjny kardiochirurgiczny – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Stół - system operacyjny, sterowany elektromechanicznie lub elektrohydraulicznie składający się z: - przewoźna kolumna- 1 szt.; - blat wymienny min. 6 segmentowy (podgłówek z wypiętrzeniem, oparcie pleców dzielone składające się z dwóch modułów, siedzisko, podnóżki dzielone) – 1 szt. ; - wózek do przemieszczania blatów (kolumny) – 1 szt. | TAK, podać | - |  |
|  | Kolumna ruchoma (przemieszczana za pomocą wózka do transportu blatów) na płaskiej podstawie, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. | TAK*, podać | Wysokość podstawy kolumny: do 25mm - 5 pkt Powyżej 25mm - 0 pkt |  |
|  | Możliwość najazdu na podstawę kolumnę wózkiem do transportu blatu | TAK*, podać | Możliwość najazdu: od wszystkich stron- 5 pkt Najazd od strony bocznej z obu stron - 2 pkt Najazd od przodu i tyłu - 0 pkt |  |
|  | Elektromechaniczna lub elektrohydrauliczna regulacja wysokości (bez materacy) | TAK*, podać | Pozycja dolna ≤ 610mm - 5 pkt ˃610 mm - 0 pkt |  |
|  | Elektromechaniczna lub elektrohydrauliczna regulacja wysokości (bez materacy) poz. górna min. 1120mm (± 20mm) | TAK, podać | - |  |
|  | Elektromechaniczna lub elektrohydrauliczna regulacja przechyłów bocznych min. 35o/35o | TAK, podać | - |  |
|  | Elektromechaniczna lub elektrohydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga w każda strone min. 55o | TAK, podać | - |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu pacjentem na kolumnie lub na wózku transportowym min. 250 kg. | TAK*, podać | 250 kg – 0 pkt. Powyżej 250 kg – 5 pkt. |  |
|  | Wbudowany w kolumnę stołu wyświetlacz wskazujący: - aktualny stan naładowania baterii - pozycję stołu - typ blatu i aktualnie wykonywane ruchy - informacje o ewentualnych usterkach systemu | TAK*, podać | Lokalizacja wyświetlacza: od strony głowy pacjenta – 5 pkt. inne lokalizacje - 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zapamiętania w pamięci minimum 30 różnych pozycji stołu ustalanych wcześniej i w razie konieczności uruchamianie ich za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego lub panelu sterowania na kolumnie stołu. | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwości sterowanie wszystkimi elektromechanicznymi lub elektrohydraulicznymi ruchami stołu: 1) pilot przewodowy ręczny/ pilot bezprzewodowy 2) panel sterowania na kolumnie stołu | TAK, podać | 1) pilot przewodowy ręczny lub pilot bezprzewodowy + panel sterowania na kolumnie stołu + system sterowania zintegrowanej sali operacyjnej – 5 pkt. 2) pilot przewodowy ręczny / pilot bezprzewodowy + panel sterowania na kolumnie stołu - 0 pkt. |  |
|  | 3)system sterowania zintegrowanej sali operacyjnej** | - |  |  |
|  | Możliwość awaryjnego sterowania wszystkimi funkcjami stołu przy pomocy panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu | TAK, podać | - |  |
|  | Panel sterujący wyposażony między innymi w: - przycisk samopoziomujący (przycisk „0”); - przycisk rozpoznawania urządzenia kontrolnego, pomagający szybko znaleźć bezprzewodowe urządzenie kontrolne na sali operacyjnej. - przycisk aktywujący pozycję do czyszczenia (maksymalne rozciągnięcie osłon kolumny) | TAK, podać | - |  |
|  | Pełna kompatybilność podstawy, blatów, wózka oraz wyposażenia z posiadanym przez Zamawiającego stołem OPT VANTO | - | TAK/NIE** NIE – 0 pkt TAK – 20 pkt. |  |
|  | Kolumna stołu wyposażona w następujące systemy oprogramowania: 1) system oprogramowania pozwalający na automatyczne rozpoznanie, bez naciskania żadnego przycisku, położenia blatu na kolumnie i ustawień kątów ruchów, a także uruchomienie systemu antykolizyjnego 2) system oprogramowania rozpoznający akcesoria i segmenty blatu, pozwalający na uniknięcie wypadków w przypadku nieprawidłowego ustawienia 3) system antykolizyjny blatu | TAK, podać | - |  |
|  | Stół wyposażony w akumulatory umożliwiające sterowanie stołem w razie zaniku napięcia podstawowego. W celu zmniejszenia zużycia akumulatorów, stół wyposażony w programowalny tryb czuwania w przypadku dłuższego braku ruchu. | TAK, podać | - |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej za wyjątkiem elementów takich jak: tuleje, zawiasy, przeguby. | TAK, podać | - |  |
|  | Blat przenikalny dla promieni RTG na całej długości z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C. | TAK, podać | - |  |
|  | Blat stołu wyposażony w materace przeciwodleżynowe o grubości min. 60 mm (dokument potwierdzający przeciwodleżynowe właściwości materacy dołączony do oferty), antystatyczne, bezszwowe, odporne na środki dezynfekcyjne, bez rzepów. | TAK, podać | - |  |
|  | Całkowita szerokość blatu: płyty plecowej górnej i dolnej, płyty siedzeniowej oraz podnóżków Bez szyn bocznych 550 mm ( +/- 20 mm) Z szynami bocznymi 600 mm ( +/- 20 mm) | TAK, podać | - |  |
|  | Elektromechaniczna lub elektrohydrauliczna regulacja podnóżków - dwóch jednocześnie lub pojedynczo: góra +90o ( +/- 2o ), dół -90o ( +/- 2o ) | TAK, podać | - |  |
|  | Elektromechaniczna lub elektrohydrauliczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu min. 470mm | TAK, podać | - |  |
|  | Regulacja oparcia pleców sterowana elektromechanicznie lub elektrohydraulicznie (niezależnie oba segmenty oparcia pleców górne i dolne) w zakresie min.: Oparcie pleców dolne (od strony siedziska) od + 85o (+/- 5o) do - 45o (+/- 5o) Oparcie pleców górne ( od strony podgłówka) od + 60o do - 60o +/- 5o dopuszczono regulację górnej części oparcia pleców + 60o do - 90o – realizowane ręcznie (mechanicznie) – zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | TAK, podać | - |  |
|  | Podgłówek z funkcją dodatkowego wypiętrzenia z regulacją w dwóch płaszczyznach: 1) pozycja góra – dół za pomocą mechanizmu sprężynowo- zapadkowego min. + 50o do -50o 2) wypiętrzenie regulacja wypiętrzenia zapewniający możliwość płynnej zmiany położenia. | TAK*, podać | Mechanizm śrubowy -1 pkt amortyzator gazowy - 0 pkt |  |
|  | Blat stołu posiadający możliwość dodawania lub odejmowania segmentów (minimum 1, maksymalnie 9), pozwalający na ustawienie pacjenta w najbardziej odpowiedniej pozycji. Wszystkie segmenty blatu posiadają ten sam system mocowania aby w łatwy sposób zmieniać konfigurację i długość blatu | TAK, podać | - |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Możliwie mało elementów wystających. Możliwość mycia wózka transportowego w myjni automatycznej. | TAK, podać | - |  |
|  | Osiąganie maksymalnych przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnym maksymalnym przechyle bocznym. | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość ułożenia pacjenta do wszelkich pozycji wymaganych w kardiochirurgii | TAK, podać | - |  |
|  | Zasilanie 230V z sieci szpitalnej. | TAK, podać | - |  |
|  | Wyposażenie stołu (zestawienie żądanych ilości): Kolumna (podstawa) przemieszczana za pomocą wózków do transportu blatów – szt.1. Wózek do transferu blatu (wózki z najazdem bocznym lub wzdłużnym z hydrauliczną regulacją wysokości; regulacją pozycji Trendelenburga min.+/- 200 ; regulacją pozycji anty-Trendelenburga min. +/- 200 - 1 szt. Blat uniwersalny (min. 6 segmentowy) – 1 szt. | TAK, podać | - |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | TAK, podać | - |  |
|  | - pilot bezprzewodowy (z ładowarką) – 2 szt. - pilot przewodowy – 2 szt. - podpórka ręki z możliwością przechyłów wzdłużnych i bocznych, regulacja wysokości zwalniana dźwignią obsługiwaną jedną ręką – 1 kpl - podpory boczne pacjenta wraz z uchwytami mocującymi - 1 kpl. - ramka ekranu z uchwytami mocującymi - 1 kpl. - wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 kpl. - pas stabilizujący przedramienia z uchwytem mocującym do blatu – 2 szt. - pozycjoner żelowy głowy, okrągły, wymiary ok.: średnica 200mm, wysokość 45mm – 2 szt. | TAK, podać | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| 2 | Wykaz PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ WYTWÓRCĘ LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, | TAK, podać | - |  |
| 3 | bezpłatne przeszkolenie ( min. 4 pracowników zamawiającego) w zakresie obsługi, naprawy i przeglądów przedmiotu zamówienia w języku polskim | TAK, podać | - |  |
| 4 | warunki pracy dotyczące przedmiotu oferty | TAK, podać | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 5  Zestaw lamp operacyjnych z kamerą – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości. | Tak |  |  |
|  | Oświetlenie powstające w wyniku mieszania barw w czaszy (za pomocą soczewek) bez „efektu tęczy” w polu operacyjnym. (Nie dopuszcza się czasz, w których widoczne są kolorowe diody, a mieszanie barw odbywa się w polu operacyjnym). | Tak |  |  |
|  | Natężenie oświetlenia czaszy głównej – min. 155 000 ( lux ) | Tak, podać |  |  |
|  | Natężenie oświetlenia czaszy satelitarnej – min. 135 000 ( lux ) | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna ilość zespołów świetlnych w czaszy głównej – 16 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna ilość zespołów świetlnych w czaszy satelitarnej – 10 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Odtworzenie barwy światła słonecznego Ra min. 95 | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja barwy światła min. w 3 max. w 5 krokach w zakresie min. 3800 - 4800 ( K ). Zsynchronizowana temperatura barwowa, tj. przy zmianie temperatury barwowej na czaszy głównej, automatycznie zmienia się temperatura barwowa na czaszy satelitarnej (i odwrotnie). | Tak*, podać | 3 kroki – 5 pkt.; 4 kroki – 2,5 pkt.; 5 kroków – 0 pkt. |  |
|  | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy głównej musi się zawierać w przedziale ≥200mm do ≤350mm, podać zakres | Tak*, podać | Zamawiający będzie punktował zakres (rozpiętość) średnicy pola bezcieniowego w wymaganym przedziale: ≤50 mm – 0 pkt. >50 mm i <100mm - 5pkt. ≥100 mm i ≤150mm - 10pkt. |  |
|  | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy satelitarnej musi się zawierać w przedziale ≥200mm do ≤350mm | Tak*, podać | Zamawiający będzie punktował zakres (rozpiętość) średnicy pola bezcieniowego w wymaganym przedziale: ≤50 mm – 0 pkt. >50 mm i <100mm - 5pkt. ≥100 mm i ≤150mm - 10pkt. |  |
|  | Regulacja średnicy pola centralnym uchwytem czaszy lampy i przyciskami na panelu dotykowym umieszczonym na ramieniu kardanowym lampy. | Tak |  |  |
|  | Wgłębność oświetlenia dla lampy głównej i satelitarnej min. 125 [cm] ( L1 + L2 ) | Tak*, podać | 125 cm - 0 pkt. 126-128 cm – 2,5 pkt. ≥129 cm - 5 pkt. |  |
|  | Funkcja ustawienia kształtu pola światła w postaci koła i elipsy. | Tak |  |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia z dotykowego panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu kardanowym lampy w zakresie min. 5-100%, w tym oświetlenie operacyjne min. 30-100% | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja białego światła endoskopowego o wartości max. 5% natężenia światła. | Tak, podać |  |  |
|  | Włączenie światła endoskopowego z poziomu centralnego uchwytu czaszy lampy. | - | Tak/Nie** Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |  |
|  | Możliwość ustawienia i zapisania parametrów tzw. startowych średnicy pola światła, natężenia światła, temperatury barwowej niezależnie dla czaszy głównej jak i satelitarnej. | - | Tak/Nie** Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |  |
|  | Lampy wyposażone w funkcję, która automatycznie załaduje ostatnie ustawienia lampy przy ponownym uruchomieniu. | - | Tak/Nie** Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |  |
|  | Wyświetlenie licznika godzin (w czaszy głównej i satelitarnej) na panelu sterującym, który informuje użytkownika o przepracowanym czasie lamp (od momentu instalacji i pierwszego uruchomienia). | - | Tak/Nie** Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |  |
|  | Pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo min. 3 ,,brudnymi’’ uchwytami umieszczonymi na czaszy lampy. | Tak, podać |  |  |
|  | Obrót lamp oraz kamery wokół osi pionowej o 360° (bez blokady) | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie – 230 V ( +/- ) 10% , 50Hz , 24-36 VDC | Tak, podać |  |  |
|  | Jednostka zasilająca lampy wyposażona w układ awaryjny. W momencie zaniku głównego napięcia 230 VAC, układ automatycznie uruchamia szpitalne napięcie awaryjne. | Tak |  |  |
|  | Obudowa lampy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami. | Tak |  |  |
|  | Stopień ochronny obudowy czasz min. IP 42 | Tak, podać |  |  |
|  | Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym. | Tak |  |  |
|  | Żywotność układu świetlnego – min. 40.000 ( h ) | Tak, podać |  |  |
|  | Kamera HD, zamocowana na trzecim ramieniu w osi lampy, z regulacją położenia za pomocą uchwytu sterylizowalnego. | Tak |  |  |
|  | Sensor obrazu 1/3 CMOS | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość pikseli 1920 x 1080i | Tak, podać |  |  |
|  | Czułość – min. 25 ( lux ) | Tak, podać |  |  |
|  | Stosunek sygnału do szumu ( d B )>=50 | Tak, podać |  |  |
|  | Proporcje obrazu ( wys. do szer. ) 16 : 9 | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczny balans bieli | Tak, podać |  |  |
|  | Zoom optyczny – min. 10x | Tak, podać |  |  |
|  | Zoom cyfrowy – min. 12x | Tak, podać |  |  |
|  | Obrót obrazu o min. 360 stopni (bez blokady) | Tak, podać |  |  |
|  | Przycisk włącz / wyłącz (dla kamery), umieszczony przy zawieszeniu kamery. | Tak |  |  |
|  | Dotykowy zewnętrzny sterownik zapewniający zdalną kontrolę i ustawienia: funkcjami kamery: powiększenie / pomniejszenie; obrót obrazu o min. 360 stopni (bez blokady); wyostrzanie obrazu; automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli. funkcjami lampy: włączanie / wyłączanie; średnica pola światła; natężenie światła; kształt pola; temperatura barwowa; funkcja białego światła endoskopowego. | Tak, podać |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami za pomocą dotykowego panelu sterowania umieszczonego na ramieniu kardanowym lampy tj.: włączanie / wyłączanie; średnica pola światła; natężenie światła; kształt pola; temperatura barwowa; funkcja białego światła endoskopowego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość strumieniowania obrazu HD po sieci lokalnej szpitala dedykowana aplikacja na komputery PC do podglądu obrazu na ”żywo” – instalacja na wyznaczonym przez użytkownika komputerze | Tak |  |  |
|  | Zapasowe uchwyty sterylizowalne – min. 10 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Demontaż aktualnie użytkowanej lampy operacyjnej na sali nr 2 Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Nazwa urządzenia Typ Nr Seryjny Producent Rok Produkcji Lampa operacyjna z torem wizyjnym Marlux X8/X6, MLX8CB, MLX8CB, MTVCVA 100608C3348, 100608C3156, 5000108P3157 Martin 2008 | Tak, |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| 2 | Wykaz PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ WYTWÓRCĘ LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, | TAK, podać | - |  |
| 3 | bezpłatne przeszkolenie ( min. 4 pracowników zamawiającego) w zakresie obsługi, naprawy i przeglądów przedmiotu zamówienia w języku polskim | TAK, podać | - |  |
| 4 | warunki pracy dotyczące przedmiotu oferty | TAK, podać | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 6  Łóżko intensywnej terapii kardiochirurgicznej - 7 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Łóżko przeznaczone do intensywnej terapii, z ruchomymi segmentami oparcia pleców, ud i podudzi. | TAK, podać | – |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, leże podparte w min. 4 pkt. stabilne. | TAK, podać | – |  |
|  | Podstawa jezdna zabudowana pokrywą z tworzywa sztucznego. | TAK, podać | – |  |
|  | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz szczytów łóżka z tworzywa sztucznego łatwego do mycia i dezynfekcji, bez widocznych elementów metalowych. | TAK, podać | – |  |
|  | Łóżko przystosowane do mycia otwartym strumieniem wody (stopień ochrony min. IPX5) oraz w myjni posiadanej przez Zamawiającego, producent: Getinge, model: 9122 Dopuszczono, zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. Zabezpieczenie przed pyłami oraz wodą IPX4, który gwarantuje czyszczenie wodą poprzez przemywanie oraz odporność przed bryzgami wody z dowolnego kierunku (spryskanie wodą z różnych kierunków z wydajnością do 10 litrów na minutę) | TAK, podać | – |  |
|  | Rama łóżka zaopatrzona w odbojniki w 4 narożach łóżka działające także w pionie od strony głowy pacjenta | TAK, podać | – |  |
|  | Łóżko wyposażone w pozycjonery przewodów kroplówek, tlenu etc. | TAK, podać | – |  |
|  | Łóżko wyposażone w pozycjonery bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża. Pozycjonery stanowią integralną część barierek. | TAK, podać | – |  |
|  | Szczyty łóżka zdejmowane jednym ruchem | TAK, podać | – |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 290 kg. | TAK, podać | – |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK, podać | – |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka bez przedłużenia leża 223 cm +/- 2 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka z przedłużeniem leża 248 cm +/- 2 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Szerokość całkowita z podniesionymi barierkami bocznymi 103 cm +/- 2 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Szerokość całkowita z opuszczonymi barierkami bocznymi 103 cm +/- 2 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna z centralną blokadą kół jazdy na wprost i wokół własnej osi. Łóżko wyposażone w alarm nie zaciągniętego hamulca centralnego | TAK, podać | – |  |
|  | Centralny system blokowania wszystkich 4 kół jezdnych i sterowania kierunkiem jazdy obsługiwany z obu stron łóżka pojedynczą dźwignią nożną | TAK, podać | – |  |
|  | Łóżko posiada elektryczny system wspomagający sterowanie uruchamiany lub zwalniany z pozycji pedału sterowania/hamowania, Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | TAK, podać | – |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 41 cm +/- 2cm | TAK, podać | – |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 90 cm+/-2 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Łóżko wyposażone w pojedyncze antystatyczne bez widocznej osi obrotu łatwe do dezynfekcji koła o średnicy min. 15 cm. | TAK, podać | – |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, składane niezależnie, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia oraz kata nachylenia ramy łóżka. | TAK, podać | – |  |
|  | Wysokość barierek bez materaca 43 cm +/- 2 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich składanie przy użyciu jednej ręki. | TAK, podać | – |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, zgięcia kolanowego, pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga oraz regulacja długości segmentu nożnego. | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie Min. 0°-77° | TAK, podać | – |  |
|  | Funkcja autokonturu segmentu uda | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja segmentu ud (zgięcia kolanowego) w zakresie min. 0°-30° | TAK, podać | – |  |
|  | Pozycja Trendelenburg regulowana w zakresie min. 0° - 13° | TAK, podać | – |  |
|  | Pozycja antyTrendelenburg regulowana w zakresie min. 0° - 18° | TAK, podać | – |  |
|  | Pozycja szokowa Trendelenburga min. 0° - 13° | TAK, podać | – |  |
|  | Maksymalny przechył leża do pionizacji min. 0° - 18° | TAK, podać | – |  |
|  | Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR i pozycji ratunkowej Trendelenburga dostępna z dźwigni nożnej ( bez konieczności użycia rąk) | TAK, podać | – |  |
|  | Pedał nożny wykorzystywany do podnoszenia i opuszczania łóżka | TAK, podać | – |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja fotela. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga (przejście kołyskowe ograniczające zsuwanie się pacjenta w dół łóżka) przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. Oparcie min. 60º Sekcja kolan min 10º Stopy min. 70º | TAK, podać | – |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja wyjściowa, od szczytu dolnego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga (przejście kołyskowe ograniczające zsuwanie się pacjenta w dół łóżka), przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Leże schodzi do najniższej pozycji, umożliwiając pacjentowi wyjście z łóżka od strony dolnego szczytu. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. Oparcie min. 70º Sekcja kolan 30º Stopy min. 70º | TAK, podać | – |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja wyjściowa, boczna. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów; poziomuje segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka dodatkowo spompowanie segmentu siedziska. Łóżko nie zmienia wysokości. Pozycja uzyskiwana z jednego przycisku. | TAK, podać | – |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK, podać | – |  |
|  | 2 panele sterowania (zewnętrzne) dla personelu medycznego wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, obsługującymi wszystkie funkcje elektryczne łóżka. Lokalizacja paneli pozwala na pozostanie pacjenta w zasięgu ręki personelu w trakcie manipulacji łóżkiem. 2 panele sterowania (wewnętrzne) dla pacjenta, wbudowane w barierki boczne, z przyciskami membranowymi, do obsługi segmentu oparcia i zgięcia kolanowego. | TAK, podać | – |  |
|  | Obustronne, wbudowane w barierki boczne panele do obsługi wszystkich funkcji elektrycznych materaca. | TAK, podać | – |  |
|  | Selektywne blokowanie funkcji sterowanych elektrycznie na panelu centralnym | TAK, podać | – |  |
|  | Panel sterowania na przewodzie elektrycznym | TAK, podać | – |  |
|  | Łóżko wyposażone w układ ważenia pacjenta działający niezależnie od pozycji leża i lokalizacji pacjenta na łóżku. Klasa dokładności systemu ważenia pacjenta zgodnie z normą PN-EN 45501 | TAK, podać | – |  |
|  | Zakres pomiaru wagi do min. 220 kg | TAK, podać | – |  |
|  | Łóżko wyposażone w możliwość włączenia alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta. | TAK, podać | – |  |
|  | Funkcja dodawania lub odejmowania masy urządzeń lub rzeczy umieszczonych dodatkowo na łóżku, bez zmiany właściwej masy ciała pacjenta | TAK, podać | – |  |
|  | Zasilanie awaryjne, umożliwiające wykonanie manipulacji i ruchów koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta w przypadku braku zasilania elektrycznego z diodowym indykatorem poziomu naładowania baterii | TAK, podać | – |  |
|  | Łóżko z możliwością aktywowania alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta. | TAK, podać | – |  |
|  | Indykator diodowy informujący o: - braku zasilania, - poziomie naładowania akumulatora, - konieczności wykonania czynności serwisowych, - niezaciągniętym hamulcu, - konieczności usunięcia podnóżka podczas uzyskiwania pozycji fotela do wstawania. | TAK, podać | – |  |
|  | Łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia podłoża poniżej leża, aktywowany automatycznie w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu | TAK, podać | – |  |
|  | Zintegrowany z ramą łóżka przeciwodleżynowy, powietrzny materac terapeutyczny. Pokrowiec materaca wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami, paro przepuszczalny. | TAK, podać | – |  |
|  | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w poszczególnych komorach materaca następuje natychmiastowo i automatycznie uwzględniając rozmiar, masę i pozycję ciała pacjenta. | TAK, podać | – |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzania powierzchni, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie max 30 min. od aktywowania maksymalnego napompowania. Materac z funkcją programowanej ciągłej rotacji bocznej pacjenta. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość obniżenia ciśnienia w części siedziska w celu utrzymania stabilności i bezpieczeństwa pacjenta podczas wstawania z pozycji krzesła oraz dla lepszego kontaktu pacjenta z podłożem. | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość ustawienia funkcji wspomagania obrotu pacjenta w celu ułatwienia czynności pielęgnacyjnych lub procedur pielęgniarskich | TAK, podać | – |  |
|  | Segment oparcia przezierny dla promieni RTG. Zintegrowana z materacem kieszeń na kasetę RTG, redukująca konieczność podnoszenia pacjenta | TAK, podać | – |  |
|  | System pozwalający odprowadzić nadmiar ciepła i wilgoci spod pacjenta, działający na styku powierzchni materaca ze skórą pacjenta, ogranicza macerację skóry, zmniejszając tym samym ryzyko powstawania odleżyn | TAK, podać | – |  |
|  | Wyposażenie łóżka minimum: Wieszak infuzyjny montowany na stale, składany, 6 uchwytów na worki drenażowe. 8 uchwytów do zamontowania pasów unieruchamiających pacjenta. 4 gniazda na statywy infuzyjne. Składane uchwyty transportowe do łatwiejszego prowadzenia łóżka. | TAK, podać | – |  |
|  | Barierki wyposażone w wizualne, wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. | - | TAK/NIE** Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja pozycji reanimacyjnej CPR realizowana niezależnie od ustawień poszczególnych segmentów, uzyskiwana po jednorazowym naciśnięciu dźwigni nożnej, polegająca na jednoczesnym opuszczeniu segmentu oparcia, podniesieniu segmentu nożnego oraz natychmiastowym utwardzeniu komór materaca | - | TAK/NIE** Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Układ ważenia pacjenta z funkcją śledzenia zmian masy ciała – łóżko tworzy statystykę zmian wagi. | - | TAK/NIE** Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Łóżko z możliwością aktywowania alarmu opuszczenia segmentu oparcia poniżej kąta 30° lub 45°.Możliwość uzyskania statystyki czasu nachylenia segmentu oparcia | - | TAK/NIE** Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| 2 | Wykaz PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ WYTWÓRCĘ LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, | TAK, podać | - |  |
| 3 | bezpłatne przeszkolenie ( min. 4 pracowników zamawiającego) w zakresie obsługi, naprawy i przeglądów przedmiotu zamówienia w języku polskim | TAK, podać | - |  |
| 4 | warunki pracy dotyczące przedmiotu oferty | TAK, podać | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 7

| 7.1 | Bronchofiberoskop optyczny – 1 szt. |
| --- | --- |
| 7.2 | Myjnia do bronchofiberoskopów z drukarką – 1 szt. |

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| VII.1 | Bronchofiberoskop optyczny – 1 szt. |  |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego min 2,8 mm Zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | TAK* | 2,8 - 2,9 mm - 0pkt Powyżej 2,9mm - 5 pkt |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max 6,0 mm | TAK | - |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki aparatu max 6,0 mm | TAK* | 6,0 mm – 0 pkt Poniżej – 5 pkt |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-50 mm | TAK | - |  |
|  | Kąt obserwacji min. 120 stopni | TAK | - |  |
|  | Kąty zginania końcówki góra 180o, dół 130o | TAK | - |  |
|  | Długość robocza 600 mm | TAK | - |  |
|  | W celu minimalizacji ryzyka skażeń, zawór ssący i przyłącze ssaka odłączalne, rozbieralne, autoklawowalne, wielokrotnego użytku- 2 sztuki | TAK | - |  |
|  | Kolorowe kodowe oznaczenie średnicy kanału | - | TAK/NIE** TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Współpraca z posiadanym testerem szczelności firmy Olympus | TAK | - |  |
| VII.2 | Myjnia do bronchofiberoskopów z drukarką – 1 szt. |  |  |  |
|  | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji bronchoskopów giętkich - zgodny z wymogami NFZ | TAK | - |  |
|  | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu | TAK | - |  |
|  | Umieszczenie endoskopu w koszu wysuwanym z myjni, umożliwiającym ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. | TAK | - |  |
|  | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów | TAK | - |  |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych | TAK | - |  |
|  | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. | - | TAK/NIE** TAK-10 pkt NIE - 0 pkt |  |
|  | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV | TAK | - |  |
|  | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej | TAK | - |  |
|  | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | TAK | - |  |
|  | System monitorująco-raportujący z identyfikacją personelu, endoskopu, myjni wraz z drukarką i papierem | TAK | - |  |
|  | Współpraca z posiadanymi endoskopami elastycznymi | TAK | - |  |
|  | Przeglądy techniczne raz na rok lub co min 1000 rbh. | TAK | - |  |
|  | Konieczność współpracy z zewnętrznym zmiękczaczem wody | - | TAK/NIE** TAK – 0 pkt NIE – 5 pkt |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| 2 | Wykaz PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ WYTWÓRCĘ LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, | TAK, podać | - |  |
| 3 | bezpłatne przeszkolenie ( min. 4 pracowników zamawiającego) w zakresie obsługi, naprawy i przeglądów przedmiotu zamówienia w języku polskim | TAK, podać | - |  |
| 4 | warunki pracy dotyczące przedmiotu oferty | TAK, podać | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 8  Aparat RTG z ramieniem C – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I | Aparat przewoźny z ramieniem C |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C ≥ 77 cm | Tak*, podać | =77 cm – 0 pkt. >77 cm – 5 pkt. |  |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | Tak | - |  |
|  | Odległość SID stała bez możliwości zmiany, uchwyt na obudowie panelu ułatwiający ustawienie ramienia w trybie manualnych ruchów ≥ 100 cm | Tak, podać | - |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥ 20 cm | Tak, podać | - |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 40 cm | Tak, podać | - |  |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak | - |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (pełny ruch LAO/RAO) wokół osi poprzecznej ≥ 115° | Tak, podać | - |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C (ruch CRAN/CAUD) wokół osi wzdłużnej ≥ 360° | Tak, podać | - |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | Tak*, podać | = ±10° - 0 pkt > ±10° - 5 pkt |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) ≥ 78 cm | Tak, podać | - |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak | - |  |
|  | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak | - |  |
|  | Blokada kół | Tak | - |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak | - |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  |  |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak | - |  |
| II | Lampa rentgenowska, kolimator |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | Tak | - |  |
|  | Lampa 2-ogniskowa | Tak | - |  |
|  | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | Tak, podać | - |  |
|  | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | Tak, podać | - |  |
|  | Całkowita filtracja ≥ 3 mmAl | Tak, podać | - |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją oraz kolimator irysowy | Tak | - |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak | - |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | Tak*, podać | = 300 kHU - 0 pkt > 300 kHU- 5 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka anody ≥ 1500 kHU | Tak*, podać | = 1500 kHU - 0 pkt > 1500 kHU -5 pkt |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 75 kHU | Tak*, podać | = 75 kHU - 0 pkt > 75 kHU - 5 pkt |  |
|  | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak | - |  |
| III | Generator |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości minimum ≥ 60 kHz | Tak, podać | - |  |
|  | Typ generatora spiltblok, nie dopuszcza się generatora tyou monoblok | Tak, podać | - |  |
|  | Zakres częstotliwości impulsów generatora ≤ 15 pulsów/s | Tak, podać | - |  |
|  | Moc generatora RTG ≥ 15 kW | Tak*, podać | = 15 kW – 0 pkt. >15 kW – 10 pkt. |  |
|  | Skopia ciągła | Tak | - |  |
|  | Skopia pulsacyjna | Tak | - |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | Tak | - |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak | - |  |
|  | Zakres wysokiego napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii ≥ 40 – 120 kV | Tak, podać | - |  |
|  | Zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥40 mA | Tak, podać | - |  |
|  | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej ≥ 75 mA | Tak, podać | - |  |
|  | Odwracanie obrazu góra/dół i prawo/lewo dla obrazowania w trybie Live | Tak | - |  |
|  | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak, podać | - |  |
|  | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak, podać | - |  |
| IV | Wzmacniacz obrazu |  |  |  |
|  | Wielkość wzmacniacza 12 cali Dopuszczono płaski detektor cyfrowy o wymiarze 31 cm na 31 cm, wykonany w technologii CMOS Zgodnie odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. | Tak, podać | - |  |
|  | Skala szarości detektora ≥ 14 bit | Tak, podać | - |  |
|  | Matryca wzmacniacza ≥ 1500 x 1500 pikseli | Tak, podać | - |  |
|  | Ilość pól obrazowania min 3 | Tak, podać | - |  |
| V | Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć |  |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy 1024x1024 pikseli ≥ 40 000 | Tak, podać | - |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak | - |  |
|  | Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w postprocessingu oraz dla LIH) | Tak | - |  |
|  | Cyfrowy płynny obrót obrazu w pamięci aparatu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu bez konieczności użycia promieniowania | Tak | - |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak | - |  |
|  | Regulacja kontrastu | Tak | - |  |
|  | System nanoszenia opisów | Tak | - |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak | - |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak | - |  |
|  | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | Tak | - |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu (Zoom) | Tak | - |  |
|  | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty) | Tak | - |  |
| VI | Wózek z monitorami |  |  |  |
|  | Jeden lub dwa monitory. W przypadku jednego przekątna min 32” | Tak, podać | - |  |
|  | Luminacja monitorów ≥ 600 cd/m2 | Tak, podać | - |  |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 170˚ | Tak, podać | - |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak | - |  |
| VII | System rejestracji obrazów |  | - |  |
|  | DICOM 3.0 | Tak | - |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | Tak | - |  |
| VIII | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM. W raporcie podana wartość dawki i czasu sumaryczna oraz z podziałem na tryby pracy. | Tak | - |  |
|  | Wyjście DVI-I | Tak | - |  |
|  | System komunikacji w standardzie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie: Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrive oraz nagrywanie obrazów DICOM na mediach zewnętrznych poprzez usb, wraz z przeglądarką | Tak | - |  |
|  | Integracja oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS IMPAX w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), pobierania z i wysyłania do archiwum PACS badań oraz przyjmowanie komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment), zgodnie ze standardem DICOM 3.0 Funkcjonalność pobierania i wysyłania badań do archiwum PACS ma być realizowana także w czasie wykonywania zabiegu | TAK | - |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologiczej i dostarczenie go Zamawiającemu w terminie do 10 dni od podpisania umowy. | TAK | - |  |
|  | Przeprowadzenie testów odbiorczych aparatu oraz monitora stacji akwizycyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo atomowe z dnia 29.11.2000r. (Dz. U. z 2017r. poz. 576 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 884). Testy odbiorcze aparatu obejmować powinny zakres testów odbiorczych dla mammografii cyfrowej o ile konstrukcja aparatu pozwala na ich wykonanie. | TAK | - |  |
|  | Przeprowadzanie testów specjalistycznych aparatu oraz monitora stacji akwizycyjnej w całym okresie gwarancji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 884). Testy specjalistyczne aparatu obejmować powinny zakres testów specjalistycznych dla mammografii cyfrowej o ile konstrukcja aparatu pozwala na ich wykonanie. | TAK | - |  |
| IX | Zasilanie aparatu |  |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz (+/- 10%) | Tak, podać | - |  |
| X | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | Tak | - |  |
|  | Osłony RTG osobiste dla personelu – 5 kpl, w tym: Fartuchy RTG ultralekkie (bezołowiowe) typu garsonka, fartuch chirurgiczny lub płaszcz– do wyboru przed dostawą, osłony tarczycy typu śliniak oraz okulary ochronne RTG w sportowym wzornictwie kolory, typ, rozmiary do wyboru przy dostawie z oferowanego asortymentu - równoważność ołowiu min. 0,5Pb | TAK, podać | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 9     Stół do biopsji stereotaktycznych - 1kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I. Aparat |  |  |
|  | Aparat do biopsji stereotaktycznej. | TAK | - |  |
|  | Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, jak również posiadać deklarację zgodności CE oraz certyfikat zgodności dla całego aparatu (deklaracja zgodności CE dla komponentów składowych nie jest wystarczająca). | TAK | - |  |
|  | Aparat do biopsji stereotaktycznej w pozycji leżącej na brzuchu, umożliwiający 360° dostęp igły do piersi. | TAK | - |  |
|  | System biopsji bocznej - ramię boczne zapewniające ortogonalny dostęp do ściśniętej piersi lub system równoważny. | TAK | - |  |
|  | Obustronne dojście boczne w kompresji CC (cranio - caudalnej) bez zmiany pozycji pacjentki. | - | TAK/NIE** TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Dokładność pozycjonowania igły w głąb max. 1,0 mm |  | - |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie pozycji igły. | TAK | - |  |
|  | System biopsyjny kompatybilny ze stosowanym przez Zamawiającego rodzajem igieł lokalizacyjnych, igieł do biopsji gruboigłowej, igieł do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią. | - | TAK/NIE** TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
| II. Stół Pacjenta |  |  |  |
|  | Stół do biopsji stereotaktycznej wykonywanej w pozycji leżącej. | TAK | - |  |
|  | Średnica otworu w stole [cm] min. 24 cm | TAK* | 24 cm – 0 pkt >24 cm – 10 pkt |  |
|  | Zakres ruchu pionowego blatu stołu, ruch zmotoryzowany min. 102-120 cm | TAK | - |  |
|  | Szerokość blatu min. 70 cm | TAK | - |  |
|  | Długość blatu min. 180 cm | TAK | - |  |
|  | Stół z ” pływającym blatem”, rozumianym jako płynny ruch blatu w dowolnym kierunku w płaszczyźnie poziomej. | - | TAK/NIE** TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 130 kg | TAK | - |  |
| III. Generator |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości. | TAK | - |  |
|  | Moc generatora min. 4,5 kW | TAK | - |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V. | TAK | - |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia min. 20-35 kV | TAK | - |  |
|  | Możliwość zmiany wysokiego napięcia nie więcej niż co 1 kV w całym zakresie. | TAK | - |  |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo – czasowego min. 400 mAs | TAK | - |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC. | TAK | - |  |
| IV. Ramię lampy RTG |  |  |  |
|  | Lampa rentgenowska z wirującą anodą. | TAK | - |  |
|  | Wielkość nominalna ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową max. 0.3 mm | TAK | - |  |
|  | Kąty do projekcji stereotaktycznych ±15°. | TAK | - |  |
|  | Odległość SID dla trybu stereotaktycznego min. 68 cm | TAK | - |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | TAK | - |  |
|  | Komplet płytek uciskowych przewidziany przez producenta aparatu. | TAK | - |  |
| V. Detektor cyfrowy |  |  |  |
|  | Wymiar pola obrazowania min. 50 x 50 mm | TAK | - |  |
|  | Rozdzielczość min. 7 lp/mm – poprawiono omyłkę z dnia 19.06.2018r. | TAK | - |  |
|  | Rozmiar piksela max. 70 µm | TAK | - |  |
|  | Głębia obrazu min. 12 bit | TAK | - |  |
| VI. STACJA DIAGNOSTYCZNA STANOWISKO AKWIZYCYJNE (zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018) wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia biopsji stereotaktycznej |  |  |  |
|  | Oprogramowanie niezbędne do prowadzenia biopsji stereotaktycznej. | TAK | - |  |
|  | Automatyczne obliczenie współrzędnych celu i przesyłanie ich do systemu prowadzenia igły. | TAK | - |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów min. 30 000 obrazów | TAK | - |  |
|  | Funkcje postprocessingowe: powiększenie cyfrowe min. 2x, wyostrzenie krawędzi, pomiar odległości, inwersja obrazu pozytyw/negatyw. | TAK | - |  |
|  | Interface sieciowy pracujący w standardzie DICOM 3.0 w następujących klasach: DICOM Storage Send, DICOM Basic Print, DICOM Modality Worklist. | TAK | - |  |
|  | Monitor stacji akwizycyjnej LED, skalibrowany w standardzie DICOM, nie mniejszy niż 24” 19” dopuszczenie z dnia 19.06.2018r. | TAK | - |  |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb. 0.3 mm Pb dopuszczenie z dnia 19.06.2018r. | TAK | - |  |
| VIII. Ochrona radiologiczna |  |  |  |
|  | Fartuch ochronny rtg jednostronny + osłona tarczycy typu śliniak – ultralekkie (bezołowiowe), min. 0,35 mmPb, oraz okulary ochronne rtg w sportowym wzornictwie kolory, typ, rozmiary do wyboru przy dostawie z oferowanego asortymentu kolor i rozmiar do wyboru przez Zamawiającego przy dostawie – 2 kpl. | TAK | - |  |
| IX. Kontrola jakości |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów do przeprowadzenia testów kontroli jakości zalecanych przez producenta. | TAK | - |  |
|  | Fantom do lokalizacji celu biopsyjnego. | TAK | - |  |
| X. Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Zintegrowanie systemu (skalibrowanie) do posiadanych modeli igieł. Integracja ma nastąpić w momencie odbioru jak również ma być utrzymana przez cały okres obowiązywania gwarancji. | TAK | - |  |
|  | Upgrade oprogramowania na wszystkie oferowane składowe systemu w okresie gwarancji. | TAK | - |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologiczej i dostarczenie go Zamawiającemu w terminie do 10 dni od podpisania umowy. | TAK | - |  |
|  | Przeprowadzenie testów odbiorczych aparatu oraz monitora stacji akwizycyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo atomowe z dnia 29.11.2000r. (Dz. U. z 2017r. poz. 576 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 884). Testy odbiorcze aparatu obejmować powinny zakres testów odbiorczych dla mammografii cyfrowej o ile konstrukcja aparatu pozwala na ich wykonanie. | TAK | - |  |
|  | Przeprowadzanie testów specjalistycznych aparatu oraz monitora stacji akwizycyjnej w całym okresie gwarancji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 884). Testy specjalistyczne aparatu obejmować powinny zakres testów specjalistycznych dla mammografii cyfrowej o ile konstrukcja aparatu pozwala na ich wykonanie. | TAK | - |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu (w formie drukowanej i elektronicznej). | TAK | - |  |
|  | Wymagane jest dodatkowe - nie blokujące podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, min. 2 dniowe szkolenie personelu techników i lekarzy Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowego użycia przedmiotu zamówienia po dostarczeniu i instalacji, potwierdzone pisemnym protokołem i udokumentowane certyfikatem. Szkolenia będą realizowane w siedzibie Zamawiającego w zatwierdzonych przez Zamawiającego godzinach. Szkolenia będą realizowane w siedzibie Zamawiającego w zatwierdzonych przez Zamawiającego godzinach, osobno dla każdej z grup zawodowych: Lekarze w zakresie obsługi stacji diagnostycznych (konsoli lekarskich i oprogramowania dedykowanego do aparatu) Fizycy/IOR w zakresie obsługi aparatu oraz procedur kontroli jakości. Technicy elektroradiologii w zakresie obsługi aparatu oraz procedur kontroli jakości Harmonogramy szkoleń uzgodnione zostaną pisemnie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z wyprzedzeniem 10 dni roboczych. | TAK | - |  |
|  | Szkolenie dla Działu Informatyki z zakresu integracji dostarczonego sprzętu z siecią szpitalną (min. 2 osoby). | TAK | - |  |
|  | Integracja oferowanego urządzania z systemem szpitalnym HIS oraz PACS/RIS z uwzględnieniem kosztów wymaganych prac i zakupu wymaganych licencji. Integracja oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS IMPAX w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), pobierania z i wysyłania do archiwum PACS badań oraz przyjmowanie komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment), zgodnie ze standardem DICOM 3.0 Funkcjonalność pobierania i wysyłania badań do archiwum PACS ma być realizowana także w czasie wykonywania zabiegu - Wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej konfiguracji i instalacji urządzenia Dokumentacja powykonawcza (wersja drukowana/papierowa oraz elektroniczna) powinna zawierać: - wykaz urządzeń (serwery, stacje robocze, aparaty) oraz schematy ich połączeń fizycznych (medium, protokół, oznaczenia gniazd/urządzeń) – w zakresie przedmiotu umowy - zgodnie z odpowiedziami z dnia 19.06.2018r. - wykaz serwisów/usług, aplikacji, sterowników oraz schematy ich połączeń logicznych (adresacja, nazewnictwo, protokoły, przepływ danych). -wykaz ustawień i parametrów konfiguracyjnych urządzeń i oprogramowania - wykaz kont, loginów, uprawnień, haseł - opis procedury diagnostyki backupu/archiwizacji, zgłoszeń serwisowych - instrukcje dla użytkownika i administratora | TAK | - |  |
|  | Demontaż i odbiór aktualnie używanego aparatu - stół stereotaktyczny do biopsji piersi pod kontr. RTG , MAMMOTEST 85500G-3 FISHER , sn 9654-1000-001, rok produkcji 2000, odbędzie się na podstawie odrębnej umowy sprzedaży prowadzonej w odrębnym postępowaniu. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyłoni podmiotu, który dokona demontażu i odbioru aktualnie używanego aparatu, Zamawiający najpóźniej do 10 dni przed uzgodnionym z Wykonawcą terminem rozpoczęcia montażu przedmiotu umowy powiadomi w formie pisemnej Wykonawcę niniejszej umowy o przejściu na niego obowiązku demontażu i składowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego aktualnie używanego aparatu. | TAK | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo