Wrocław, 26.06.2018 r.

 ****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej,**  **znak sprawy 51/WZM/2018**

 Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1 ,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 16**– Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 2 zamiast zszywki 3,8 mm przed zamknięciem dla tkanki grubej miał na myśli 4,5 mm (tak jak w pozycji nr 1), a zapis ten wynika jedynie z omyłki pisarskiej?

**Pytanie nr 17**– Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 3 zamiast zszywki 3,8 mm przed zamknięciem dla tkanki grubej miał na myśli 4,5 mm (tak jak w pozycji nr 1), a zapis ten wynika jedynie z omyłki pisarskiej?

**Odpowiedź na pytanie nr 16 – 17: Zamawiający w związku z omyłką pisarską modyfikuje pakiet nr 7 poz. 2 i 3, które otrzymują brzmienie :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j. m. | Wartość jedno. netto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| **Pakiet nr 7 Materiały dla chirurgii staplery, ładunki 33140000-3** |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem **4,5mm**, po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. | szt. |  | 24 |  |  |   |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem **4,5mm,** po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej.  | szt. |  | 24 |  |  |   |

**Pytanie nr 18**–Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 pozycja 9 dopuści wysokość zszywki 4,2 mm dla staplera okrężnego w rozmiarze 21? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19**–Pakiet 17, pozycja1- Czy zamawiający dopuści ustnik dla dorosłych z regulowaną opaską mocującą wykonaną z gumy, otwór o wymiarach 20x25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Zapisy SIWZ bez zmian**

**Pytanie nr 20** –**Pakiet nr 1**- Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć osobna ofertę na pozycje 1, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17 i dopuści:

**Poz. 1 -** Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, sterylne; kształt owalny; średnica pętli 10 mm, 15mm, 24mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść

skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3

mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm.

**Poz. 6 -** Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, prosta, pokrywana na całej długości silikonem,

wykonana z nitinolu. Nie posiadająca lassa, 4 znaczniki zlokalizowane na końcach stentu oraz 2

znaczniki po środku. Długość protezy 40, 60, 80, 100 mm, średnica 8 i 10 mm. Aplikator o długości

180 cm i średnicy max 3,0mm / 9 Fr. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala. Możliwość

ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG na zestawie.

**Poz. 7 -** Protezy przełykowe z nitinolu, pokrywane w części zasadniczej z odsłoniętymi kołnierzami, dł. 8,10, 12, 14cm, śr. 20 i 24mm, śr. kołnierzy 26 i 30mm, na obu końcach obecna pętla typu lasso

umożliwiająca zmianę pozycji protezy. Średnica zestawu wprowadzającego 24Fr, kompatybilny z

prowadnicą 0,035”.

**Poz. 10-** Balony ze wskazaniem do poszerzania zwężeń przełyku, kateter o śr. 7Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Poz. 15 -** Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, średnica 2,3mm i 3,0mm, dł. 180cm i 230 cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pytanie nr 21 - Pakiet 2 -** Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyłączy do odrębnego pakietu pozycję 2 i dopuści prowadniki do ERCP średnice .021, .025 i .035 cala, dł. 260 i 450cm z końcówką prostą lub zagiętą, sztywność standardowa i zwiększona.

**Pytanie nr 22 - Pakiet nr 12 -** Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 3 i dopuści Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, sterylne; kształt owalny; średnica pętli 10 mm, 15mm, 24mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 23 - Pakiet nr 15 -** Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć osobna ofertę na pozycje 1, 2, 3.

**Odpowiedź na pytanie nr 20 – 23: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 24 -**pakiet nr 12, poz.1 - czy nie zaszła omyłka pisarska w określeniu średnicy kanału roboczego ponieważ narzędzie o maksymalnej średnicy części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm nie może być wprowadzane do kanału o średnicy 2,0 mm. Zatem czy Zamawiający wymaga zaoferowania narzędzia kompatybilnego z endoskopem z kanałem roboczym 2,8 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 24: Zgodnie z modyfikacją z dnia 21.06.2018 r.**

**Pytanie nr 25 -** pakiet nr 12, poz. 2 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł kompatybilnych z endoskopem o kanale roboczym 2,8 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Pytanie nr 26 -**  pakiet nr 15, poz. 1 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych kompatybilnych z endoskopem o kanale roboczym 2,8 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Pytanie nr 27 -** pakiet nr 15, poz. 2 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych kompatybilnych z endoskopem o kanale roboczym 2,8 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odpowiedź na pytanie nr 25 - 27:Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 28:** dot. zapisów SIWZ, projektu umowy par. 1 ust. 3 i 11, kryteriów oceny ofert, formularza oferty (zał. Nr 1 do SIWZ) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy dostawy oraz wymiany reklamacyjnej liczone były i podane w ofercie w pełnych dniach roboczych?

**Odpowiedź na pytanie nr 28:Zapisy SIWZ bez zmian. Terminy liczone zgodnie z art.111 i n. k.c.**

**Pytanie nr 29:** dot. projektu umowy par. 8 ust. 1 pkt. 1, formularz oferty, kryteria oceny ofert - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie kary umownej od wartości danego zamówienia (nie od ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu)?

**Pytanie nr 30:** dot. projektu umowy par. 8 ust. 1 pkt. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 29 – 30 : Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 31 :** dot. projektu umowy par. 1 ust. 13 i 14, załącznik nr 4 do SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminów (wystawienia faktury korygującej, dostarczenie dokumentów) w dniach roboczych?

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Zapisy SIWZ bez zmian. Terminy liczone zgodnie z art.111 i n. k.c.**

***Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.***

***W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).***

 *(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego*

 *lub osoby upoważnionej)[[1]](#footnote-1)⋅*

KOMISJA PRZETARGOWA:

1. Tomasz Gorczyca ………………………
2. Rita Dzima ……………………..
3. Werner Janus ……………………..
4. Jerzy Pawełczyk ………………………..
5. Jacek Janiszewski ………………………..
6. Agnieszka Stanisławska ……………………….
1. [↑](#footnote-ref-1)