4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5
Znak sprawy: 60/Med./2008
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

NA DOSTAWĘ PROTEZ DO OPERACJI ZASTAWKOWYCH SERCA (ZASTAWKI, PIERŚCIENIE, CONDUITY) PROTEZ NACZYNIOWYCH, STABILIZATORÓW  SERCA ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UZYTKU NA POTRZEBY  ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP
W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

  Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                              dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

                                                                                              podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej





50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl
INFORMACJE OGÓLNE

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

· Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

· W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dostawę protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, konduity), protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii  (opisanych w 11 pakietach).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP. 

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-11.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.   

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

    Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1) Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2) Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

b) na załącznikach,

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

3) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9) Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści. 

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ). 

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 

16) Kopertę należy zaadresować:     

                     

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

Znak sprawy 60/Med./2008
            „Oferta na dostawę protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, konduity),protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii ” 

nie otwierać przed dniem 18.08.2008r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

1.  Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".
3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej  532 000,00 zł  (słownie : pięćset trzydzieści dwa tysięcy złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej:
	Pakiet 1
	170 000,00 zł

	Pakiet 2
	55 000,00 zł

	Pakiet 3
	118 000,00 zł

	Pakiet 4
	13 000,00 zł

	Pakiet 5
	64 000,00 zł

	Pakiet 6
	12 000,00 zł

	Pakiet 7
	12 000,00 zł

	Pakiet 8
	19 000,00 zł

	Pakiet 9
	11 000,00 zł

	Pakiet 10
	27 000,00 zł

	Pakiet 11
	31 000,00 zł


Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet mogą zsumować wartości dostaw z pakietów w których chcą uczestniczyć, Np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i pakiet 2 może wykazać się wartością wykonanej jednej dostawy w wysokości   225 000,00 zł  (170 000,00 zł + 55 000,00 zł.)
4. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości  min.  532 000,00 zł  (słownie : pięćset trzydzieści dwa tysięcy złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej
	Pakiet 1
	170 000,00 zł

	Pakiet 2
	55 000,00 zł

	Pakiet 3
	118 000,00 zł

	Pakiet 4
	13 000,00 zł

	Pakiet 5
	64 000,00 zł

	Pakiet 6
	12 000,00 zł

	Pakiet 7
	12 000,00 zł

	Pakiet 8
	19 000,00 zł

	Pakiet 9
	11 000,00 zł

	Pakiet 10
	27 000,00 zł

	Pakiet 11
	31 000,00 zł


Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów  w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i pakiet 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 225 000,00 zł  (170 000,00 zł + 55 000,00 zł.)
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

                 5.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

     5.2 warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ), sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 4  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów 

i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH                        

                 SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

5. Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż   3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

 -  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5, 6 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.
2. W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy). 
3. W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.
Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

4. Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.
Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, conduity)  protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii opisanych w 11 pakietach (szczegółowo określona w załączniku nr 2 - zestawienie asortymentowo-cenowe do niniejszej SIWZ ).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu minimum po 2 komplety zastawek i pierścieni – pakiety I-IX (zawierające wszystkie wymagane przez Zamawiającego rozmiary( zastawek i pierścieni po 2 szt.) oraz po 1 kpl protez naczyniowych pakiet nr X, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie braków po dokonaniu wszczepu nastąpi w terminie do 48 godzin od powiadomienia go o dokonaniu wszczepu .

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sukcesywna w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

    4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

     ul. Weigla 5

      50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1. Obowiązek wpłaty wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:  19 500,00 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset  złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:
	Pakiet 1
	6 000,00 zł

	Pakiet 2
	2 000,00 zł

	Pakiet 3
	4 500,00 zł

	Pakiet 4
	 500,00 zł

	Pakiet 5
	2 500,00 zł

	Pakiet 6
	 450,00 zł

	Pakiet 7
	450,00 zł

	Pakiet 8
	 700,00 zł

	Pakiet 9
	400,00 zł

	Pakiet 10
	1 000,00 zł

	Pakiet 11
	1 000,00 zł


Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 18.08.2008r. godz. 1000
2.
Forma wpłaty wadium.

2.1
Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym     

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

e)  przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 18.08.2008r. do godz. 1000
BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:


,,Wadium w przetargu na dostawę protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, konduity, protez naczyniowych serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii ”
znak sprawy 60/Med./2008
2.2 Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane 

elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).
2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA 

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

· Pakiet I – V - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
	Lp.
	KRYTERIUM
	WAGA KRYTERIUM
	SPOSÓB OCENY

	1.
	Oferowana cena
	70 %
	minimalizacja

	2.
	Ocena techniczna 
	30 %
	indywidualnie

	OGÓŁEM
	100%
	


Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. 

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 

100 pkt.

2. Ocena ofert

2.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.
2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za w/w kryteria.
2.3  Punkty za cenę ( wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:


[image: image1.wmf]Wart.

 punktowa

=

×

W

C

C

n

min

 · 100pkt 

W
- waga kryterium

Cmin
- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn
- cena danej oferty

2.4    Punktację za ocena techniczna (jakość):  

· członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2 SIWZ. Punkty za ocenę techniczna członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona  przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną (jakość) wyliczamy wg wzoru:


[image: image2.wmf]max

.

T

T

W

punktowa

Wart

n

×

=

· 100pkt 

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych  w pakiecie danej oferty przez członków komisji w ramach kryterium oceny technicznej .

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert
3. Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria w poszczególnych pakietach I – V.

· Pakiet VI –XI - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie  

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto pakietu VI - XI).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % 
i stosując wzór: 


[image: image3.wmf]n

C

C

W

punktowa

Wart

min

.

×

=

 · 100 pkt. 

W
- waga kryterium

Cmin
- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn
- cena danej oferty

4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

· odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

· jest zgodna z treścią  SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3  w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz zapisów § 1 ust.1)
Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.
2. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu. 

3. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

· koszty transportu krajowego i zagranicznego,

· koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

· opłat celnych i granicznych,

4. Waluta ceny oferowanej PLN; 
5. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.
Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr1,  nr 2 i 3 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.
Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT
1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 18.08.2008r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów: 

1. Grażyna Wojtczak tel. (0-71) 7660525, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia. 

2. Agnieszka Rosner tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.
Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
                       W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi. 

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 18.08.2008r.   o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

      - okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

3. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie  art.24 PZP.

4. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.  

Rozdział XIX. 
POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie/ wniosek o dopuszczenie do postępowania o zamówienie publiczne.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania. 

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

      i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 
Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

1) Formularz ofertowy.

2) Zestawienie  asortymentowo – cenowe, zestawienie parametrów wymaganych.
3) Wzór umowy.

..................................................

        podpis i pieczęć Zamawiającego
Załącznik Nr 1

.................................


    


..........................,dnia ..................
/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/




 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5
OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa  protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki pierścienie, konduity) oraz protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego”

   60/Med./2008
niżej podpisani, reprezentujący:
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki pierścienie, konduity) oraz protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za: 

Pakiet nr 1
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)
Pakiet nr 2
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11
wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)    

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

a) wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie............................(min. 60 dni);

b) każdorazową dostawę wykonamy w terminie 48 godzin od daty otrzymania zamówienia; 
c) udzielamy terminu ważności na okres ........... miesięcy (min. 36 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia;

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :
a) zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,     

b) akceptujemy warunki płatności.

4. Ponadto oświadczamy, że:

a) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj.................dni (podać), 

b) dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

c) powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),
5. Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................
Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

            ………dnia……………                            ………...............................................................................
podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo) 
Załącznik 1
ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

· Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.  

	Pakiet
	Wyszczególnienie
	Nr 

katalogowy
	Rozmiary [mm]
	Ilość
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość netto
	Cena brutto

	I


	Zastawki mechaniczne dwupłatkowe mitralne z testerem ruchomości płatków zastawki + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek
	
	25-33
	60
	
	
	

	
	Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne z testerem ruchomości płatków zastawki+ 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek
	
	19-31
	60
	
	
	

	II
	Zastawki serca mechaniczne dyskowe, aortalne z testerem ruchomości płatków zastawki+ 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek
	
	19-31
	40
	
	
	

	III
	Zastawki serca biologiczne stentowe aortalne i mitralne

+ po 2 kpl. miarek mitralnych i aoratlnych z trzymakami zastawek
	
	aortalna – 

19-31

mitralna – 

25-33
	70
	
	
	

	IV
	Zastawki serca biologiczne bezstentowe aortalne + 2 kpl. miarek
	
	19- 31
	5
	
	
	

	V
	Zastawki serca aortalne wraz z protezą naczyniową (conduit) oraz wypalarkami jednorazowymi

+ 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek
	
	21-33
	20
	
	
	

	VI
	Pierścienie do annuloplastyki zastawki trójdzielnej - 

+ 2 kpl. miarek z trzymakami 
	
	26-36
	20
	
	
	

	VII
	Pierścienie lub półpierścienie do annuloplastyki zastawki mitralnej -   sztywne i półsztywne
+ 2 kpl. miarek z trzymakami 
	
	26-38
	20
	
	
	

	VIII
	Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej - półsztywne  + 2 kpl. miarek z trzymakami
	
	24-40
	20
	
	
	

	IX
	Pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii oraz przy niedomykalności  niedokrwiennej – sztywne profilowane

+ 2 kpl. miarek z trzymakami
	
	24-34
	5
	
	
	

	X
	1. 1. Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się
	
	śr. 22 do 38 [mm] 

dł 15 cm
	15
	
	
	

	
	2. Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania, częściowo gładka (bez karbowania) do rekonstrukcji opuszki aorty nie strzępiące się
	
	śr. 26 do 34 [mm] 

dł 15 cm
	10
	
	
	

	
	3. Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się
	
	śr. 8 [mm] 

dł 40 cm
	1
	
	
	

	
	4. Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, 
z możliwością resterylizacj potwierdzoną  standardami w instrukcji  użycia 
	
	śr. 14 do 26 [mm] 

dł 20cm
	1
	
	
	

	
	5. Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, 
z możliwością resterylizacj potwierdzoną  standardami w instrukcji  użycia
	
	śr. 6 do 8 [mm] 

dł 80cm
	1
	
	
	

	
	6. Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, 
z możliwością resterylizacj potwierdzoną  standardami w instrukcji  użycia
	
	śr. 3,5 do 5 [mm] 

dł 20cm
	1
	
	
	

	
	7. Łaty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem , o grubości ściany nie większej niż 0,41 mm
	
	1,4 x 7,5
	15
	
	
	

	
	8. Szwy naczyniowe 3-0 z PTFE  z podkładami 
	
	długość nici 91 cm

długość igły 22 mm
	10
	
	
	

	
	9. Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE  ½ koła 
	
	długość nici 91 cm

długość igły 17 mm
	2
	
	
	

	
	10. Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE  ½ koła 
	
	długość nici 76 cm

długość igły 13 mm
	2
	
	
	

	
	11. Protezy łuku aorty, tkana, uszczelniana kolagenem jednostronnie welurowana, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się
	
	śr. 22x10x8x8x10 do 30x10x8x8x10

dł. 50x30x30x30x30
	1
	
	
	

	
	12. Protezy naczyniowa z odgałęzieniem umożliwiającym podłączenie do pompy – hemabridge, tkana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się
	
	śr. 22x10 do 34x10

dł 35x40
	2
	
	
	

	Razem pakiet  X
	
	

	XI
	1. Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych 
	
	-
	30
	
	
	

	
	2. Stabilizator do podtrzymywania serca (koniuszkowy)
	
	-
	10
	
	
	

	
	3. Dmuchawka do operacji na bijącym sercu
	
	-
	30
	
	
	

	
	4. Retraktor przystosowany do stosowania stabilizatorów
	
	-
	1
	
	
	

	
	5. Uchwyty jednorazowe do ramy - retraktora
	
	-
	100
	
	
	

	
	6. Igła z kulką do heparyny
	
	-
	100
	
	
	

	
	7. Szanty dowieńcowe
	
	1; 1,25; 1,5; 1,75;  2,0 
	10
	
	
	

	
	8. Sondy dowieńcowe
	
	1; 1,25; 1,5; 1,75;  2,0 
	10
	
	
	

	Razem pakiet XI
	
	

	RAZEM CAŁOŚĆ
	
	


………dnia……………                        ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                             uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictw

PAKIET I 

1 - ZASTAWKI MECHANICZNE 
DWUPŁATKOWE MITRALNE z testerem ruchomości płatków zastawki

Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………
Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ………………
Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008

	Lp.
	Parametr / warunek wymagany
	TAK/ NIE

OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	I
	Konfiguracja standardowa
	 
	

	1
	Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali
	
	

	2
	Płatki  ze spieklików węglowych
	
	

	3
	Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu, lub poliestru ze znacznikami
	
	

	II
	 Możliwość rotacji zastawki
	
	

	III
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	
	

	IV
	Termin ważności min. 3 lata
	
	

	V
	Rozmiary [mm] od 25 do 33 (przynajmniej 5 rozmiarów)
	
	

	VI
	Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 80
	
	

	Parametry oceniane

	VII
	Hemodynamiczne warunki pracy zastawki
	Opis oferenta
	Ocena
	

	1
	Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 5 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów)
	
	max.10 pkt.

minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 25 do 33 mm ()
	

	VIII
	Trombogenność – max 2 %
	
	0% - 0,5% - 10 pkt.
0,5% - 1% - 7,5 pkt.

1% - 1,5% - 5 pkt.

1,5% - 2% - 2,5 pkt.
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr V str. 26.
( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za  oceniane  rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

2 - ZASTAWKI MECHANICZNE 
DWUPŁATKOWE AORTALNE z testerem ruchomości płatków zastawki

Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008

	Lp.
	PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
	TAK/ NIE

OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	I
	Konfiguracja standardowa
	 
	

	1
	Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali
	
	

	2
	Płatki  ze spieklików węglowych
	
	

	3
	Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu, lub poliestru ze znacznikami
	
	

	II
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	
	

	III
	Termin ważności min. 3 lata
	
	

	IV
	Rozmiary [mm]  od 19 do 31 (przynajmniej 7 rozmiarów)
	
	

	V
	Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 80
	
	

	VI
	Możliwość rotacji zastawki
	
	

	Parametry oceniane

	VII
	Hemodynamiczne warunki pracy zastawki
	Opis oferenta
	Ocena
	

	1
	Powierzchnia otwarcia zastawki: 

dla ( 19 mm – min 1,58 cm2

dla ( 21 mm – min 2,05 cm2
	
	max.10 pkt.

maksymalizacja* (do wyliczenia  punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki dla rozmiarów ( 19 mm i ( 21mm()
	

	2
	Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów)
	
	max.10 pkt.

minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 19 do 31 mm ()
	

	VIII
	Trombogenność – max 2 %
	
	0% - 0,5% - 10 pkt.

0,5% - 1% - 7,5 pkt.

1% - 1,5% - 5 pkt.

1,5% - 2% - 2,5 pkt.
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr V str. 26.

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET II - ZASTAWKI MECHANICZNE 
DYSKOWE, AORTALNE z testerem ruchomości płatków zastawki

Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………
Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008

	LP
	PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
	TAK/ NIE

OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	I
	Konfiguracja standardowa
	
	

	1. 
	Pierścień wykonany z tytanu lub grafitu lub stali
	
	

	2. 
	Dysk ze spieklików węglowych
	
	

	3. 
	Kołnierz wykonany z dakronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami 
	
	

	II. 
	Możliwość rotacji zastawki
	
	

	III. 
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	
	

	IV. 
	Termin ważności min. 3 lata
	
	

	V. 
	Rozmiary zastawek [mm] 19 – 31 (przynajmniej 7 rozmiarów)
	
	

	Parametry oceniane

	I
	Hemodynamiczne warunki pracy zastawki
	Opis oferenta
	Ocena 
	

	1
	Kąt otwarcia dysku dla zastawki aortalnej min 75 stopni
	
	max.10 pkt.

maksymalizacja*
	

	2
	 Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10 mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów)
	
	max.10 pkt.

minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 19 do 31 mm ()
	

	II
	Trombogenność – max 2 %
	
	0% - 0,5% - 10 pkt.

0,5% - 1% - 7,5 pkt.

1% - 1,5% - 5 pkt.

1,5% - 2% - 2,5 pkt.
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr V str. 26.

( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

\

PAKIET III - ZASTAWKI SERCA BIOLOGICZNE STENTOWE, AORTALNE I MITRALNE

Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………
Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008

	LP
	PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
	TAK/ NIE

OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	1. 
	Zastawka z tkanek świńskich
	
	

	2. 
	Zastawka w pełni nadpierścieniowa - żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki
	
	

	3. 
	Stent plastyczny
	
	

	4. 
	Chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją (sposób zabezpieczenia) - skuteczność udokumentowana klinicznie
	
	

	5. 
	Procent strukturalnego uszkodzenia zastawki u chorych w wieku 60 lat i starszych po 10 latach < 5% dla AVR i < 2% dla MVR
	
	

	6. 
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	
	

	7. 
	Termin ważności min. 3 lata
	
	

	8.
	Konstrukcja holdera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji
	
	

	9.
	Zachowana plastyczność radialna płatków
	
	

	Parametry oceniane
	Opis oferenta
	Ocena
	

	10.
	Odsetek chorych (pow. 65 r.ż.) bez uszkodzenia zastawki po 15 latach od AVR i MVR (podać w % dla AVR i MVR)
	
	max.10 pkt.

maksymalizacja*(
	

	11.
	Gradient przez zastawkę: aortalną i mitralną: Podać dla rozmiarów: 
aortalny: 19, 21, 23 
mitralny: 27, 29, 31
	
	max.10 pkt.

minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień wymienionych rozmiarów ()
	

	12.
	Powierzchnia kooptacji (podać średnią powierzchnię kooptacji dla zastawki i mitralnej  [mm]) 
	
	max.10 pkt.

maksymalizacja*(
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr V str. 26.
( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET IV - ZASTAWKI SERCA BIOLOGICZNE BEZSTENTOWE, AORTALNE 

Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………
Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008

	LP
	PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
	TAK/ NIE

OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	1. 
	Zastawka wykonana z materiału biologicznego pericardium lub z tkanek świńskich
	
	

	2. 
	Rozmiary od 19 do 31 [mm], zastawki aortalne (przynajmniej 7 rozmiarów)
	
	

	3. 
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	
	

	4. 
	Termin ważności min. 3 lata
	
	

	5. 
	Trwałość min. 10 lat
	
	

	6. 
	Chemiczne zabezpieczenie przed wapnieniem
	
	

	7. 
	Utrwalenie zastawki w fizjologicznym zakresie ciśnienia 40 mmHg oraz przy efektywnym ciśnieniu na płatki zastawki 0 mmHg
	
	

	8. 
	Możliwość dostosowania techniki implantacji, implantacja „subcoronary” lub „full root”
	
	

	Parametry oceniane
	Opis oferenta
	Ocena
	

	9. 
	Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej  max. 10 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów)  
	
	max.10 pkt.

minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 19 do 31 mm ()
	

	10. 
	EOA ( 1,8 cm 2 również dla rozmiaru 19 mm (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi EOA dla odpowiednich rozmiarów)  
	
	max.10 pkt.

minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte EOA rozmiarów w zakresie od 19 do 31 mm ()
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.
* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr V str. 26.
( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET V - ZASTAWKI SERCA AORTALNE 
WRAZ Z PROTEZĄ NACZYNIOWĄ (CONDUIT) ORAZ WYPALARKĄ


Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008

	LP
	PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
	TAK/ NIE

OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	I
	Konfiguracja standardowa
	 
	

	1.
	Pierścień wykonany z grafitu, tytanu, stali
	
	

	2.
	Element ruchomy wykonany ze spieklików węglowych
	
	

	3. 
	Kolnierz wykonany z dacronu, teflonu, lub poliestru ze znacznikami
	
	

	II
	Rozmiary zastawek 21-33mm (przynajmniej 6 rozmiarów)
	
	

	III
	Możliwość rotacji zastawki
	
	

	IV
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	
	

	V
	Termin ważności min. 3 lata
	
	

	VI
	Proteza zastawki połączona w sposób trwały z protezą aorty wstępującej. Proteza aorty nie wymagająca wstępnego uszczelniania i całkowicie nieprzepuszczalna dla płynów
	
	

	VII
	Wypalarka jednorazowa przy każdej protezie
	
	

	Parametry oceniane

	VIII
	Hemodynamiczne warunki pracy zastawki
	Opis oferenta
	Ocena 
	

	1
	Kąt otwarcia elementów ruchomych min 75 stopni
	
	max.10 pkt.

maksymalizacja*
	

	2
	Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 15 mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów)  
	
	max.10 pkt.

minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie od 21 do 33 mm ()
	

	IX
	Trombogenność – max 2 %
	
	0% - 0,5% - 10 pkt.

0,5% - 1% - 7,5 pkt.

1% - 1,5% - 5 pkt.

1,5% - 2% - 2,5 pkt.
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

* wzory do obliczania punktów zamieszczone po pakiecie nr V str. 26.
( zostanie wyciągnięta średnia z punktów otrzymanych za oceniane rozmiary (zsumowanie wszystkich punktów przyznanych za oceniane rozmiary podzielone przez liczbę rozmiarów).

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

Sposoby obliczania punktacji parametrów ocenianych dotyczy pakietów od 1 do 5.
*Minimalizacja 


[image: image4.wmf].

.

min

.

_

pkt

Max

K

K

pkt

Liczba

·

=


K min. – parametr minimalny w zbiorze ofert

K – parametr badanej oferty 

Max. pkt. – maksymalna liczba punktów danego parametru
*Maxymalizacja


[image: image5.wmf].

.

max

.

_

pkt

Max

H

H

pkt

Liczba

·

=


H – parametr badanej oferty 

H max – parametr maxymalny w zbiorze ofert

Max. pkt. – maksymalna liczba punktów danego parametru
PAKIET VI – PIERŚCIENIE DO ANNULOPLASTYKI ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ


Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008

	LP
	PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
	TAK/ NIE*
OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	1. 
	Konstrukcja niskoprofilowana o nieodkształcalnym rdzeniu, zapewniającym zachowanie kształtu po implantacji
	 
	

	2. 
	Powierzchnia pokryta warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki
	 
	

	3. 
	Kształt owalny z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo – komorowego i pęczka Hissa
	 
	

	4. 
	Konstrukcja pierścienia zapewniająca przywrócenie fizjologicznej funkcjonalności zastawki
	
	

	5. 
	Rozmiary od 26 do 36 mm 
	 
	

	6. 
	Termin ważności min. 3 lata
	 
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET VII – PIERŚCIENIE LUB PÓŁPIERŚCIENIE DO ANNULOPLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ – SZTYWNE I PÓŁSZTYWNE


Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008

	LP
	PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
	TAK/ NIE*
OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	1. 
	 Pierścienie lub półpierścienie o konstrukcji tytanowej pokryte tkaniną poliestrową wykonane z teflonu, dacronu lub goretexu 
	 
	

	2. 
	Konstrukcja pierścienia półsztywna lub sztywna
	 
	

	3. 
	Zastosowanie znaczników na obrzeżu pierścienia
	 
	

	4. 
	Półpierścień niskoprofilowy
	 
	

	5. 
	Nietrombogenność
	
	

	6. 
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	 
	

	7. 
	Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów pierścienia
	 
	

	8. 
	Rozmiary min. od 26-38 mm
	 
	

	6. 
	Pierścienie lub półpierścienie dostarczane na sztywnym stelażu ułatwiającym wszczepianie
	
	

	7. 
	Konstrukcja pierścieni pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej
	
	

	9. 
	Termin ważności min. 3 lata
	 
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET VIII –PIERŚCIENIE DO KOREKCJI ZASTAWKI MITRALNEJ - PÓŁSZTYWNE 


Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008

	LP
	PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
	TAK/ NIE*
OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	1. 
	 Konstrukcja pierścienia oparta na stopie tytanu pokrytym zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej typu teflon, dakron, goretex
	 
	

	2. 
	Pierścienie pełne o konstrukcji sztywnej w obrębie płatka przedniego (A) i elastyczne w obrębie płatka tylnego (P) zastawki, zapewniające powiększanie się wymiaru (A-P) przednio-tylnego podczas rozkurczu
	 
	

	3. 
	Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki
	 
	

	4. 
	Pierścienie wyprofilowane trójwymiarowo o kształcie siodłowym
	 
	

	5. 
	Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej
	
	

	6. 
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	 
	

	7. 
	Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów pierścienia
	 
	

	8. 
	Rozmiary min. od 26-40 mm
	 
	

	9. 
	Nietrombogenność
	
	

	10. 
	Termin ważności min. 3 lata
	 
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET IX –PIERŚCIENIE DO KOREKCJI ZASTAWKI MITRALNEJ PRZY KARDIOMIOPATII ORAZ PRZY NIEDOMYKALNOŚCI NIEDOKRWIENNEJ  - SZTYWNE PROFILOWANE 


Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008 
	LP
	PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE
	TAK/ NIE*
OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	1. 
	 Konstrukcja pierścienia oparta na stopie tytanu pokrytym zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej typu teflon, dakron, goretex
	 
	

	2. 
	Pierścienie pełne profilowane trójwymiarowo, asymetryczne, ze zredukowaną krzywizną, zwiększoną powierzchnią szycia umożliwiającą założenie podwójnego szwu w zakresie P2 – P3 oraz obniżeniem segmentu P3
	 
	

	3. 
	Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki
	 
	

	4. 
	Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki mitralnej
	
	

	5. 
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	 
	

	6. 
	Możliwość zastosowania zestawu miarek do odpowiednich rozmiarów pierścienia
	 
	

	7. 
	Rozmiary min. od 24-34 mm
	 
	

	8. 
	Nietrombogenność
	
	

	9. 
	Termin ważności min. 3 lata
	 
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET X – PROTEZY NACZYNIOWE


Producent/firma: ………………………
Kraj: …………………………

Nazwa firmowa:  ……………………… 
Nr katalogowy: ……………
Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008

	LP
	PRAMETR/WARUNEK  WYMAGANY
	Rozmiary {mm]
	TAK/ NIE*
OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	1. 
	Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się
	śr. 22 do 38 [mm] 

dł 15 cm
	
	

	2. 
	Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania, częściowo gładka (bez karbowania) do rekonstrukcji opuszki aorty nie strzępiące się
	śr. 26 do 34 [mm] 

dł 15 cm
	
	

	3. 
	Protezy naczyniowe tkane, jednostronnie welurowane, uszczelniane kolagenem, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się
	śr. 8 [mm] 

dł 40 cm
	
	

	4. 
	Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, z możliwością resterylizacj potwierdzoną  standardami w instrukcji  użycia 
	śr. 14 do 26 [mm] 

dł 20cm
	
	

	5. 
	Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, z możliwością resterylizacj potwierdzoną  standardami w instrukcji  użycia
	śr. 6 do 8 [mm] 

dł 80cm
	
	

	6. 
	Protezy naczyniowe PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany, z możliwością resterylizacj potwierdzoną  standardami w instrukcji  użycia
	śr. 3,5 do 5 [mm] 

dł 20cm
	
	

	7. 
	Łaty naczyniowe dziane uszczelniane kolagenem , o grubości ściany nie większej niż 0,41 mm
	1,4 x 7,5
	
	

	8. 
	Szwy naczyniowe 3-0 z PTFE  z podkładami 
	długość nici 91 cm

długość igły 22 mm
	
	

	9. 
	Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE  ½ koła 
	długość nici 91 cm

długość igły 17 mm
	
	

	10. 
	Szwy naczyniowe 4-0 z PTFE  ½ koła 
	długość nici 76 cm

długość igły 13 mm
	
	

	11. 
	Proteza łuku aorty, tkana, uszczelniana kolagenem jednostronnie welurowana, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się
	śr. 22x10x8x8x10 do 30x10x8x8x10

dł. 50x30x30x30x30
	
	

	12. 
	Proteza naczyniowa z odgałęzieniem umożliwiającym podłączenie do pompy – hemabridge, tkana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, bez konieczności wstępnego uszczelniania nie strzępiące się
	śr. 22x10 do 34x10

dł 35x40


	
	

	Dotyczące wszystkich protez

	13. 
	Nietrombogenność
	
	
	

	14. 
	Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
	
	
	

	15. 
	Termin ważności min. 3 lata
	
	
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.
………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET XI – stabilizatory serca do operacji na bijącym sercu, 
retraktory przystosowane do stosowania stabilizatorów 
oraz materiały jednorazowego użytku


Producent/ firma: ………………………
Kraj: …………………………




Nr katalogowy: ……………

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2008

	LP
	PRAMETR/WARUNEK  WYMAGANY
	TAK/ NIE*
OPIS
	nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry

	Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych

	1. 
	ssący 
	
	

	2. 
	atraumatyczny
	
	

	3. 
	część ssąca z przejrzystego materiału, niskoprofilowa
	
	

	4. 
	część ssąca plastyczna – możliwość dostosowania pozycji i silnej stabilizacji, o gładkiej powierzchni
	
	

	5. 
	możliwość montażu na dowolnym retraktorze
	
	

	Stabilizator do podtrzymywania serca (koniuszkowy

	6. 
	atraumatyczny
	
	

	7. 
	niskoprofilowy (nie zakrywający naczyń wieńcowych)
	
	

	8. 
	możliwość umieszczenia stabilizatora na ścianie komory serca 
	
	

	9. 
	elastyczne zawieszenie serca nie upośledzające hemodynamiki
	
	

	10. 
	ramię o płynnej regulacji kształtu, gładkościenne, niskop[rofilowe
	
	

	11. 
	możliwość montażu na dowolnym retraktorze
	
	

	Dmuchawka do operacji na bijącym sercu

	Retraktor przystosowany do stosowania stabilizatorów

	12. 
	możliwość umieszczenia stabilizatora w dowolnym punkcie na przebiegu ramienia retraktora
	
	

	13. 
	wykonany ze stali szlachetnej – wielokrotnego użytku
	
	

	14. 
	łyżki retraktora  2 szt/ kpl
	
	

	15. 
	jednorazowe uchwyty do szwów 10 szt/kpl.
	
	

	Uchwyty jednorazowe do ramy - retraktora

	Igła z kulką do heparyny

	Szanty dowieńcowe

	16. 
	dostępne rozmiary  min. 1; 1,25; 1,5; 1,75;  2,0
	
	

	
	Sondy dowieńcowe
	
	

	17. 
	dostępne rozmiary  min. 1; 1,25; 1,5; 1,75;  2,0
	
	


Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                           
                          uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  


                       lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3
Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz §1 ust.1)

UMOWA nr ....... /60/Med./2008

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,
z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956  

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478 

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO 

a 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez:

1. ...............................................

2. ...............................................
Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości powyżej 133 000 EURO.

§ 1 

Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego protez do operacji wad zastawkowych serca (zastawki, pierścienie, konduity) oraz protez naczyniowych, stabilizatorów serca oraz materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii   w obrębię pakietu.............wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto:......................(słownie złotych:…………...........................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie brutto........................zł (słownie złotych:...............................................)

2. Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji i przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego)
3.  Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.
 § 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 48 godzin od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego telefonicznie na nr…………………potwierdzonego faxem na numer..........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

  ...................................................              


   .....................................................


      płk lek. med. Grzegorz Stoinski



                      Kierownik Apteki
2. Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. 071 7660 525 , mgr farm. Grażyna Wojtczak tel.  071 7660 464 oraz Ewa Skiba – Wnuk 017 76 60 824.
3. Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu  i cykliczności dostaw.

4. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

5. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

6. Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

7. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

8. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga 
każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą minimum po 2 komplety zastawek i pierścieni – pakiety I-IX (zawierające wszystkie wymagane przez Zamawiającego rozmiary zastawek i pierścieni po 2 szt.) oraz po 1 kpl protez naczyniowych pakiet nr X, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie braków po dokonaniu wszczepu nastąpi w terminie do 48 godzin od powiadomienia go o dokonaniu wszczepu na numer faksu …………. Odbiór protez nastąpi w siedzibie Zamawiającego (osobami upoważnionymi do odbioru są osoby wyszczególnione w zał. nr 2 do niniejszej umowy). 

10. Po dokonaniu wszczepienia protezy sporządzony zostanie przez Zamawiającego protokół zawierający imię i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numery wszczepionego towaru i przekazany niezwłocznie Wykonawcy na numer faksu……………...
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 3 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. .....................................Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone   faxem z tego dnia. 

12. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 11 terminu fakturę korygującą.
13. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463 ) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.
14. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

15. W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania. 

16. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1. 

§ 3

Dostawa 
1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 4 godz. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego, jest dr n. med. Jacek Skiba  oraz dr n. med. Marek Gemel.
3. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
§ 4

Warunki płatności

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

2. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni ( min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego. Faktura może być wystawiona dopiero po otrzymaniu przez wykonawcę protokołu sporządzonego przez Zamawiającego po dokonaniu wszczepienia protez, zawierającego imię i nazwisko pacjenta, rodzaj ilość i numer wszczepionych protez.

3. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

4. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

5. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5
Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru
     i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……….… miesięcy ( min.  36  miesięcy ) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.  Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania  droga telefoniczną pod numer……………… i faxem na numer............................
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.
§ 6
Terminy
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy  od daty podpisania umowy. 
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z §2 ust.1 przez dwa kolejne terminy dostaw, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.
§ 7
Kary umowne
1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

      się zapłacić Zamawiającemu karę:

· w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru, 

· w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

· w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8
1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.
§ 10
Zmiana umowy.
1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11
Postępowanie polubowne. 
1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12
Pozostałe postanowienia.
1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 13
       Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :






Zamawiający :
W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 60/Med./2008 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

                                                                                             podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                             uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

( Rozmiary określone w zał. Nr 2 SIWZ.





PAGE  
14

_1135498896.unknown

_1237960262.unknown

_1246773013.unknown

_1237960083.unknown

_1123573622.unknown

