Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wykonawca:	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2009

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana |  | Odpowiedź Wykonawcy /nr strony w materiałach informacyjnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| cyfrowy Aparat Pantomograficzny z cefalostatem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, model |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ generatora | HF |  |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora | Min. 100 kHz |  |  |  |  |  |
|  | Ognisko lampy | 0.5 x 0.5 mm |  |  |  |  |  |
|  | Filtracja całkowita | Min. 2.5 mmAl |  |  |  |  |  |
|  | Napięcie anodowe [kV] | 60 - 90 kV |  |  |  |  |  |
|  | Pulsacja W.N.[kV] | Podać |  |  |  |  |  |
|  | Prąd anodowy [mA] | 3-16 mA |  |  |  |  |  |
|  | Czas ekspozycji [sek] | Podać |  |  |  |  |  |
|  | Napięcie zasilające | Jednofazowe 230 V, 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego | Podać |  |  |  |  |  |
|  | Waga aparatu [kg] | Podać |  |  |  |  |  |
|  | Linie pozycjonujące laserowe | Max. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sposób kompensacji cienia kręgosłupa | Opisać |  |  |  |  |  |
|  | Zmotoryzowany ruch głowicy w pionie | Tak, opisać |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne dopasowanie szerokości warstwy w odcinku zębów tylnich w zależności od anatomii pacjenta | Tak, opisać |  |  |  |  |  |
|  | Dopasowania położenia warstwy obrazowania w odcinku przednim z uwzględnieniem wad zgryzu pacjenta | Tak, opisać |  |  |  |  |  |
|  | Program dziecięcy | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zdjęcia warstwowe zatok | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zdjęcia przekrojowe poprzeczne | Tak, opisać |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości warstwy w zakresie od 2 do 6 mm | Tak, opisać |  |  |  |  |  |
|  | Segmentacja pionowa zdjęć | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zdjęcia odległościowe twarzo-czaszki (cefalometryczne) | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Format zdjęć cefalometrycznych | 23x29 cm |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie aparatu za pomocą panelu dotykowego | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Opis czujnika: - Typ czujnika - Powierzchnia aktywna czujnika - Wielkość piksela - Wielkość obrazu pantomograficznego. - Wielkość obrazu cefalometrycznego | CCD Podać Max. 28 µm 138 x 300mm 230 x 290mm |  |  |  |  |  |
|  | Stałe powiększenie obrazu | Tak, podać jakie |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań pacjentom niepełnosprawnym (na wózkach) | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do obróbki obrazu rtg: - archiwizacja zdjęć - opisy i dane pacjenta - powiększenie dowolnych fragmentów obrazu - automatyczny pomiar długości kanałów linią łamaną - przełączanie „góra-dół” i „pozytyw-negatyw” - możliwość zmiany jasności i kontrastu - regulacja skali szarości wg. histogramu - bezpieczny sposób zapisu obrazów | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |  |  |  |
|  | Sposób montażu | opisać |  |  |  |  |
|  | Fartuch ochronny dwustronny dla pacjenta | Tak |  |  |  |  |
|  | Fantom do wykonywania testów podstawowych dla pantomografu | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Fantom do wykonywania testów podstawowych dla cefalometrii | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Pełna zgodność ze standardem DICOM 3.0 | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wymagane rodzaje realizowanych klas: - DICOM Print - DICOM Modality Worklist - DICOM Store - inne | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Komputer PC stanowiący stację technika, sterujący pracą aparatu pantomograficznego, o minimalnych parametrach: - Procesor: Core2 Duo, 2.2GHz - Pamięć: 2GB - Karta graficzna – niezintegrowana, 512MB - Dysk Twardy: 500GB x 2 - Nagrywarka DVD - Kontroler RAID 0,1 - Karta sieciowa 100/1000Mbit - Złącze USB2.0 | Tak, opisać |  |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD, panoramiczny 20” | Tak |  |  |  |  |  |
| Aparat rentgenowski stomatologiczny do zdjęć zębowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, model |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ generatora | HF |  |  |  |  |  |
|  | Lampa (typ/producent) | Podać |  |  |  |  |  |
|  | Ognisko lampy | 0,4 mm IEC 336 |  |  |  |  |  |
|  | Średnica tubusa | 60 mm |  |  |  |  |  |
|  | Długość tubusa | 200/300mm |  |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji napięcia anodowego | 60 -70 kV |  |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji prądu anodowego | 7 mA |  |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji czasów ekspozycji | 0,01 – 3,2sek |  |  |  |  |  |
|  | Napięcie zasilania | 230V+6%-10% |  |  |  |  |  |
|  | Sposób montażu - ścienny | Tak, opisać |  |  |  |  |  |
|  | Fartuch ochronny z kołnierzem dla pacjenta | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło do aparatu rtg | Tak |  |  |  |  |  |
| Radiografia cyfrowa przewodowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent, model |  |  |  |  |  |
|  | Typ czujnika | CMOS |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia aktywna czujnika | Min. 20x30mm |  |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne czujnika | Max. 24,8x38,5 mm |  |  |  |  |
|  | Wielkość pixela | 15 µm |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość czujnika (teoretyczna) | Podać |  |  |  |  |  |
|  | Moduł przyłączeniowy (interfejs) | Tak, Ethernet |  |  |  |  |  |
|  | Sposób montażu interfejsu | Ścienny |  |  |  |  |  |
|  | Pozycjonery XCP do techniki kąta prostego | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do obróbki obrazu rtg: - archiwizacja zdjęć - opisy i dane pacjenta - powiększenie dowolnych fragmentów obrazu - automatyczny pomiar długości kanałów linią łamaną - przełączanie „góra-dół” i „pozytyw-negatyw” - możliwość zmiany jasności i kontrastu - regulacja skali szarości wg. histogramu - bezpieczny sposób zapisu obrazów | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |  |  |  |
| Pozostałe wymagania do wszystkich urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menu, napisy i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, dokumentacja serwisowa | Tak z dostawą |  |  |  |  |  |
|  | Paszport techniczny | Tak z dostawą |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………..……dnia……………                .................................................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)