Załącznik nr 2a

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

Pakiet 1. Elektrokardiograf stacjonarny – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry Wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrokardiograf stacjonarny |  |  |
|  | Stacja analiz EKG z możliwością analizy 15 odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Pomiary wybranych przez użytkownika 3 odprowadzeń dodatkowych. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przesuwu - 5, 12,5, 25 i 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Dostępne poziomy wzmocnień - 2,5, 5, 10, 20, 10/5. | TAK |  |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce termicznej o szerokości 210 mm. Wysoka rozdzielczość druku – pozioma 1000 dpi przy 25 mm/s, pionowa 200 dpi. | TAK |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz LCD o przekątnej 10,4 cala. | TAK |  |
|  | Częstość rytmu serca, dane personalne pacjenta, IC, zegar krzywe, etykiety odprowadzeń, prędkość, ustawienia wzmocnienia i filtra, komunikaty ostrzegawcze, polecenia i komunikaty pomocy. | TAK |  |
|  | Wysokie próbkowanie sygnału na poziomie 16 000 Hz oraz próbkowanie stymulatorów serca na poziomie 75 000 Hz na kanał. | TAK |  |
|  | Wbudowane cyfrowe filtry gwarantujące wysoką jakość sygnału bez zniekształceń. | TAK |  |
|  | Waga do 7 kg. | TAK |  |
|  | Szczelna klawiatura pozwalająca na dezynfekcję (uszczelniona klawiatura elastomerowa z przyciskami funkcyjnymi oprogramowania, klawiszami alfanumerycznymi, elementami sterującymi drukarki oraz kursorem TrimPad). | TAK |  |
|  | Wysoka pojemność akumulatora: 100 jednostronicowych raportów lub 6 godzin nieprzerwanego wyświetlania (bez drukowania). | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe opcje jak wektokardiografia (formaty raportów pętle wektorowe wektorów składowych (PQRS, ST-T); czułość: 20, 40, 80 lub 160 mm/Mv; rozdzielczość czasowa: 2ms). | TAK |  |
|  | Aparat EKG kompatybilny z informatycznym systemie zarządzania danymi elektrokardiograficznymi MUSE pracującym w Szpitalu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sieć WIFI w zakresie komunikacji z siecią szpitalną poprzez system MUSE. | TAK |  |
|  | Pełna analiza z interpretacja zapisu | TAK |  |
|  | Aparat z segmentowym przewodem pacjenta z możliwością wymiany tylko pojedynczych odprowadzeń | TAK |  |
|  | Wózek pod aparat. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                               .	..............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

Pakiet 2. Elektrokardiograf przenośny – 3 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry Wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrokardiograf przenośny |  |  |
|  | Przenośny elektrokardiograf z 12 kanałowym (jednocześnie wyświetlane 12 odprowadzeń) kolorowym wyświetlaczem LCD 7 cali. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna 110 mm. | TAK |  |
|  | System kontroli kontaktu elektrod z pacjentem. | TAK |  |
|  | Próbkowanie 1000 Hz na kanał. | TAK |  |
|  | Wysokiej jakości adaptacyjne filtry gwarantujące dobrej jakości sygnał EKG. | TAK |  |
|  | Prędkość druku 5, 25 i 50 mm/s. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie 2,5, 5, 10, 20 i 40 mm/Mv. | TAK |  |
|  | Tryb automatyczny szeroka gama szablonów raportów. | TAK |  |
|  | Waga do 4 kg. | TAK |  |
|  | Przewód MultiLink, opcja pamięci 100 zapisów, opcja analizy i interpretacji 12 SL. | TAK |  |
|  | Aparat kompatybilny z informatycznym systemie zarządzania danymi elektrokardiograficznymi MUSE pracującym w Szpitalu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sieć WIFI w zakresie komunikacji z siecią szpitalną poprzez system MUSE. | TAK |  |
|  | Wózek pod aparat. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

………………dnia……………                                                                                               .	..............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym