Wrocław,08.12.2014 r.

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego,***

***nr sprawy 92/Med./2014***

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1 ,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn.zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 3:** dotyczy **pakietu nr 33 -** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 33 **termometr bezdotykowy na podczerwień** o następujących parametrach:

- rok produkcji 2014

- brak konieczności dezynfekcji przed następnym użyciem

- pomiar temperatury ciała w stopniach Celsjusza

- podświetlany wyświetlacz LCD

- zakres temperatury ciała od 34°C do 43°C

- dokładność pomiarów zgodna z normą ASTM E1965-1998(2003) od 32°C do 42,5°C = ± 0.3°C

- odległość dla pomiarów 5-10 cm

- czas pomiaru 1 s.

- wymiary 13,8cm x 3,5cm x 3,8cm

- waga 76 g

- posiada certyfikat CE, który dotyczy oceny zgodności dla wyrobów medycznych wg dyrektywy 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych oraz deklarację zgodności CE – ww dokumenty sa zgodne z ustawa o wyrobach medycznych

- gwarancja 24 miesiące

- nieodpłatne przeglądy przez pierwszy rok gwarancji

- zasilanie bateryjne typ AAA – 2 baterie

- automatyczne wyłączanie po 30 sek.

- zgodnie z wynikami badań spełniający normę EN 12470-5: 2003 dotycząca termometrów na podczerwień

- sygnał dźwiękowy jeśli temperatura jest przekroczona

- pamięć do 12 ostatnich pomiarów

- w komplecie termometr, baterie, pokrowiec

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4:** dotyczy pakietu nr 4 – Czy Zamawiający wymaga aby wszczepiana proteza głosowa przeznaczona do rehabilitacji głosu po chirurgicznym usunięciu krtani była dostarczana w opakowaniu sterylnym?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5:** Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.

**Pytanie nr 6:** Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący: „ W wysokości 0,2% ceny brutto jednorazowej dostawy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 2 i §4 ust.3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze”.

**Pytanie nr 7:** Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 7 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy na następujące: *„ w wysokości 0,5% ceny brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust.2 i 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §5 termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.”*

**Pytanie nr 8:** Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie w § 5 ust.2 pkt.2) i zmianę § 5 ust. 2 pkt.1) wzoru umowy na następujące: *„ nie dotrzymuje terminu realizacji przedmiotu umowy wynikających w § 1 ust.2 przez trzy kolejne terminy dostawy”*

**Odpowiedź na pytania nr 5-8: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 9:** dotyczy **pakietu nr 39 poz.1** – Czy Zamawiający wymaga aby zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie w EN ISO 11138 była potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 10:** dotyczy **pakietu nr 39 poz.1** – Czy Zamawiający wymaga zgodność testów biologicznych w tym zestawu testowego z autoczytnikiem 3M atest autoreader potwierdzonej oświadczeniem producenta autoczytnika i instrukcja obsługi wspomnianego autoczytnika ?

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia na:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **j.m.** | **wartość jednostkowa netto [zł]** | **Cena jednostkowa brutto[zł]** | **ilośc** | **Wartość netto[zł]** | **Cena brutto[zł]** | **/ Nazwa producenta, nazwa handlowa, numer katalogowy, ilość sztuk w opakowaniu handlowym, nr strony w materiałach informacyjnych/ termin dostawy** |
| **Pakiet 39 Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej** | | **33140000-3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biologiczny zestaw testowy do **autoczytnika 3M Attest Autoreader będącego własnością Szpitala** o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu.  **Zamawiajacy wymaga materiałow oryginalnych lub zestawy musza posiadac autoryzacje firmy 3M do stosowania z urzadzeniem Attest Autoreader** | | **Szt.** |  |  | **3500** |  |  |  |
| **wartość pakietu** | | | | | | |  |  |  |

**W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ**