# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 39/Med./2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO wg pakietów 1 - 9

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907               z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 134 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                              lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia .................2015r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1 - 9.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i nr 2a
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru                      lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione                              do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                    z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność                          z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie pózniej niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 39/Med./2015

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9”

nie otwierać przed dniem  11.08.2015r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24b ust. 3 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.                      Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 447 500,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 | 231 500,00 |
| 2 | 205 500,00 |
| 3 | 26 000,00 |
| 4 | 359 500,00 |
| 5 | 31 000,00 |
| 6 | 514 000,00 |
| 7 | 41 500,00 |
| 8 | 31 000,00 |
| 9 | 7 500,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 437 000,00 zł              (231 500,00 zł + 205 500,00  zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2) i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

8) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w  Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. a, f SIWZ, a  zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć                                           (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679                       z późn.zm.), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych - Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.)).

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b. SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego:

Pakiet 1. Aparat do znieczulenia ogólnego – 3 szt.

Pakiet 2. Defibrylatory – 9 szt

Pakiet 3. Centrala intensywnego nadzoru - 1 kpl.

Pakiet 4. Kardiomonitory modułowe – 14 szt

Pakiet 5. Kardiomonitor modułowy śródoperacyjny – 1 kpl

Pakiet 6. Pompa do krążenia pozaustrojowego – 1 szt  pompa do kontra pulsacji wewnątrzaortalnej – 3 szt.

Pakiet 7. Respirator – 1 szt

Pakiet 8. Neuromonitoring – 1 kpl.

Pakiet 9.  Monitor do pomiaru cisnienia wewnątrzczaszkowego – 1 szt

Kody CPV: 33170000-2; 33182100-0; 33195200-5; 33195100-4; 33182300-2; 33100000-1; 33157400-9;

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy

Sekcja Sprzętu Medycznego

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:                  55 800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych, 00/100), na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 | 9000 zł |
| 2 | 8000 zł |
| 3 | 1000 zł |
| 4 | 13 500 zł |
| 5 | 1200 zł |
| 6 | 20000 zł |
| 7 | 1600 zł |
| 8 | 1200 zł |
| 9 | 300 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 11.08.2015r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 11.08.2015r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia                           z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław   07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:,,Wadium w przetargu na dostawę sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9 ”,

znak sprawy: 39/Med./2015”

UWAGA:  pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U.z 2015 r. poz. 128) –  nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 94 % | minimalizacja |
| 2. | Termin gwarancji | 6% | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100 % |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, ust. 1.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3.Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto pakietu ) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4.Punkty za termin gwarancji - członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

24 miesiące – 0 pkt.

36 miesięcy – 2 pkt.

48 miesięcy – 4 pkt.

60 miesięcy – 6 pkt.

Zamawiajacy wymaga wpisania terminu gwarancji w załączniku nr 1 OFERTA  wg ściśle  określonych powyżej wymagań tzn. 24miesiące/ lub 36 miesięcy/ lub 48 miesięcy/ lub 60 miesięcy)

2.5. Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,                   gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy/pakietu. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, o którym mowa w Rozdziale X SIWZ.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

- Możliwość wydłużenia terminu dostawy, możliwość wydłużenia ostatecznego terminu odbioru.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                   z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do przedstawienia informacji dotyczącej kwoty podatku od towarów i usług doliczonej do ceny złożonej oferty, jeżeli ta informacja nie wynika z treści oferty, oraz informacji dotyczącej możliwości powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), wraz ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku, a następnie poprawia oferty w zakresie ceny przez pomniejszenie tej ceny o podatek od towarów i usług w zakresie, w jakim u Zamawiającego powstaje obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług. Oferta, której wybór powodowałby powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego, jest oceniana z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a PZP, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 605).

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 11.08.2015r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                        z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko                       pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Mikulska, Sylwia Komorek tel. 261 660 462 ( 468), Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia;

- Agnieszka Stanisławska tel. 261 660 604, 261 660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, 
ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 11.08.2015r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

-	 kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- 	nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- 	cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- 	okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 i art. 24b ust.3 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                         lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym                  w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Parametry bezwzględnie wymagane – załącznik nr 2a

- Wzór umowy; Protokół instalacji i przekazania/Protokół zdawczo-odbiorczy - załącznik nr 3 ( zaleca się )

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9; znak sprawy; 39/Med./2015,

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę sprzetu medycznego, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet ( 1 – 9)*

( * Wskazane jest  podanie nr , wypełnienie i załączenie tylko tych pakietów, w których Wykonawca składa ofertę) np.

Pakiet nr 1*

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

TERMIN GWARANCJI -   ………………..miesięcy ( Zamawiajacy wymaga wpisania terminu gwarancji wg ściśle  określonych wymagań w SIWZ w pkt. VIII ppkt 2.4   tzn. 24miesiące/ lub 36 miesięcy/ lub 48 miesięcy/ lub 60 miesięcy)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*

( *właściwe podkreślić),

- powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zapewniamy autoryzowany serwis oferowanego sprzętu medycznego ( potwierdzony odpowiednimi dokumentami, które zobowiązujemy się dostarczyć w terminie 3 dni od daty wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy) oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) załączymy  do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania  fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści ( jeżeli wystąpiły ),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- akceptujemy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: protokół instalacji                                    i przekazania/protokół zdawczo - odbiorczy (załącznik nr 3)

- Zapewniamy, że w obrębie Pakietu 2 poz. 2 zaoferowane defibrylatory ( 2 szt) są zgodne z Normą           IP 44**

( * *  w przypadku zlożenia oferty w obrebie pakietów 1, 3-9 należy wykreslić)

- Zapewniamy, że w obrębie Pakietu 3  - zaoferowana centrala zapewniająca monitorowanie spełnia wymagania normy EN60601-1 ( * **   w przypadku zlożenia oferty w obrebie pakietów 1-2, 4-9 należy wykreslić)

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                               ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Pakiet | Pozycja | Nazwa elementu | Ilość | Wartość jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Aparat do znieczulenia ogólnego | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2. | 1. | Defibrylator | 7 szt. |  |  |  |  |
|  | 2. | Defibrylator | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3. | 1. | Centrala intensywnego nadzoru | 1 kpl |  |  |  |  |
| 4. | 1. | Kardiomonitor modułowy | 5szt. |  |  |  |  |
|  | 2. | Kardiomonitor modułowy | 9 szt. |  |  |  |  |
| 5. | 1. | Kardiomonitor modułowy śródoperacyjny | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 6. | 1. | Pompa do krążenia pozaustrojowego | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | 2. | Pompa do kontra pulsacji wewnątrzaortalnej | 3 szt. |  |  |  |  |
| 7. | 1. | Respirator | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8. | 1. | Neuromonitoring | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 9. | 1. | Monitor do pomiaru cisnienia wewnątrzczaszkowego | 1 szt. |  |  |  |  |

………dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

Pakiet 1. Aparat do znieczulenia ogólnego 3 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry Wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do znieczulenia ogólnego 3szt. |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny z możliwością rozbudowy i podwieszenia na kolumnie - Zamawiający planuje w przyszłości rozbudować aparat o system montażu na kolumnach anestezjologicznych– proszę podać posiadane przez firmę rozwiązanie oraz informację o sposobie montażu do kolumny – niezbędne przy przeprowadzeniu procedur na zakup kolumn | Tak |  |
|  | Parametry ogólne: |  |  |
|  | masa (kg) | podać |  |
|  | wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (cm) | podać |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | Tak |  |
|  | wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) na tylnej ścianie aparatu | Tak |  |
|  | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | Tak |  |
|  | minimum dwa koła blokowane | Tak |  |
|  | wbudowane oświetlenie blatu | Tak |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
|  | możliwość awaryjnego zasilanie gazowego z butli (N2O,O2), uchwyt do zapasowej butli tlenowej i N2O na tylnej ścianie aparatu | Tak |  |
|  | Wbudowany reduktor do butli O2 i N2O | Tak |  |
|  | precyzyjne mechaniczne, oświetlane rotametryczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza – możliwość natychmiastowego użycia przepływu O2, powietrza , N2O i środka wziewnego w trybie wentylacji ręcznej . Wyświetlanie elektroniczne przepływu gazów na ekranie wentylatora. | Tak |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | Tak |  |
|  | przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych | Tak |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Mieszalnik elektroniczny lub pneumatyczny . | Tak |  |
|  | Odciąg gazów poanestetycznych z inżektorem sprężonego powietrza | Tak |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności | Tak |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3, 0 L. Układ kompaktowy wbudowany nie wystający poza obręb podstawy aparatu. | Tak |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Tak |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności min. 50 l/min. | Tak |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,3 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | Tak |  |
|  | Aparat do znieczulenia ma być wyposażony w 10 kompletnych układów oddechowych jednorazowych z jonami srebra | Tak |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni dwustanowej | Tak |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | Tak |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. | Tak |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | Tak |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | minimalny zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 6 | Tak |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | Tak |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | Tak |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Tak |  |
|  | regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | Tak |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami | Tak |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
|  | alarm Apnea | Tak |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV | Tak |  |
|  | pomiar częstotliwości oddechowej f | Tak |  |
|  | ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | ciśnienia Plateau | Tak |  |
|  | ciśnienia średniego | Tak |  |
|  | ciśnienia PEEP | Tak |  |
|  | częstość oddychania | Tak |  |
|  | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta | Tak |  |
|  | pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta | Tak |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | ekran kolorowy na wysięgniku lub wbudowany do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 12”. Rozdzielczość minimum 800x600 pikseli. | Tak |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla, CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia lub monitorze pacjenta | Tak |  |
|  | obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia lub monitorze pacjenta | Tak |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak |  |
|  | prezentacja trendów parametrów mierzonych min. 16 godz. | Tak |  |
|  | PAROWNIK |  |  |
|  | Parownik do Sevofluranu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch parowników (do wyboru sevofluranu, isofluranu i desfluranu - bez parowników ) Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia |  |  |
|  | ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | Tak |  |
|  | przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | Tak |  |
|  | do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | Tak |  |
|  | zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | Tak |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych | Tak |  |
|  | dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | Tak |  |
|  | Sterowanie poprzez pokrętło , przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | Tak |  |
|  | pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h .Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | Tak |  |
|  | alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | Tak |  |
|  | alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  |
|  | pomiar EKG. |  |  |
|  | w zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych | Tak |  |
|  | ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | pomiar częstości serca | Tak |  |
|  | ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | Tak |  |
|  | podstawowa analiza arytmii pracy serca Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | Tak |  |
|  | detekcja sygnału stymulatora serca | Tak |  |
|  | respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | Tak |  |
|  | pomiar saturacji i tętna |  |  |
|  | zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | Tak |  |
|  | czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych | Tak |  |
|  | możliwość pomiaru stresu operacyjnego przy pomocy czujnika saturacji | Tak |  |
|  | pomiar temperatur |  |  |
|  | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej), w zestawie kable połączeniowe i czujniki dla dorosłych | Tak |  |
|  | jednoczesne wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | Tak |  |
|  | pomiar ciśnienia |  |  |
|  | ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | Tak |  |
|  | pomiar wyzwalany ręcznie lub automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min, | Tak |  |
|  | komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów) | Tak |  |
|  | pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ, Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | Tak |  |
|  | pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy sensor dla dorosłych . | Tak |  |
|  | możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | Tak |  |
|  | ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | Tak |  |
|  | polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | Tak |  |
|  | Nadkrtaniowa maska jednorazowego użytku, bezlateksowa w ilości min 30 sztuk, wyposażona w: bezciśnieniowy, termoplastyczny i przypominający galaretkę, anatomicznie wyprofilowany mankiet; rurkę o kształcie eliptycznym, spłaszczoną w przekroju poprzecznym wyraźnie wyczuwalny bloker zgryzu wyraźnie widoczną blokadę nagłośni kanał żołądkowy w rozm.1.5 niezbędne informacje umieszczone na produkcie: rozmiar, zakres wagowy, wskaźnik ułożenia siekaczy etui zabezpieczające z kodem kolorystycznym przypisanym do rozmiaru urządzenie wykonane z SEBS | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet II      Defibrylatory (poz. 1 i poz. 2) :

Poz. 1 – 7szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

Poz. 2 – 2szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Opis | Parametr – graniczny / oceniany | parametry oferowane nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do ofert |
| --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1 - DEFIBRYLATOR 7 SZT. |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
|  | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J 2-360 J w trybie manualnym. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED. | TAK |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
|  | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 5,7 cala | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | TAK |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie | TAK |  |
|  | Defibrylator w pełni kompatybilny z systemem teletransmisji danych Lifenet będący w posiadaniu użytkownika, – możliwość rozbudowy o modem WiFi. | TAK |  |
| POZ. 2 - DEFIBRYLATOR 2 SZT. |
|  | Aparat przenośny | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i z zasilacza 230V AC. | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC. | TAK |  |
|  | Zasilacz wbudowany, lub jako moduł zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | TAK |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | TAK |  |
|  | Norma IP 44 | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J | TAK |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej min.25. | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-150 mA | TAK |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 8 poziomów wzmocnienia. | TAK |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | TAK |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100mm. | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |  |
|  | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł IBP | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o modem WiFi/3G | TAK |  |
|  | Defibrylator w pełni kompatybilny z systemem teletransmisji Lifenet będącym w posiadaniu Zamawiającego | TAK |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

      - Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

      - Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet III. Centrala intensywnego nadzoru  1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry Wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRALA INTENSYWNEGO NADZORU 1 KPL. |
|  | Centrala zapewniająca monitorowanie jednocześnie min 4stanowisk (kardiomonitorów) |
|  | Stanowisko centralnego nadzoru musi umożliwiać obserwację parametrów życiowych równocześnie ze wszystkich stanowisk monitorowanych przy pomocy kardiomonitorów serii Intellvue posiadanych przez zamawiajacego w postaci zapisów falowych, wartości liczbowych oraz trendów graficznych i tabelarycznych, przyjmowanie i wypisywanie pacjenta z możliwością wprowadzania i edycji jego danych demograficznych, sterowanie ustawieniami kardiomonitorów, wydruk raportów | TAK |  |
|  | System operacyjny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta (np. Windows 7 lub wersje późniejsze) | TAK |  |
|  | Centrala spełniająca wymagania normy EN60601-1 dla urządzeń medycznych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o kolejne stanowiska monitorowane | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe monitorowanie kardiomonitorów stacjonarnych i przenośnych (telemetria) | TAK |  |
|  | Prezentacja danych na stanowisku pielęgniarskim na 1 ekranie o przekątnej min 19" | TAK |  |
|  | Równoczesne wyświetlanie min 3 zapisów falowych (EKG, SpO2 i oddech) oraz parametrów liczbowych dla każdego pacjenta na ekranie zbiorczym | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wyświetlanych na ekranie zbiorczym parametrów i krzywych niezależnie dla każdego pacjenta/stanowiska | TAK |  |
|  | Obsługa stanowiska pielęgniarskiego za pomocą myszy i klawiatury komputerowej | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń alarmowych, trendów oraz zapisów falowych (krzywych dynamicznych) co najmniej z ostatnich 7 dni z możliwością przeglądania wstecz na ekranie centrali | TAK |  |
|  | Zapisy falowe typu „full disclosure” obejmujące co najmniej 6 przebiegów dynamicznych różnych parametrów z ostatnich co najmniej 7 dni z możliwością przeglądania wstecz na ekranie centrali | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z paskiem zawierającym zapis krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | Przechowywanie danych pacjenta przez również po wypisaniu z centrali oddziału | TAK |  |
|  | Możliwość ponownego przyjęcia wcześniej wypisanego pacjenta bez konieczności ponownego wprowadzania jego danych demograficznych | TAK |  |
|  | Możliwość ukrycia sektorów / okien aktualnie niewykorzystywanych kardiomonitorów w celu powiększenia sektorów aktywnych | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego uruchamiania i zatrzymywania pomiarów ciśnienia (NIBP) | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnej zmiany limitów alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i optyczne na wszystkich stanowiskach centralnego nadzoru | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów alarmowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed utratą danych na wypadek uszkodzenia dysku (automatyczna kopia zapasowa) – opisać oferowane rozwiązanie. | TAK |  |
|  | Awaryjne podtrzymanie zasilania (UPS) | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa na każdym stanowisku pielęgniarskim umożliwiająca uruchamianie wydruków zarówno z poziomu centrali jak i kardiomonitorów | TAK |  |
|  | System kompatybilny z posiadanymi przez zamawiajacego kardiomonitorami serii Intellvue | TAK |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet IV. Kardiomonitor modułowy – 14 szt.( poz. 1 i poz. 2) :

Poz. 1 –    5 szt:

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

Poz. 2 –    9 szt:

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Poz. 1 - KARDIOMONITORY 5 SZT |
| --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
|  | Kardiomonitor i wszystkie oferowane i opcjonalne moduły pomiarowe muszą być kompatybilne z aktualnie posiadanymi na Oddziale Kardiologii „R” oraz umożliwiać komunikację z systemem archiwizacji danych kardiologicznych: MUSE (dodanie urządzeń w systemie, ich odpowiednia konfiguracja oraz uruchomienie musi odbywać się w sposób nie naruszający warunków gwarancji systemu MUSE produkcji GE). | TAK |  |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK |  |
|  | Rama modułów pomiarowych w obudowie kardiomonitora (brak dodatkowych elementów stanowiska pomiarowego) | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w moduł/element transportowy, który pozwala na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, podczas transportu pacjenta. Masa modułu pomiarowego <1kg | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej sześciu krzywych. Przekątna ekranu min. 12” (rozdzielczość min. 1024 x 768), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). | TAK |  |
|  | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem | TAK |  |
|  | Obsługa monitora przez pokrętło nawigacyjne i przyciski Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Opcjonalny pilot wyposażony w pokrętło nawigacyjne oraz klawisze funkcyjne pozwalające na obsługę kardiomonitora bez dostępu do ekranu | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 [V] 50 [Hz] (+/-10 %). Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, przez co najmniej 90 minut w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne | TAK |  |
|  | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów. | TAK |  |
|  | Współpraca wszystkich monitorów ze wszystkimi rodzajami modułów pomiarowych (wymienność modułów) wyszczególnionych w zestawieniu bez konieczności odłączania kardiomonitora od pacjenta i wzywania serwisu. | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego. Rejestracja zdarzeń alarmowych | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej zmiany poszczególnych parametrów pracy i granic alarmowych oraz możliwość ustawienia automatycznych progów alarmowych dla aktualnych odczytów parametrów. | TAK |  |
|  | Układy alarmowe o różnych stopniach ważności. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie trendów wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tablic i graficznie (minimum 24 godziny) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie, menu na ekranie, komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową do połączenia ze stacją centralnego monitorowania. | TAK |  |
| Pomiar EKG |
|  | Pomiar EKG. Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągłą analizę i monitorowanie odcinka QT i QTc. Wyświetlanie wartości bezpośrednio na ekranie monitora, trendy i alarmy dla QT i QTc. | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Podstawowa analiza arytmii w każdym monitorze (monitorowanie śmiertelnych rodzajów zaburzeń rytmu). | TAK |  |
|  | Analiza arytmii w minimum czterech odprowadzeniach jednocześnie w celu zwiększenia skuteczności wykrywania arytmii oraz minimalizacji fałszywych alarmów. | TAK |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną, wartości cyfrowe i krzywa. | TAK |  |
| Pomiar saturacji i tętna |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wyposażenie każdego monitora: wielorazowy czujnik na palec w obudowie silikonowej (dwa rozmiary w dostawie). | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na analizę odpowiedzi hemodynamicznej organizmu na bodźce bólowe, bazujące jedynie na pomiarze z czujnika saturacji. | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów min. od 1 do 240 minut oraz możliwością pomiarów ciśnienia u chorych w różnym wieku - odporny kompresję zewnętrzną. Wyposażenie każdego monitora: przewód i dwa mankiety dla dorosłych standard oraz jeden mankiet dla dorosłych duży i jeden dla dzieci. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia NIBP w systemie dwutubowym z potwierdzonym klinicznie w materiałach producenta algorytmem zwiększającym szybkość pomiaru NIBP (przyśpieszając dostęp do informacji o pacjencie oraz zmniejszając jego dyskomfort podczas pomiaru) | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu mankiety z systemem szybkiego przyłączania do przewodu ciśnieniowego, pozwalającego na podłączenie/odłączenie mankietu jedną ręką | TAK |  |
|  | Inwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi IBP:- w minimum 2 kanałach tętnicze i OCŻ. W zestawie okablowanie IBP do pomiaru w dwóch kanałach. | TAK |  |
| Pomiar temperatury |
|  | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 10 do 45 stopni C pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej), W zestawie kabel połączeniowy i czujnik dla dorosłych do pomiaru temp. powierzchniowej | TAK |  |
|  | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 10 do 45 stopni C pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej), W zestawie kabel połączeniowy i czujnik dla dorosłych do pomiaru temp. powierzchniowej | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe |
|  | Uprawnienia do modyfikacji ustawień posiadanego systemu archiwizacji danych kardiologicznych MUSE w celu zapewnienia prawidłowej instalacji oraz opieki gwarancyjnej systemu kardiomonitorów współpracujących z system MUSE. | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenia muszą zostać podłączone do posiadanego przez zamawiającego systemu MUSE. | TAK |  |
| Poz. 2 - KARDIOMONITOR (9SZT) |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| 1 | Kardiomonitor i wszystkie oferowane i opcjonalne moduły pomiarowe muszą być kompatybilne z aktualnie posiadanymi na Oddziale Kardiologii „R” oraz umożliwiać komunikację z systemem archiwizacji danych kardiologicznych: MUSE (dodanie urządzeń w systemie, ich odpowiednia konfiguracja oraz uruchomienie musi odbywać się w sposób nie naruszający warunków gwarancji systemu MUSE produkcji GE.) | TAK |  |
| 2 | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK |  |
| 3 | Rama modułów pomiarowych w obudowie kardiomonitora (brak dodatkowych elementów stanowiska pomiarowego) | TAK |  |
| 4 | Rama modułów pomiarowych pozwalająca na ustawienie dostępu do modułów z boku lub od frontu | TAK |  |
| 5 | Monitor wyposażony w moduł/element transportowy, który pozwala na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG (x12), SpO2, NIBP, IBP (x2), Temp (x2) podczas transportu pacjenta. Masa modułu poniżej 2 kg, zasilanie bateryjne na minimum 3 godziny pracy. Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących monitor z pacjentem– element transportowy mocowany za pośrednictwem „stacji dokującej”, zapewniającej łatwe odłączenie i podłączenie. Monitorowanie w trakcie transportu możliwe jest przy zastosowaniu opcjonalnego ekranu o przekątnej min. 12 cali. | TAK Masa modułu pomiarowego <1kg |  |
| 6 | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej ośmiu krzywych. Przekątna ekranu min. 15” (rozdzielczość min. 1024 x 768) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). | TAK |  |
| 7 | Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | TAK |  |
| 8 | Co najmniej 25 niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu | TAK |  |
| 9 | Min. 35 niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta. | TAK |  |
| 10 | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem | TAK |  |
| 11 | Obsługa monitora przez ekran dotykowy, pokrętło nawigacyjne i przyciski Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | TAK |  |
| 12 | Opcjonalny pilot wyposażony w pokrętło nawigacyjne oraz klawisze funkcyjne pozwalające na obsługę kardiomonitora bez dostępu do ekranu | TAK |  |
| 13 | Zasilanie AC 230 [V] 50 [Hz] (+/-10 %). Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, IBP, Temp, CO2 przez co najmniej 90 minut w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne | TAK |  |
| 14 | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów. | TAK |  |
| 15 | Współpraca wszystkich monitorów ze wszystkimi rodzajami modułów pomiarowych (wymienność modułów) wyszczególnionych w zestawieniu bez konieczności odłączania kardiomonitora od pacjenta i wzywania serwisu. | TAK |  |
| 16 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego. Rejestracja zdarzeń alarmowych | TAK |  |
| 17 | Możliwość ręcznej zmiany poszczególnych parametrów pracy i granic alarmowych oraz możliwość ustawienia automatycznych progów alarmowych dla aktualnych odczytów parametrów. | TAK |  |
| 18 | Układy alarmowe o różnych stopniach ważności. | TAK |  |
| 19 | Wyświetlanie trendów wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tablic i graficznie (minimum 24 godziny) | TAK |  |
| 20 | Oprogramowanie zawierające arkusze obliczeń hemodynamicznych, wentylacyjnych, tlenowych, kalkulator leków z możliwością indywidualnego skonfigurowania listy leków. | TAK |  |
| 21 | Oprogramowanie, menu na ekranie, komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 22 | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową do połączenia ze stacją centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci szpitalnej. | TAK |  |
| Pomiar EKG |
| 23 | Pomiar EKG. Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego . Analiza odcinka ST ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie kabel EKG do monitorowania 12 odprowadzeń (z możliwością odłączenia elektrod przedsercowych). | TAK |  |
| 24 | Oprogramowanie pozwalające na analizę (ze słownym raportem opisowym) 12-odprowadzeń EKG, wraz z oceną ryzyka OZW. Możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej automatycznie w sytuacji powstania alarmu | TAK |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy o ciągłą analizę i monitorowanie odcinka QT i QTc. Wyświetlanie wartości bezpośrednio na ekranie monitora, trendy i alarmy dla QT i QTc. | TAK |  |
| 26 | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Podstawowa analiza arytmii w każdym monitorze (monitorowanie śmiertelnych rodzajów zaburzeń rytmu). | TAK |  |
| 27 | Analiza arytmii w minimum czterech odprowadzeniach jednocześnie w celu zwiększenia skuteczności wykrywania arytmii oraz minimalizacji fałszywych alarmów. | TAK |  |
| 28 | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
| 29 | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną, wartości cyfrowe i krzywa. | TAK |  |
| Pomiar saturacji i tętna |
| 30 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wyposażenie każdego monitora: 1 szt. wielorazowy czujnik na palec w obudowie silikonowej (różne rozmiary w dostawie). | TAK |  |
| 31 | Wielorazowy czujnik na uszy 4 szt. | TAK |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na analizę odpowiedzi hemodynamicznej organizmu na bodźce bólowe, bazujące jedynie na pomiarze z czujnika saturacji. | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia |
| 33 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów min. od 1 do 240 minut oraz możliwością pomiarów ciśnienia u chorych w różnym wieku - odporny kompresję zewnętrzną.. Wyposażenie każdego monitora: przewód i dwa mankiety dla dorosłych standard oraz jeden mankiet dla dorosłych duży i jeden dla dzieci. | TAK |  |
| 34 | Pomiar ciśnienia NIBP w systemie dwutubowym z potwierdzonym klinicznie w materiałach producenta algorytmem zwiększającym szybkość pomiaru NIBP (przyśpieszając dostęp do informacji o pacjencie oraz zmniejszając jego dyskomfort podczas pomiaru) | TAK |  |
| 35 | Na wyposażeniu mankiety z systemem szybkiego przyłączania do przewodu ciśnieniowego, pozwalającego na podłączenie/odłączenie mankietu jedną ręką | TAK |  |
| 36 | Inwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi IBP: - w minimum 2 kanałach tętnicze i OCŻ. W zestawie okablowanie IBP do pomiaru w dwóch kanałach. | TAK |  |
| Pomiar temperatury |
| 37 | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 10 do 45 stopni C pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej), W zestawie kabel połączeniowy i czujnik dla dorosłych do pomiaru temp. powierzchniowej | TAK |  |
| 38 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK |  |
| 39 | Pomiar kapnografii (1 moduł na wszystkie stanowiska) | TAK |  |
| 40 | Monitorowanie kapnografii – pomiar stężenia wdechowo-wydechowego CO2 w strumieniu bocznym na każdym stanowisku | TAK |  |
| 41 | Monitorowanie CO2 w module wymiennym. | TAK |  |
| 42 | Pomiar rzutu serca metodą S-G (3 moduły na wszystkie stanowiska) | TAK |  |
| 43 | Monitorowanie rzutu serca metodą termodylucji (C.O.), frakcji wyrzutowej prawej komory (REF), ciśnienia krwi metodą inwazyjną i saturacji mieszanej krwi żylnej (SvO2) | TAK |  |
| 44 | Tryby pomiaru C.O.: pojedynczy i automatyczny | TAK |  |
| 45 | Pomiar SvO2 przy użyciu kompatybilnych czujników typu Edwards Lifesciences Corp. aktualnie uzywanych i posiadanych przez szpital | TAK |  |
| 46 | Pomiar rzutu serca metodą małoinwazyjną PiCCO (2 moduły na wszystkie stanowiska) | Tak |  |
| 47 | Monitorowanie rzutu serca (CCO) na podstawie obliczeń obrysu fali tętna, oznaczeń rzutu serca metodą termodylucji (C.O.) i ciśnienia krwi (P) | TAK |  |
| 48 | Zakres pomiaru CCO oraz CO min. 0,25-25 l/min | TAK |  |
| 49 | Pomiar kapnografii z pomiarem pętli spirometrycznych (jeden moduł na wszystkie stanowiska) | TAK |  |
| 50 | Moduł umożliwiający prowadzenie pomiarów gazów oddechowych oraz pomiarów spirometrycznych | TAK |  |
| 51 | Automatyczna detekcja okluzji końcowo-wdechowej i końcowo-wydechowej oraz wyświetlanie odczytów statycznego Plat, statycznego PEEPi+e oraz podatności statycznej | TAK |  |
| 52 | Dostępne funkcjonalności: - Pomiary ciśnień w drogach oddechowych, objętości minutowej oraz oddechowej, podatności, oporu dróg oddechowych i stosunku I:E, krzywe przepływu i ciśnienia w drogach oddechowych - Ciągły pomiar własnego, zewnętrznego i całkowitego PEEP - Pętle ciśnienie - objętość oraz przepływ objętość - Możliwość zapisu i wydruku do sześciu pętli - Wczytywanie pętli zapisanej dla porównania z pętlą aktualną | TAK |  |
| Pomiar wymiany gazowej |
| 53 | Możliwość rozbudowy o pomiar metabolizmu z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych. Pomiar zużycia tlenu (VO2) i wytwarzania dwutlenku węgla (VCO2). Pomiar wydatku energetycznego (EE) i wskaźnika oddechowego (RQ). Pomiar spirometrii. Wyświetlanie danych pomiarowych na ekranie monitora pacjenta. | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 54 | Uprawnienia do modyfikacji ustawień posiadanego systemu archiwizacji danych kardiologicznych MUSE w celu zapewnienia prawidłowej instalacji oraz opieki gwarancyjnej systemu kardiomonitorów współpracujących z system MUSE. | TAK |  |
| 55 | Oferowane urządzenia muszą zostać podłączone do posiadanego przez Zamawiającego systemu MUSE. | TAK |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet V. Kardiomonitor modułowy śródoperacyjny 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry Wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor modułowy śródoperacyjny 1 kpl. |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem oraz modułem transportowym max. 11 kg. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
|  | Tryb „Stand by” | TAK |  |
|  | Funkcja „stoper” | TAK |  |
|  | Monitor (jednostka główna) wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK |  |
|  | Uchwyt do montażu na ścianie lub rurze lub szynie z regulacją położenia monitora w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz umożliwiający zdjęcie monitora bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Ekran |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15" | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 dpi | TAK PODAĆ |  |
|  | „Duże Liczby” | TAK |  |
|  | Obsługa |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy (bez użycia pokrętła). | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. | TAK PODAĆ |  |
|  | Praca w sieci |  |  |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk | TAK |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
|  | Historia alarmów min. 400 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK PODAĆ |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
|  | Moduł Transportowy |  |  |
|  | Moduł transportowy zapewniający ciągłość monitorowania min. EKG, SpO2, ciśnienia nieinwazyjnego, IBP oraz Temp. Automatyczna aktywacja modułu po wypięciu z „monitora-matki”. | TAK |  |
|  | Wypięcie modułu transportowego zapewnia zapis podczas transportu z min.24h: trendów (tabelarycznych i graficznych), alarmów oraz przebiegów dynamicznych z min. 4 krzywych | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga modułu transportowego z akumulatorem max. 2 kg. | TAK PODAĆ |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne modułu transportowego (bez użycia wentylatorów) | TAK |  |
|  | moduł transportowy wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK |  |
|  | moduł transportowy wyposażony w uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka | TAK |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w ekran kolorowy min. 5” | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja min. 6 krzywych dynamicznych na ekranie | TAK PODAĆ |  |
|  | Rozdzielczość ekranu : min. 640 x 480 dpi | TAK PODAĆ |  |
|  | Tryb transportowy z prezentacją „dużych liczb” i co najmniej 1 krzywej EKG wraz z informacją o pozostałym czasie pracy na baterii | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora modułu transportowego min. 240 minut pracy | TAK PODAĆ |  |
|  | Mierzone parametry |  |  |
|  | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK PODAĆ |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. | TAK PODAĆ |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK PODAĆ |  |
|  | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK PODAĆ |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | TAK PODAĆ |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | Pomiar NIBP podczas pompowania mankietu | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK PODAĆ |  |
|  | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK PODAĆ |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wyświetlanie wartości – do wyboru: PPV lub SPV. | TAK |  |
|  | Pomiar NMT Pomiar w postaci modułu lub urządzenia zewnętrznego | TAK |  |
|  | Pomiar BIS Prezentacja krzywych EEG oraz wartości BIS | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO bez udziału serwisu. . Pomiar możliwy z jednego dostępu naczyniowego, nie wymagający kalibracji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 w dwóch różnych pkt. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.2 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 - mankiet dla dorosłych, standardowy x 1szt. - mankiet dla dorosłych (duży rozmiar) x 1szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips dla dorosłych – 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - czujnik do pomiaru temp. powierzchniowej – 1szt. - czujnik do pomiaru temp. głębokiej – 1szt. - interfejs/adapter do podłączenia jednorazowych przetworników IBP x 2 szt. | TAK PODAĆ |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet VI.   (  poz. 1 i poz. 2)   :

Poz. 1 -    Pompa do krążenia pozaustrojowego – 1 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Opis | Parametr – graniczny / oceniany | parametry oferowane nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do ofert |
| --- | --- | --- | --- |
| POMPA DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO 1 SZT. |
| 1 | Zasilanie pompy 230[V] / 50 [Hz] | TAK |  |
| 2 | Pełna sprawność urządzenia w przypadku pełnego obciążenie pomp minimum 60 minut – proszę podać parametry podtrzymania UPS | TAK |  |
| 3 | W przypadku braku zasilania sieciowego automatyczne uruchomienie pompy z zasilania UPS (uruchamiany bez interwencji personelu obsługującego). maksymalny czas ładowania systemu UPS max. do15 godzin. | TAK |  |
| 4 | Konsola mobilna urządzenia wyposażona w: - 3 pojedyncze pompy perystaltyczne o zakresach przepływu: ¼’’ od 0 do 3.12 l/min. 3/8’’ od 0 do 6.50 l/min. ½’’ od 0 do 11.2 l/min. - 1 podwójną pompę perystaltyczną (pompa kardioplegiczna) o zakresach przepływu: 1/8’’ od 0 do 0.44 l/min. 3/16’’ od 0 do 0.93 l/min. ¼’’ od 0 do 1.57 l/min. 5/16’’ od 0 do 2.33 l/min. | TAK |  |
| 5 | Zakres obrotów pomp perystaltycznych od 0 do 250 rpm (obrotów na minutę) | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie konsoli: półka z możliwością podłączenia pomp infuzyjnych (dodatkowe gniazda) trzy maszty z wieszakami na płyny infuzyjne, lampka halogenowa, nakładki zabezpieczające wraz z prowadnicami dodatkowego okablowania, rynienką na wszystkie pompy (stal nierdzewna) kolorowe nakładki na potencjometry poszczególnych pomp. kompatybilne przejściówki (adaptery) do zainstalowania innych dodatkowych urządzeń do płuco serca. | TAK |  |
| 7 | Pompa powinna | TAK |  |
| 8 | Pompy perystaltyczne powinny zapewnić możliwość zmiany kierunku przepływu. | TAK |  |
| 9 | Możliwość konfigurowania poszczególnych pomp na głównej konsoli (konfiguracja użytkownika) | TAK |  |
| 10 | Możliwość pracy wybranych jednostek w trybie Master-Slave | TAK |  |
| 11 | Wyświetlanie na panelu sterowania informacji o przepływie/obrotach pompy, rozmiarze drenów, ustawionych zabezpieczeń , kierunku obrotów pompy. | TAK |  |
| 12 | Parametry obsługowo/informacyjne pompy do krążenia pozaustrojowego w języku polskim . | TAK |  |
| 13 | Regulacja prędkości przepływu na pompie perystaltycznej dla drenu 1/2” co 0,1 l/min. | TAK |  |
| 14 | Możliwość zastosowania różnego rodzaju drenu: 1/4 cala 3/8 cala 1/2 cala | TAK |  |
| 15 | Urządzenie do krążenia pozaustrojowego powinno być wyposażone w układy kontroli hemodynamiki takie jak: poziomu objętości cieczy (czujnik spływu żylnego) z automatyczną regulacją szybkości przepływu w sposób automatyczny wraz z holderem mocującym bezpiecznie czujnik na pompie, monitor rzutu (przepływu) pulsacyjnego, monitorowanie stanu naładowanych akumulatorów, czujnik bąbli powietrza dostosowany do drenów ¼’’,1/2’’oraz 3/8’’ minimum czterokanałowy monitor do pomiaru: temperatury (cztery pomiary temperatur) zakres pomiaru od 0 do + 50 o C trzy stopery elektronicznego pomiaru, minimum dwa kanały pomiaru ciśnienia, pomiar objętości podawanej kardioplegii z : pomiarem ciśnienia podawanej objętości, ciśnieniem podawania w zakresie od -200 mmHg do +800 mmHg temperaturą podawanego płynu. pomiar czasu podawanej kardioplegii. | TAK |  |
| 16 | Urządzenie do krążenia pozaustrojowego powinno być wyposażone w: - system alarmów optycznych i dźwiękowych, - osobny panel (monitor) kontrolujący wyżej wymienione mierzone parametry krążenia pozaustrojowego z możliwością odczytywania poszczególnych zdarzeń na pompie (osobny monitor obsługiwany w języku polskim) | TAK |  |
| 17 | Pompa do krążenia pozaustrojowego powinna być wyposażona w manualny mieszalnik gazów typu SECHRIST wraz z przewodami oraz podłączeniem wtyków (Tlen/Powietrze) | TAK |  |
| wymiennika ciepła (heater-cooler) |
| 18 | Urządzenie powinno być wyposażone w sterowany z pompy trzyobiegowy wymiennik ciepła (z dwoma niezależnymi obiegami podgrzewania/chłodzenia i dwoma niezależnymi układami regulacji temperatury). | TAK |  |
| 19 | Wymiennik ciepła powinien być wyposażony w system alarmu niskiego poziomu płynu w zbiorniku. | TAK |  |
| 20 | Wymiennik ciepła powinien być wyposażony w system alarmów dolnych i górnych poziomów temperatury. | TAK |  |
| 21 | Wymagany zakres regulacji temperatury od 1 stopnia C do 40 stopni C. | TAK |  |
| 22 | Wymiennik ciepła powinien być wyposażony w układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury 41 stopni C oraz wyświetlający ustawienia temperatury, temperaturę pacjenta. | TAK |  |
| 23 | Płynna regulacja temperatury w zakresie od 1 stopnia C do minimum 40 stopni C, niezależna dla obiegu pacjenta i kardioplegii. | TAK |  |
| 24 | Urządzenie grzewczo - chłodzące bezwzględnie wyposażone w 3 wyjścia dedykowane do : oksygenatora, materaca grzewczo- chłodzącego, wymiennika ciepła zestawu do kardioplegii. | TAK |  |
| 25 | Urządzenia powinno posiadać możliwość odsysania wody z węży podłączeniowych do zbiorników wymiennika ciepła. | TAK |  |
| 26 | Urządzenie wyposażone w węże podłączeniowe do oksygnatora, wymiennika ciepła kardioplegii oraz materaca grzewczego zakończone połączeniem typu Hansen. | TAK |  |

Poz. 2 -  Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej – 3 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Opis | Parametr – graniczny / oceniany | parametry oferowane nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do ofert |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POMPA DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ |  |  |
|  | Modułowa budowa pompy. Całość umieszczona na fabrycznym wózku szpitalnym z możliwością szybkiego zdjęcia pompy z wózka (tzw. wersja transportowa). Pompa po zdjęciu z wózka wyposażona we własne kółka. | TAK |  |
|  | Kolorowy, składany monitor LCD (typu laptop) z możliwością odłączania od konsoli w czasie transportu | TAK |  |
|  | Szybkie i proste uruchamianie pompy | TAK |  |
|  | Samotestowanie urządzenia w czasie uruchamiania i w czasie pracy | TAK |  |
|  | Konstrukcja pompy zapewniająca bardzo szybką inflację i deflację balonu | TAK |  |
|  | Zasilanie z jednego standardowego akumulatora min 3 godziny. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmu oraz automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji | TAK |  |
|  | Wyzwalanie załamkiem R w przypadku migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Wyświetlanie menu pomocy | TAK |  |
|  | Obsługa cewników balonowych fiber-optic (światłowodowych) i zwykłych (do zastosowania z przetwornikiem ciśnienia) | TAK |  |
|  | Praca pompy w trybach: ręczny, automatyczny, półautomatyczny | TAK |  |
|  | Tryby częstości wspomagania – co najmniej 1:1, 1:2, 1:3 | TAK |  |
|  | Prędkość wydruku wbudowanej drukarki termicznej oraz wyświetlanie na monitorze krzywych pacjenta z prędkościami do wyboru: 25 lub 50 mm/s | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy pompy, co najmniej w zakresie od 15 do 200 [bpm] | TAK |  |
|  | Brak konieczności kontroli i regulacji objętości gazu pracującego. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja stanu wypełnienia balonu oraz napełnienia butli z helem | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna 2 kanałowa | TAK |  |
|  | Automatyczne usuwanie pary wodnej z systemu (kondensatu) przez system osuszania układu - bez zbiornika na kondensat (brak magazynowania kondensatu i konieczności jego usuwania przez personel podczas eksploatacji pompy do kontrapulsacji) | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie akumulatora umożliwiające jego łatwą wymianę lub odłączenie przez obsługę | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany butli z helem bez przerywania kontrapulsacji i bez konieczności jakiekolwiek ingerencji w ustawieniach pompy | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu pompy: butla z gazem wielokrotnego napełniania – 3 szt. | TAK |  |
|  | System alarmów dźwiękowych i optycznych |  |  |
|  | Fabrycznie dołączony aparat dopplera do badania przepływu w kończynach | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet VII  Respirator 1 szt

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry Wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Respirator 1 szt |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokada | Tak |  |
| 2 | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5kg | Tak /Podać |  |
| 3 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem minimum od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor | Tak /Podać |  |
| 4 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem minimum od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor | Tak /Podać |  |
| 5 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz +/- 10 % | Tak /Podać |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 godziny pracy (respirator bez sprężarki) | Tak /Podać |  |
| 7 | Możliwość wymiany akumulatora przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
| 1 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist- IPPV | Tak |  |
| 2 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | Tak |  |
| 3 | Wentylacja spontaniczna | Tak |  |
| 4 | Dodatnie ciśnienie końcowo – wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  |
| 5 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | Tak |  |
| 6 | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | Tak |  |
| 7 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | Tak |  |
| 8 | Wdech manualny | Tak |  |
| 9 | Oddech kontrolowany objętością VCV | Tak |  |
| 10 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak |  |
| 11 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | Tak |  |
| 12 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | Tak |  |
| 13 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | Tak |  |
| 14 | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV, zgodny z algorytmem Younesa lub wentylacja ASV zgodna z algorytmem Otisa | Tak |  |
| 15 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | Tak |  |
|  | Parametry nastawialne |  |  |
| 1 | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | Tak |  |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | Tak |  |
| 3 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 6 do120 l/min | Tak |  |
| 4 | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | Tak |  |
| 5 | Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s | Tak |  |
| 6 | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | Tak |  |
| 7 | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | Tak |  |
| 8 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | Tak |  |
| 9 | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O | Tak |  |
| 10 | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | Tak |  |
| 11 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | Tak /Podać |  |
| 12 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 l/min | Tak |  |
| 13 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 cmH2O | Tak /Podać |  |
| 14 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. | Tak |  |
|  | Pomiary parametrów |  |  |
| 1 | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
| 2 | Pomiar całkowitej częstości oddychania | Tak |  |
| 3 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | Tak |  |
| 4 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | Tak |  |
| 5 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | Tak |  |
| 6 | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 7 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  |
| 8 | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | Tak |  |
| 9 | Pomiar ciśnienia plateau | Tak |  |
| 10 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | Tak |  |
| 11 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | Tak |  |
| 12 | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta | Tak |  |
| 13 | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | Tak |  |
| 14 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | Tak |  |
| 15 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | Tak |  |
| 16 | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | Tak |  |
| 17 | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Tak |  |
| 18 | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Tak |  |
|  | Monitor graficzny |  |  |
| 1 | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | Tak /Podać przekątną całkowitą |  |
| 2 | Dodatkowy monitor, wyświetlacz na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu | Tak /Podać |  |
| 3 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | Tak |  |
| 4 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | Tak |  |
| 5 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie – objętość lub przepływ – objętość | Tak |  |
| 6 | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | Tak /Podać |  |
|  | Alarmy/Sygnalizacja |  |  |
| 1 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak |  |
| 2 | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora | Tak |  |
| 3 | Alarm zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |
| 4 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  |
| 5 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | Tak |  |
| 6 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | Tak |  |
| 7 | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  |
| 8 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  |
| 9 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  |
| 10 | Alarm wysokiego ciśnienia | Tak |  |
| 11 | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | Tak |  |
| 12 | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
| 13 | Alarm wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |
| 14 | Alarm niskiej objętości oddechowej | Tak |  |
| 15 | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | Tak |  |
| 16 | Alarm rozłączenia układu pacjenta | Tak |  |
| 17 | Pamięć alarmów z komentarzem | Tak |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
| 1 | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | Tak /Podać |  |
| 2 | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | Tak |  |
| 3 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | Tak |  |
| 4 | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | Tak |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  |
| 6 | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | Tak |  |
| 7 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | Tak |  |
| 8 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta | Tak |  |
| 9 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | Tak |  |
| 10 | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora | Tak |  |
| 11 | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora | Tak |  |
| 12 | Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora | Tak |  |
| 13 | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | Tak |  |
| 14 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów do każdego respiratora | Tak |  |
| 15 | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami intubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 4.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw t + dodatkowo drugi wielorazowy element nebulizujący umieszczany w układzie oddechowym | Tak |  |
| 16 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | Tak |  |
| 17 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
|  | INNE |  |  |
| - Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja dostarczona wraz z dostawą sprzętu po 1 sztuce do każdego aparatu ) do oferty załączona na nośniku elektronicznym- -- Instrukcja serwisowa (dostawa z aparatami w wersji elektronicznej lub drukowanej) oraz paszport techniczny - Prospekt z listą części katalogowych dodatkowego doposażenia (przy dostawie aparatu) | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet VIII. Neuromonitoring 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry Wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| NEUROMONITORING 1 KPL. |
|  | Aparat EMG 4–kanałowy | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran LCD – min. 8” | Tak, podac |  |
|  | Obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączaną klawiaturę alfanumeryczną lub panel dotykowy | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola kontaktu elektrod odbiorczych z tkanką pacjenta | Tak |  |
|  | Wbudowane dwa stymulatory stałoprądowe | Tak |  |
|  | Zakres regulacji natężenia prądu min. 1-25mA z krokiem 0.5-1mA | Tak |  |
|  | Zakres regulacji częstotliwości impulsów stymulacyjnych min. 1-25Hz z krokiem 0.5-1Hz | Tak |  |
|  | Zakres regulacji szerokości impulsów stymulacyjnych min. 100-1000us z krokiem 50-100us | Tak |  |
|  | Funkcja uśredniania sygnału w wypadku odbioru sygnałów o niskiej amplitudzie – min. 10 uśrednień | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w interfejs użytkownika prowadzony w języku Polskim | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w podpowiedzi tekstowe w języku Polskim oraz obrazkowe dostępne jednym przyciskiem | Tak |  |
|  | Szablony operacyjne zaprogramowane parametrowo i funkcyjnie do następujących zabiegów: neurochirurgia – guzy kąta mostowo-móżdżkowego, śruby transpedikularne, nerwy obwodowe; laryngologia – chirurgia ślinianki; chirurgia ogólna – chirurgia tarczycy, do wyboru min. 5 szablonów dostępne jednym przyciskiem | Tak |  |
|  | Drukowanie raportu do pliku w formacie PDF , JPG i DOC | Tak |  |
|  | Drukowanie raportu na formacie A4 na dołączonej drukarce | Tak |  |
|  | Zakres czułości wzmacniacza w min. zakresie 100-20.000 µV napięcia szczytowego | Tak |  |
|  | Pasmo przepustowe wzmacniacza EMG w min. zakresie 10 – 4000Hz | Tak |  |
|  | Sygnał dźwiękowy i wizualny odpowiedzi EMG | Tak |  |
|  | Wewnętrzna archiwizacja – wbudowana pamięć danych pacjenta i wszystkich zapisów EMG, min. 2Gb pamięci wewnętrznej | Tak |  |
|  | Opcje komunikacji: praca w sieci szpitalnej – zapis raportów na sieciowym dysku twardym oraz drukowanie raportów na sieciowej drukarce | Tak |  |
|  | Akcesoria: -wbudowany lub podłączany przez USB skaner kodów kreskowych do automatycznego wpisu nr historii choroby operowanego pacjenta – 1szt -kabel pacjenta 4-kanałowy dł. min. 4m – 1szt. - kabel zasilający – 1szt. | Tak |  |
|  | Akcesoria dla chirurgii ogólnej do monitoringu nerwu krtaniowego wstecznego: -elektroda bipolarna koncentryczna lub mikrowidelec o dł. roboczej do 5cm do stymulacji struktur powierzchniowych (chir. tarczycy) z wbudowanym przewodem o dł. min. 3m – 10szt. -elektroda min. 4-kanałowa naklejana na całej długości na rurkę intubacyjną, kanały odbiorcze rozmieszczone na całym obwodzie rurki, powierzchnia elektrod min. 37 x37 mm, w zestawie z elektrodą referencyjną nieinwazyjną – 10 kompletów | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia w elektrody bipolarne, monopolarne i igłowe wielorazowego stosowania (autoklawowalne) oryginalnie wyprodukowane przez producenta aparatu | Tak |  |
|  | Wózek pod aparat EMG ( min. 2 półki, szuflada), min. 2 koła wyposażone w blokadę | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet IX. Monitor do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego 1 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry Wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego 1 szt. |
|  | Przenośny monitor przyłóżkowy do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego i temparatury , zakres ciśnień 40 do 100mmHg, | Tak |  |
|  | alarmy minimalny i maksymalny, | Tak |  |
|  | typ czujnika piezorezystancyjny, | Tak |  |
|  | czujniki z pamięcią kalibracji i zerowania | Tak |  |
|  | pamięć ostatniego pomiaru. | Tak |  |
|  | możliwość pracy na bateriach min. 6 godz | Tak |  |
|  | częstość próbkowania 110/sek, | Tak |  |
|  | zakres temp. 25-45 stopni C, | Tak |  |
|  | możliwość monitorowania temperatury przy użyciu czujnika z termistorem, | Tak |  |
|  | możliwość podłączenia poprzez kabel do monitora przyłóżkowego pacjenta | Tak |  |
|  | możliwość zapisywania danych na komputer poprzez transmiter danych | Tak |  |
|  | Zestaw wewnątrzmózgowy do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego: piezorezystancyjny czujnik ciśnienia o średnicy 1,2mm, wkręt mocujący do kości czaszki, wiertło JEDNORAZOWY | Tak |  |
|  | Zestaw wewnątrzkomorowy do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego: piezorezystancyjny czujnik ciśnienia z drenem komorowym ( z możliwością drenażu płynu) , o średnicy 3mm, tunelizator, wiertło JEDNORAZOWY | Tak |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §2 ust.2 i 3)

##### UMOWA nr ......./39/Med./ 2015

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2015 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

........................, z siedzibą ...................., Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - dalej ustawa Prawo zamówień publicznych, o wartości powyżej 134 000 EURO .Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu medycznego:

Pakiet 1 typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

Pakiet 2 typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

Pakiet 3 typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

Pakiet 4 typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

Pakiet 5 typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

Pakiet 6 typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

Pakiet 7 typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

Pakiet 8 typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

Pakiet 9 typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

o parametrach wyszczególnionych w § 11 niniejszej umowy, zwanego dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony, zamontowany i odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w § 11 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………………… zł (słownie złotych: ………………/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ………………… zł (słownie złotych: ……………/100).

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane             z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu, montażu w siedzibie Zamawiającego (jeżeli jest konieczny), koszt gwarancji w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół instalacji i przekazania/protokół zdawczo – odbiorczy, który zostanie podpisany po montażu (jeżeli jest konieczny) i uruchomieniu sprzętu, oklejeniu sprzętu naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Strony ustalają, że płatność za fakturę nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu na konto Zamawiającego środków przekazanych przez - Departament Budżetowy Ministerstwa Obrony Narodowej, przelewem na konto wskazane na fakturze.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2012r. poz. 749 z późn. zm.).

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie do 4 (czterech) tygodni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy należy ustalić z p. Agnieszką Mikulską, p. Bartoszem Lisowskim, lub p. Sylwia Komorek tel. 261 660 468 lub 261 660 462. Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego są:

- p. Agnieszka Mikulska;

- p. Bartosz Lisowski;

- p. Sylwia Komorek

wraz z Kierownikiem/Ordynatorem właściwego Oddziału.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi, w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu o 7 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 9.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)).

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia ich do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg  ust. 1.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest p. Agnieszka Mikulska, p. Bartosz Lisowski,  p. Sylwia Komorek tel. 261 660 468 lub 261 660 462. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie:

- obsługi technicznej aparatu;

- technicznego przeglądu bezpieczeństwa;

- procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;

- procedur okresowych czynności konserwacyjnych.

Szkolenie personelu technicznego – min 4 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie - jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur. Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) itp. do powyższych procedur.

§ 5

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………..miesięcy – min. 24 miesięcy (w umowie ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji zaoferowany w ofercie t.j.: 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu instalacji i przekazania/protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu (jeżeli jest konieczne) i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku (lub częściej, jeżeli takie są zalecenia producenta). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz 
z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny 
i nadaje się do dalszej eksploatacji. Po wykonaniu przeglądu okresowego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii raportu serwisowego u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 5 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii sprzętu, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac:

- p. Agnieszka Mikulska tel. 261 660 462

- p. Bartosz Lisowski tel. 261 660 468

- p. Sylwia Komorek tel. 261 660 468

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach …………………… i potwierdzone fax-em na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………, tel. ……………………….;

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7:30-14:00 uzgadniany będzie z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. Czynności wykonywane poza tymi godzinami będą indywidualnie uzgadniane z Pielęgniarką Oddziałową. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą zostały wyszczególnione w ust. 10.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej Kodeks cywilny. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następne Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jeżeli jest ona dłuższa.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5 % ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto pakietu, w przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z § 5 ust. 9, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto pakietu w przypadku  niewykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji);

- w wysokości 5% ceny brutto pakietu, od którego realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6, 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych ( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 i 2a )

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					       Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 39/Med./2015, zobowiązuję się podpisać                z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA / PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ………………………………………………………………………typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- karty gwarancyjnej

- wykaz czynności serwisowych, które mogą byc wykonywane przez uzytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:

…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

…………………………..

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

……………………………

up. Pracownik Oddziału

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 35/Med./2015, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym protokół wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania w trybie art. 24b ust. 3 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić