4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Wrocław, 29 listopada 2016 r.

MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem generatora do termoablacji dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, nr sprawy: 84/Med./2016

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając                 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164                                                 z późn.zm.)  wprowadza modyfikację SIWZ poprzez zmianę parametrów technicznych generatora do termoablacji w pakiecie nr 13 poz. 3 na  treść podaną poniżej:

„         Wymagania/ Parametry:   dla aparatu do termoablacji     Pakiet nr 13 poz. 3

Nazwa : ....................................................................................................................................................

Typ, model : .............................................................................................................................................

Producent: ................................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ....................................................................................................................................

Rok  produkcji:  nie starszy niż 2015

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU | opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- |
| Zestaw generatora do ablacji wraz z oprzyrządowaniem, zgodny z parametrami wyszczególnionymi w tabeli. |  |  |
|  | Parametry wymagane |  |
|  | Generator |  |
| 1 | Panel przedni: - z ekranem dotykowym - włącznik zasilania - przycisk Start/Stop - pokrętło do regulacji mocą - 3 gniazda do podłączenia aktywnych elektrod - min. 1 gniazdo do podłączenia elektrody powrotnej - gniazdo włącznika nożnego |  |
| 2 | Panel tylny: - gniazdo zasilania - gniazdo pompy |  |
| 3 | Klasa ochrony I typ BF |  |
| 4 | Aparat do termoablacji i termoresekcji prądem o częstotliwości radiowej |  |
| 5 | Możliwość prowadzenia zabiegów termoablacji w otwartym polu operacyjnym, laparoskopowym oraz przezskórnie |  |
| 6 | Moc generatora: 0 – 200 Wat |  |
| 7 | Zakres pomiaru temperatury: do 200 °C |  |
| 8 | Częstotliwość pracy: 400 kHz |  |
| 9 | Zakres pomiaru impedancji: 25 Ω do 1000 Ω |  |
| 10 | Zasilanie: 220 V AC, 50/60 Hz |  |
| 11 | Regulacja czasu trwania ablacji w zakresie 0-60 min |  |
| 12 | Wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji |  |
| 13 | Wykres wartości temperatury, impedancji i mocy mierzonych w czasie rzeczywistym (równocześnie dla wszystkich podłączonych elektrod) |  |
| 14 | Możliwość eksportu danych o wykonanym zabiegu (oprogramowaniem dostarczonym ze sprzętem) na laptop/komputer, lub złączem USB na przenośny nośnik pamięci) |  |
| 15 | Algorytm ablacji toru wkłucia końcówki ablacyjnej (track ablation) |  |
| 16 | Generator wykorzystujący automatyczne zaprogramowane algorytmy pracy dostosowane do rodzaju tkanki i użytej elektrody. |  |
| 17 | Możliwość programowania algorytmu pracy generatora (parametry mocy wyjściowej, impedancji odcięcia podaży mocy, czas odcięcia podaży mocy, czas ablacji) |  |
| 18 | Automatyczny algorytm odcinający, zabezpieczający przed karbonizacją tkanki |  |
| 19 | Generator w komplecie z pompą perystaltyczną , o regulowanej prędkości przepływu , wraz z pojemnikiem na odpady |  |
| 20 | Generator sprzężony z pompą perystaltyczną do podawania roztworu soli fizjologicznej do obszaru ablacji, działanie pompy sterowane automatycznie z generatora. |  |
| 21 | Możliwość przeprowadzania zabiegów termoablacji guzów nowotworowych wątroby, nerek, płuc, tarczycy, kości (pierwotnych i przerzutowych), termoablacji żylaków, mięśniaków, endometrium, nerwiakowłókniaków |  |
| 22 | Możliwość pracy elektrod w trybie sprzężonym z możliwością parowania aktywnych elektrod: monopolarnym (2-3 elektrod), bipolarnym (2-3 elektrod), multipolarnym (2-3 elektrod - sprzężenie mono-bi-polarne). |  |
| 23 | Dostępne elektrody pojedyncze, wiązkowe, z regulowaną długością końcówki aktywnej oraz pojedyncze i wiązkowe z perfuzją soli fizjologicznej do tkanki. |  |
| 24 | Elektrody dostarczane w komplecie z drenami (zastosowanie żeńskich/męskich złącz luer-lock w celu uproszczenia przygotowania do zabiegu), elektrodami neutralnymi (powszechnie stosowanymi w aparaturze elektrochirurgicznej), drenem perystaltycznym do pompy, wybraną elektrodą oraz instrukcją przygotowania do zabiegu. |  |
| 25 | Kolorowy, dotykowy ekran umożliwiający wybór opcji generatora i dokonywania nastawień parametrów pracy urządzenia w intuicyjnym i prostym menu |  |
| 26 | Możliwość konfiguracji systemu (proces uruchamiania, alarmy, tryby pracy) i jego dostosowania do procedur i potrzeb użytkownika, przygotowywany w formie Update’u wgrywanego przez złącze USB. |  |

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.