4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Wrocław, 11 stycznia 2017r.

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego  w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej, zastawek przezskórnych  dla Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem aparatów; znak sprawy: 109/Med./2016

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając                 na podstawie art. 38 ust.1 ,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn.zm.)  informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu  nr 25 -       Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNĄ KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawki wysokociśnieniowej zgodnej z opisem SIWZ o pojemności 20 ml, z ergonomiczną rękojeścią pól-pistoletową, generowanym ciśnieniem 30 atm, o długości drenu wysokociśnieniowego 27 cm zakończony kranikiem trójdrożnym w wersji ON lub OFF. Opatentowany mechanizm Selock umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji, jak i szybkiej deflacji. Budowa przystosowana do obsługi jednoręcznej. Strzykawka jest użytkowana z powodzeniem w kilkudziesięciu Klinikach na terenie całego kraju i jest odbierana we wszystkich placówkach jako produkt najwyższej jakości.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 –dotyczy pakietu nr 22- Prosimy o dopuszczenie zestawu składającego się z :

y-konectora , igły tępej i torquera o następujących parametrach;

konector z odgałęzieniem bocznym,dwuzastawkowa konstrukcja, złożona z dwóch zastawek obrotowych typu screw umożliwiających łatwe wprowadzenie przyrządu do wnętrza naczynia, przy wykorzystaniu jednej ręki, kompatybilny z cewnikiem 9 FR

Igła tępa 20 G x 11 cm, metalowa

Torquer – uchwyt do prowadników drutowych, widoczny pod skopią, do wszystkich prowadników o średnicach do0,014” - 0,038”

Pytanie nr 14 - dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 17  - Zwracamy się do z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 17 załącznika nr 2 do siwz prowadników hydrofilnych o nitinolowym rdzeniu pokrytych powłoką z poliuretanu impregnowaną wolframem i warstwą hydrofilną. Zakończenie proste lub zagięte 45o. Średnica 0.035” długość 260 i 320cm – do wyboru przez zamawiającego. Dwa rodzaje sztywności prowadnika.

Pytanie nr 15 - dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 19 poz. 1- Zwracamy się do z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 19 poz. 1 załącznika nr 2 do siwz cewników diagnostycznych o średnicy 5/6F i świetle 0.035” 0.038” o długości w przedziale 100-125cm. Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej, widoczny w promieniach rtg. Różne rodzaje krzywizn, w tym: JL, JR, H1/H3, SIM1/SIM2, MPA, VTK i inne.

Odpowiedź na pytanie nr 13 – 15: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 –dotyczy pakietu nr 12   - Prosimy o dopuszczenie cewników diagnostycznych o długości standardowej  100cm oraz dodatkowo długości 130 cm dla JR4 i JL4 i 110 i 130cm dla cewnika Pigtail. Oferowana dostępna ilość krzywizn 36. Pozostałe parametry bez zmian. Cewniki diagnostyczne o takich parametrach są powszechnie stosowane od 10 lat w większości Polskich pracowni.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 –dotyczy pakietu nr  25 - Prosimy o dopuszczenie strzykawki z manometrem z zakresem ciśnień 0-30 atm i pojemności 30ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 18 –dotyczy pakietu nr  47 – Prosimy o dopuszczenie cewnika balonowego pokrytego paclitakselem w unikalnej technologii SAFEPAX®- nanokrystaliczne pokrycie PTX  (0,1um) chroniące przed mikrozatorowością. Zakres długości 15-30mm. Pozostałe parametry bez zmian. TLR 5% w obserwacji ponad rocznej.

Pytanie nr 19 –dotyczy pakietu 49 - Prosimy o dopuszczenie cewnika z hydrofilnym pokryciem dystalnym 26 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F. Obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,069” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078"  kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080"). Wskaźnik przepływu aspiracji- wynosi 81cc/min (6F) i 152,4 cc/min (7F).  Długość  cewnika aspiracyjnego 6F - 135 cm a dla 7Fr -  141 cm. Obecność jednego markera na szafcie cewnika – 3,5 mm od tipu.  Oraz posiadającego dwie strzykawki 30 ml dla cewnika 7F. pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 17 - 19: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 –dotyczy pakietu nr 34 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości stentgraftu wieńcowego, który łączy w sobie wysoce elastyczny, jednowarstwowy stentgraft osadzony na niskoprofilowym cewniku balonowym, kompatybilnym z cewnikiem prowadzącym 5 F dla wszystkich rozmiarów, kobaltowo-chromową platformę stentu pokrytą mikroporowatą membraneą ePTFE, który jest wskazany do wewnątrznaczyniowej implantacji w tętnicach wieńcowych lub aortalno-wieńcowych pomostach do leczenia nagłej perforacji lub rozerwania tętnic wieńcowych, tętniaków tętnicy wieńcowej i pomostów wieńcowych o następujących parametrach technicznych:

Materiał – Graft- Tuba ePTFE z mikroporami (89±25μm)

Materiał - Stent - CoCr (L605)

Wymiary przęsła (Szerokość x grubość) 0,07 x 0,08 mm (SV) 0,08 x 0,09mm (MV) 0,07 x 0,08 mm (LV)

Pokrycie powierzchni stentu- 100 % (wszystkie rozmiary)

Kompatybilny cewnik prowadzący- 5 F ( dla wszystkich rozmiarów)

Wymiary szaftu - 2,7 F dystalny / 1,9 F proksymalny (⌀2,5 - 4,0 mm) 3,2 F dystalny / 1,9 proksymalny (⌀4,5 - 5,0 mm)

Markery- Platyna/Iryd

Ciśnienie Nominalne- 11 bar (⌀2,5 - 4,0 mm) 10 bar (⌀4,5 - 5,0 mm)

Ciśnienie RBP- 16 bar (⌀2,5 - 4,0 mm) 14 bar (⌀4,5 - 5,0 mm)

Profil przejścia stentgraftu⌀1,1 mm (⌀2,5) ⌀1,2 mm (⌀3,0) ⌀1,3 mm (⌀4,0) ⌀1,4 mm (⌀5,0)

Dostępna średnice stentgraftu- 2,50 mm (SV) 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 (MV) 4,50, 5,00 (LV)  Dostępne długości stentgraftu- 8, 12, 16, 18, 21, 24 mm (SV) 8, 12, 16, 18, 21, 24 mm (MV) 16, 18, 21, 24 mm (LV)

Okres przechowywania – 3 lata

Pytanie nr 21 –dotyczy pakietu nr 47  - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bardzo wysokiej jakości cewnika balonowego pokrytego Paklitakselem do stosowania w tętnicach wieńcowych w systemie szybkiej wymiany (Rx), którego część proksymalna zawiera pojedyncze światło, natomiast część dystalna – współosiowe światło podwójne przeznaczonego do zabiegów przezskórnej angioplastyki wewnątrznaczyniowej tętnic i jest powleczony lekiem Paklitaksel, zamkniętym w nieszkodliwej pod względem fizjologicznym macierzy o następujących parametrach technicznych:

Materiał- Nylon/Pebax

Powłoka lekowa balonu- Paklitaksel w postaci mikrokrystalicznej w dawce 3μg/mm2 – wielowarstwowa powłoka balonu w nanotechnologii TransferTech

Typ balonu- Pół-podatny (semi-compliant)

Ciśnienie nominalne NP- 6 atm

Ciśnienie RBP- 16 atm

Ciśnienie ABP- 20 atm

Profil balonu (profil przejścia na całej długości balonu):

Średnica (mm)-Cale=mm=F

1,5-                  0,027=0,69=2,1

2-                     0,030=0,75=2,2

2,25-                0,031=0,79=2,3

2,5-                  0,032=0,81=2,4

2,75 -               0,033=0,84=2,5

3-                     0,034=0,87=2,6

3,25-               0,036=0,91=2,7

3,5-                  0,037=0,93=2,8

3,75-               0,038=0,96=2,9

4-                     0,039=0,99=3,0

4,5-                  0,041=1,05=3,1

Znaczniki- 2 polimerowe markery na bazie wolframu o wysokiej elastyczności
WYMIARY:
Długość użytkowa cewnika-142 cm
Średnica zewnętrzna- 2F - część proksymalna, 2,6 F - część środkowa, 2,3 F część dystalna
Długość światła dla prowadnika (Rx)- 25 cm

Profil wejścia 0,016"

Rekomendowany prowadnik- 0,014"

Kompatybilny prowadnik- 5F dla wszystkich średnic, 6F dla techniki „kissing balloon”

Czas deflacji- 3s

Termin ważności-36 miesięcy

Dostępne średnice balonów- 1,5 do 4,5 mm

Dostępne długości balonów- 10 do 40 mm

Pytanie nr 22 –dotyczy Pakietu nr 49 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bardzo wysokiej jakości cewnika aspiracyjnego, który jest cewnikiem systemu szybkiej wymiany, posiadającym pojedyncze światło proksymalne i podwójne światło dystalne gdzie większe światło przebiega przez całą długość cewnika, z końca proksymalnego do odcinka dystalnego i używane jest do usuwania skrzepliny przy pomocy załączonej do systemu strzykawki, a mniejsze światło znajduje się w końcowej 17,5 cm części dystalnej i służy do wprowadzenia prowadnika w celu ułatwienia dostępu cewnika do leczonego miejsca, odcinek proksymalny jest sztywny w celu wprowadzania cewnika, natomiast odcinek dystalny jest elastyczny w celu ułatwienia prowadzenia w naczyniu krwionośnym oraz jest pokryty powłoką hydrofilną, wewnątrz końcówki cewnika znajduje się jeden znacznik cieniujący wskazujący pozycję cewnika w tętnicy a w odległości 15 mm od tego znacznika znajduje się drugi znacznik ułatwiający ocenę długości zmiany, a cewnik aspiracyjny do usuwania skrzeplin posiada następujące parametry techniczne:

- cewnik kompampatybilny z cewnikiem prowdzącym 6F i prpwadnikiem 0,014’’

- znaczniki cieniujące w końcówce i 15mm od końcówki

- powierzchnia ekstrakcji 1,04mm2

- przepustowość aspiracyjna 1,80 cc/s

- długość cewnika 140 cm

- średnica zewnętrzna 1,4 mm w odcinku proksymalnym i 1,6 mm w odcinku dystalnym

- długość systemu szybkiej wymiany 17,5 cm

- profil wejścia 0,021’’

- profil aspiracyjny 0,049’’

- 2 strzykawki 30ml z blokadą, 2 koszyczki filtrujące

- kranik jednokierunkowy

- mandryl usztywniający

Odpowiedź na pytanie nr 20 - 22: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 –   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. par. 1 ust. 4).

Pytanie nr 24 –   Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości … ceny brutto niezrealizowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3, 4, 6 oraz w § 6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

3) w wysokości 0,5% ceny brutto niezrealizowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie/zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji sprzętu; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy/ instalacji wynajmowanego sprzętu.

Odpowiedź na pytanie nr 23 - 24: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 –

- Wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy, który będzie stanowił, iż postanowienia, o  których mowa w  § 11 mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy  wykonawcy wykonując przedmiot umowy będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe przekazane przez Zamawiającego.

- Mając na uwadze postanowienia § 11 projektu umowy prosimy o wskazanie rodzaju danych osobowych jakie Zamawiający zamierza przekazywać Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 25 pkt. 1 : Tak.

Odpowiedź na pytanie nr 25 pkt. 2 :Imię i nazwisko, numer badania FFR ( dot. pacjenta)

Pytanie nr 26 –   czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 49, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7 F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055”), szybkość aspiracji 115,2cm3/min., pokrycie hydrofilne na długość 16,5 cm, wyposażonym w dwa markery – jeden na końcu cewnika oraz drugi wskazujący położenie portu RX, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrążnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny ?

Pytanie nr 27 –   dotyczy pakietu 5 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści Prowadnik do cewników balonwych o nieznacznie zmienionych parametrach: końcowka prosta, kształtowalna, atraumatyczna oraz spełniajaca pozostałe wymogi Zamawiajacego ?

Pytanie nr 28 –   dotyczy pakietu nr 5 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy uniwersalny o nieznacznie zmienionych parametrach:

- dostępne długości: 20 – 40 mm dla średnicy 3,0 mm; 20 – 200 mm dla średnicy 4,0 do 7,0mm i 20 – 80 mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0; 6,0 mm dostępna dł. 250 mm,

- długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm

Oraz spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego ?

Odpowiedź na pytanie nr 26- 28: Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).      ...............................................................