4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Wrocław, 25 kwietnia 2017r.

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: „Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”.

Pytanie nr 1:

Mają na uwadze fakt iż Szpitale jako jednostki zaufania publicznego kierują się wyborem najlepszych , certyfikowanych rozwiązań będących na rynku. Czy Zamawiający wymaga w/w zapytaniu w specyfikacji w rzeczonych pozycjach opisujących paski i glukometry dostarczenia CERTYFIKATU ISO 15197: 2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych oraz wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie i spełnianie w całości (czyli w parametrach precyzji i dokładności normy ISO 15197: 2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych?

Informujemy że  glukometr powinien spełniać pełny zakres normy  IS0 15197: 2015  
a zwłaszcza  punk 6.2 Mówiącym o precyzji  i pełnym jego zakresem punkt 6.2.1,6.2.2, 6.2.3,6.2.4 oraz punkt 6.3 mówiący o dokładności z pełnym jego zakresem punkt 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5,6.3.6,6.3,7, oraz punkt 6.4, 6.5, 7,2. Norma ta będzie obowiązywać już od 1 lipca 2017 roku dlatego we wszystkich postępowaniach w  których umowa  nie zakończy się przed  01.07.17r  zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu ISO 151097: 2015 w pełnym zakresie spełniania dla sprzętu zwłaszcza w wyżej wymienionych punktach,   ponieważ od 01.07.17 brak certyfikatu ISO 15197: 2015 sprawi że zamawiający (szpital) zostanie bez sprzętu do pracy lub będzie musiał najpóźniej w maju 2017 ogłaszać nowe postępowanie co wiąże się z dużym niepotrzebnym dodatkowym wysiłkiem pracy dlatego dopytujemy :

czy wymagają Państwo glukometr który spełnia normę ISO 15107: 2015 wraz 
z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8,   wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych?

Odp. na pyt nr 1: TAK. Zamawiający wymaga w warunkach granicznych dla opisanego sprzętu dostarczenia Certyfikatu, a nie oświadczenia dedykowanego urządzeniu. Certyfikat ma potwierdzać spełnienie norm jakości ISO 15197:2015.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga w/w zapytaniu w specyfikacji w rzeczonych pozycjach opisujących paski i glukometry aby do z ofertą przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów 
i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy,  DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku ( Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne  jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odp. na pyt nr 2: TAK. Zamawiający dopuści wyłącznie urządzenia i kompatybilne do nich paski reakcyjne, które będą posiadały Certyfikat jakości ISO 15197:2015, wydany przez uprawniony organ producentowi oferowanego sprzętu.

Pytanie nr 3:

Zamawiający dopuści w/w zapytaniu w specyfikacji w rzeczonych pozycjach opisujących paski i glukometry , takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń 
o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych 
i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki 
u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?

Odp. na pyt nr 3: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów charakteryzujących się objętością próbki krwi 0,8 μl?

Odp. na pyt nr 4: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów z metodą pomiaru: biosensoryczną z oksydazą glukozową?

Odp. na pyt nr 5: TAK - Zamawiający dopuszcza urządzenie z metodą pomiaru biosensoryczną z oksydazą glukozową

Pytanie nr 6:

Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów z pamięcią 300 wyników pomiaru?

Odp. na pyt nr 6: TAK- Zamawiający dopuszcza urządzenia z mniejszą niż wymagana pamięcią wyników pomiaru.

Pytanie nr 7:

Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie oświadczenia producenta o spełnianiu wymogów normy jakości ISO 15 197:2015 zamiast certyfikatu?

Odp. na pyt nr 7: 4 NIE- Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia  normy EN ISO 15197:2015.

Pytanie nr 8:

Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu o spełnianiu normy ISO 15 197:2013, spełniającego również wymogi normy ISO 15197:2013 ?

Odp. na pyt nr 8: NIE - Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia  normy EN ISO 15197:2015.

Pytanie nr 9:

Pakiet 1, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do glukometru 
z zaprogramowaną jednostką pomiarową - „mg/dl”

Odp. na pyt nr 9: TAK -  Zamawiający dopuszcza paski z zaprogramowaną jednostką mg/dl

Pytanie nr 10:

Pakiet 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów  charakteryzujących się objętością próbki krwi 0,8 μl?

Odp. na pyt nr 10: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Pakiet 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów z metodą pomiaru: biosensoryczną z oksydazą glukozową?

Odp. na pyt nr 11: NIE - Zamawiający wymaga metody z dehydrogenazą glukozową.

Pytanie nr 12:

Pakiet 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów z pamięcią 300 wyników pomiaru?

Odp. na pyt nr 12: TAK -Zamawiający dopuści urządzenia z mniejszą niż wymagana pamięcią wyników pomiaru

Pytanie nr 13:

Pakiet 2, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie oświadczenia producenta o trwającej certyfikacji produktu?

Odp. na pyt nr 13: NIE- Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia  normy EN ISO15 197:2015

Pytanie nr 14:

Pakiet 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu o spełnianiu normy ISO 15 197:2013, spełniającego również wymogi normy ISO 15197:2013 ?

Odp na pyt. nr 14: NIE - Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia  normy EN ISO 15197:2015

Pytanie nr 15:

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu o spełnianiu normy ISO 15 197:2013, spełniającego również wymogi normy ISO 15 197:2015 ?

Odp na pyt. Nr 15: NIE. Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu normy EN ISO 15197:2015, która będzie obowiązywać obligatoryjnie od 01.07.2017r.

Norma EN ISO 15197: 2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 roku z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 r.

Od lipca 2017 r. zamawiający obowiązkowo powinien wymagać od producentów dostarczenia certyfikatów z weryfikacji na zgodność  z normą EN 15197:2015.

Pytanie nr 16:

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu o spełnianiu normy ISO 15 197:2013, spełniającego również wymogi normy ISO 15 197:2015 ?

Odp na pyt. Nr 16: NIE - Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia  normy EN ISO 15197:2015

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).