|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

***dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu medycznego i mebli medycznych dla Centralnej Sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4.WSK z Polikliniką Sp. ZOZ we Wrocławiu”, znak sprawy: 1/ZP/2017***

1. Pełnomocnik Zamawiającego działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dn. 13.04.2017 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 31 -projekt umowy**

Zgodnie z §1, pkt. 2.2, Zamawiający wymaga dostosowania istniejącej infrastruktury instalacyjnej na potrzeby poprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu dlatego prosimy o podanie nazwy generalnego wykonawcy prac budowlano-instalacyjnych? **Odpowiedź:**

Generalnym wykonawcą inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”.

Jest firma: OBIS2 Andrzej Ślązak.

**Pytanie nr 32 -projekt umowy**

Zgodnie z §1, pkt. 2.2, Zamawiający wymaga dostosowania istniejącej infrastruktury instalacyjnej na potrzeby poprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu dlatego prosimy o określenie kto jest gwarantem za wykonane prace budowlano-instalacyjne i czy Zamawiający wymaga aby wszelkie prace dostosowawcze były wykonane przez generalnego wykonawcę prac budowlano-instalacyjnych?

**Odpowiedź:**

Gwarantem wykonanych robót budowlano-instalacyjnych jest Generalny Wykonawca robót budowlanych. Pełnomocnik Zamawiającego protokolarnie przekaże Wykonawcy pomieszczenia przewidziane do instalacji wyposażenia medycznego. Zamawiający nie wymaga, aby prace dostosowawcze wykonywał Wykonawca robót budowlanych, OBIS 2.

**Pytanie nr 33 -** **wizja lokalna**

Po przeprowadzonej w dniu 24.04.2017 r. wizji lokalnej na budowie, stwierdzamy brak części instalacji zasilających wyposażenie technologiczne opisane w pakiecie A, np.: brak instalacji wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej i kanalizacji zasilających myjnię ultradźwiękową na ścianie obok grzejnika, brak instalacji wody zimnej i kanalizacji zasilających natrysk ratunkowy w pom. dozowania płynów, brak przyłącza do wentylacji dla suszarki do narzędzi oraz brak instalacji elektrycznej do zasilania elementów stacji uzdatniania wody. Zgodnie z §1, pkt. 2.2, Zamawiający wymaga dostosowania infrastruktury instalacyjnej na potrzeby poprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu.

Czy w związku z tym, że większość pomieszczeń jest już wykończona „na gotowo” czy Zamawiający dopuści wykonanie brakujących instalacji na ścianie bez ich wmurowywania oraz podłączenie się do istniejącej infrastruktury.

**Odpowiedź:**

Wszystkie instalacje zasilające zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną, a podłączenie urządzeń medycznych leży po stronie Wykonawcy dostaw.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia niezbędnej instalacji natynkowo tylko w stacji uzdatniania wody. W pozostałych pomieszczeniach:

* „brak przyłącza do wentylacji suszarki”– należy wykonać przyłącze do wentylacji umieszczonej nad sufitem podwieszanym i odpowiednio obudować
* „części instalacji zasilających wyposażenie technologiczne opisane w pakiecie A, np.: brak instalacji wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej i kanalizacji zasilających myjnię ultradźwiękową na ścianie obok grzejnika” – stanowiska nr III i IV przylegają do filaru, w którym wszystkie powyższe media są doprowadzone, po stronie Wykonawcy będzie odpowiednie rozprowadzenie mediów do oferowanych stanowisk. Zamawiający zastrzega sobie, że wszystkie instalacje mają być przeprowadzone pod blatowo lub w ściance dzielącej stanowiska.

**Pytanie nr 34, pakiet A, pkt. 267**

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z komorą cylindryczną o pojemności min. 20 litrów, głębokości min. 40 cm, mieszczącą 5 szt. tac narzędziowych?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 35, pakiet B, pkt. 121, 130, 140, 146**

Czy Zamawiający dopuści kosz sterylizacyjny z dwoma otworami uchwytowymi ułatwiającymi przenoszenie i transport?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 36, pakiet B, pkt. 133**

Czy Zamawiający dopuści kosz sterylizacyjny o wymiarach 580 x 275 x 125 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 37, pakiet B, pkt. 147**

Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie punktacji w punkcie 147 pakietu B, podobnie jak w punktach 122, 131, 141 odnoszących się do tego samego parametru czyli możliwości wstawiania koszy sterylizacyjnych jeden na drugim i jeden w drugi?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wprowadza punktację, analogicznie jak w poz.122, 131, 141.

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ (OPZ), Uwagi odnoszące się do wszystkich pozycji:

**Pytanie nr 38, dot. pkt. 6 tabeli**

Czy dokumenty opisane w punktach 9 i 10 (tj. Certyfikat CE, deklaracja zgodności, powiadomienie/zgłoszenie) wymagane są jedynie dla urządzeń będących wyrobami medycznymi?

**Odpowiedź:**

Tak, tylko dla wyrobów medycznych, dla pozostałych należy załączyć oświadczenie że oferowany asortyment nie jest wyrobem medycznym.

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ (OPZ), Pakiet A:

**Pytanie nr 39, dot. pkt. 1 tabeli**

Prosimy o określenie, do których stanowisk mycia mają być przewidziane baterie? Jeżeli chodzi o stanowisko mycia zawarte w Pakiecie B to prosimy o doprecyzowanie:

* czy bateria powinna być montowana do blatu czy do ściany ?
* czy dostawca wyposażenia dla Pakietu B przygotuje niezbędne otwory montażowe pod baterię w blacie stołu zlewozmywakowego lub w ściance montażowej?

**Odpowiedź:**

Baterie montowane w blacie zostały przeniesione do pakiecie B, wpisane przy odpowiednich stanowiskach. W tej sytuacji otwory oraz montaż wykonuje dostawca mebli.

**Pytanie nr 40, dot. pkt. 5 tabeli**

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „samozamykania się” baterii. Czy chodzi o automatyczne zamknięcie zaworów baterii po określonym czasie od uruchomienia wypływu? Jeżeli tak to prosimy o wykreślenie tego parametru, gdyż jest to funkcja użytkowana jedynie przy umywalkach do rąk, a nie do baterii zlewozmywakowych.

Czy chodzi o automatyczne zamknięcie wypływu wody ze spryskiwacza w przypadku zwolnienia dźwigni w uchwycie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rozumie baterię z funkcją automatycznego zamknięcia wypływu wody w przypadku zwolnienia dźwigni w uchwycie, bądź cofnięcia ręki itp. Każdy oferent, który ma taką opcję, powinien ją opisać.

**Pytanie nr 41, dot. pkt. 12 tabeli**

W związku z możliwością realizacji dostaw przez różnych wykonawców dla Pakietu A i B prosimy o doprecyzowanie maksymalnych wymiarów zewnętrznych chłodziarki? Obecny zapis uniemożliwia złożenie ważnej oferty ze względu na możliwość wyłonienia różnych dostawców dla obu pakietów i w przypadku zaoferowania stołu o wysokości nie pozwalającej na montaż oferowanej chłodziarki oferta zostanie odrzucona.

**Odpowiedź:**

W pakiecie B została określona wysokość stołów, pod którymi ma być zamontowana lodówka. Jej wysokość powinna być dostosowana do tej wysokości z tolerancją na wysokość płyty blatu.

**Pytanie nr 42, dot. pkt. 22 tabeli**

Prosimy o określenie minimalnych i maksymalnych wymiarów maty. Obecny zapis nie pozwala na złożenie porównywalnych ofert**.**

**Odpowiedź:**

Wymiary maty powinny być dostosowane do wymiarów pomieszczenia.

Wymiar największego łózka w szpitalu to reanimacja 250x120cm. Wymiar maty powinien być większy, czyli ok. 300x160 cm.

**Pytanie nr 43, dot. pkt. 26 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści progi najazdowe wykonane z tego samego materiału co oferowana mata? Dostępne maty podłogowe wyposażone są w systemowe najazdy wraz z dedykowanym mocowaniem.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 44, dot. pkt. 28, 29 i 45 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową o wymiarach umożliwiające umieszczenie wewnątrz komory tacy narzędziowej zgodnej z DIN 1/1, z możliwością umycia narzędzi laparoskopowych o długości 50 cm, posiadającą komorę o wymiarach wewnętrznych 505x300x200mm (d x s x g)?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 45, dot. pkt. 33 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z pokrywą komory bez izolacji akustycznej i termicznej? Ze względu na niewysokie temperatury procesu oraz cichą pracę nie ma potrzeby stosowania izolacji w pokrywie, a taka izolacja zwiększa jej ciężar i utrudnia pracę.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia wymaganej przepisami emisji decybeli ( maksymalnie 40Db)

**Pytanie nr 46, dot. pkt. 35 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową bez czujnika minimalnego poziomu wody, ale posiadającą zabezpieczenie przed uszkodzeniem w przypadku braku wody w komorze ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 47, dot. pkt. 37 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści myjnię z mocą generatora ultradźwięków 1200W? Moc generatora powinna zapewniać skuteczne mycie. Każdy producent dostosowuje moc ultradźwięków do konstrukcji urządzenia. Większa moc podzespołów jest zawsze związana z większym zużyciem energii elektrycznej, której koszty będzie ponosił Zamawiający w całym okresie eksploatacji urządzenia. Zaawansowane technologicznie konstrukcje dążą do niezbędnego, zapewniającego skuteczną pracę zmniejszania mocy podzespołów a nie stosowania podzespołów wielkiej mocy.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 48, dot. pkt. 38 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści myjnię z możliwością programowania czasu mycia w zakresie 1-30 minut wraz z możliwością ustawienia pracy ciągłej oraz programowania temperatury mycia w zakresie 30-80°C? W praktyce szpitalnej nie wykorzystywane są czasy mycia ultradźwiękowego dłuższe niż 10-15 minut.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 49, dot. pkt. 47 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści natrysk wykonany z innego tworzywa niż ABS?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 50, dot. pkt. 48 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści natrysk uruchamiany cięgłem (dźwignią ręczną)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 51, dot. pkt. 63 i 64 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści oczomyjkę z pojedynczą głowicą zapewniającą omywanie oczu dwoma strumieniami wody oczomyjkę, z wbudowanym zaworem termostatycznym bezpieczeństwa odcinającym dopływ wody w przypadku przekroczenia temperatury 38°C, bez funkcji napowietrzania?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 52, dot. pkt. 63 i 64 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści oczomyjkę z dwiema głowicami do przemywania oczu z napowietrzaniem, bez kontroli temperatury wody zasilającej? Wymagana jest oczomyjka montowana do baterii i od ustawienia na baterii zależy temperatura wody na oczomyjce.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 53, dot. pkt. 79 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści wąż spiralny z tworzywa o długości 5m ? Im dłuższy wąż tym większy ciężar zestawu tj. pistoletu wraz z wężem, którym musi operować personel. Pistolety wykorzystywane są miejscu instalacji i zasięg 2-5m jest w pełni wystarczający.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, cztery szt.- o długości min.2 m, ale dwie szt. do pomieszczenia suszenia łóżek: wymagany wymiar min.10 m.

**Pytanie nr 54, dot. pkt. 95 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści suszarkę z możliwością nastawy dwóch różnych temperatur suszenia tj. 70 i 90 °C ? Proponowane temperatury suszenia są w pełni wystarczające zarówno dla narzędzi dezynfekowanych w procesach termicznych, jak i po dezynfekcji termiczno-chemicznej.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 55, dot. pkt. 97 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści suszarkę będącą wyrobem medycznym zgodną z dyrektywą 93/42/EEC, wyposażoną w filtr elektrostatyczny do filtrowania powietrza zasysanego?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 56, dot. pkt. 102 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wysokości nieprzekraczającej 2200mm? Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że nie ma ograniczenia odnośnie instalacji urządzenia o wysokości do 2200mm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 57, dot. pkt. 111 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści suszarkę z zasilaniem elektrycznym 3x400V/50Hz?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 58, dot. pkt. 137 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę prostą o długości ok. 49 cm? Pozostałe końcówki zgodnie z wymaganiami.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 59, dot. pkt. 199 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści zbiornik solanki o wymiarach w zakresie 500-600x800-1200mm (sxgxw)?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 60, dot. pkt. 217 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści zasilanie elektryczne osmozera 3x400V/50Hz?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 61, dot. pkt. 221 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści sterownik mikroprocesorowy osmozera z wyświetlaczem 1-wierszowym?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 62, dot. pkt. 228 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści osmozer o wymiarach w zakresie 400-600x500-800x1300-1700mm (sxgxw)?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 63, dot. pkt. 236 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści zbiornik o wymiarach w zakresie 1900-2100x700-780x1300x1700 dxsxw)?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 64, dot. pkt. 251 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści zasilanie elektryczne pompy 3x400V/50Hz?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 65, dot. pkt. 284 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w drukarkę wolnostojącą o wymiarach nieprzekraczających 100x200x100 mm (sxdxw)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 66, dot. pkt. 295-308 tabeli**

Czy wymagania odnośnie gwarancji i serwisu dotyczą całego wyposażenia Pakietu A?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

Dot. Rozdziału VI. SIWZ, Wymagany termin wykonania umowy:

**Pytanie nr 67**

Prosimy o określenie dopuszczalnego czasu realizacji jako nie dłużej niż 10 tygodni od daty podpisania umowy. Obecnie określony nieprzekraczalny termin powoduje znacznego ograniczenia czasu na realizację w skutek prac związanych z badaniem ofert. Teoretycznie możliwe jest podpisanie umowy w lipcu bez zmiany określonego terminu realizacji.

**Odpowiedź:**

Zapisy Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian. W przypadku wystąpienia okoliczności, trudnych do przewidzenia na etapie podpisywania umowy (np. przedłużone postępowanie przetargowe, niezakończenie robót budowlanych w planowanym terminie itp.), Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez zapisy w par.13 ust. 3. 3), 4) oraz par.2 ust. 5, 6.

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ (OPZ), Uwagi odnoszące się do wszystkich pozycji:

**Pytanie nr 68, dot. pkt. 6 tabeli**

Czy dokumenty opisane w punktach 9 i 10 (tj. Certyfikat CE, deklaracja zgodności, powiadomienie/zgłoszenie) wymagane są jedynie dla urządzeń będących wyrobami medycznymi? Zgodnie z obecnym zapisem należy dostarczyć wymienione dokumenty dla wszystkich oferowanych wyrobów.

**Odpowiedź:**

Tak, tylko dla wyrobów medycznych, dla pozostałych należy załączyć oświadczenie że oferowany asortyment nie jest wyrobem medycznym.

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ (OPZ), Pakiet B:

**Pytanie nr 69, dot. pkt. 2 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 140x75x85cm lub 160x75x85cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający szczegółowo opisał ogólne wymogi dla mebli z Pakietu B w Załączniku nr 2 do SIWZ. Podane wymiary stanowisk są orientacyjne, Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów mebli związanych z istniejącymi wymiarami pomieszczenia i ustawieniem mebli zgodnie z załączonymi rysunkami – z preferencją wymiarów większych jeżeli będzie to możliwe. Meble ustawione w jednej linii powinny mieć tę samą głębokość i wysokość i „być zabudowane od ściany do ściany”.

Wykonawca zgodnie z umową ma przygotować aranżację ustawienia oferowanego asortymentu i, przed przystąpieniem do realizacji, uzyskać zgodę Zamawiającego.

**Pytanie nr 70, dot. pkt. 7 tabeli**

Czy Zamawiający stół wyposażony w 3 gniazdka zasilające?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 71, dot. pkt. 2 i 11 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści nadstawkę o wymiarach 140x30-35cm lub 160x30-35cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dopuszczalna jest jedynie zmiana szerokości nadstawki adekwatnie do stanowiska przy którym będzie montowana.

**Pytanie nr 72, dot. pkt. 12 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści nadstawkę z dwiema pełnymi półkami, w tym jedna na wysokości min. 30cm nad blatem i druga min. 15 cm nad pierwszą półką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dopuszczalna jest jedynie zmiana szerokości nadstawki adekwatnie do stanowiska przy którym będzie montowana.

**Pytanie nr 73, dot. pkt. 18 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści blat o wymiarach 160x75cm lub 180x75cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający szczegółowo opisał ogólne wymogi dla mebli z Pakietu B w Załączniku nr 2 do SIWZ. Podane wymiary stanowisk są orientacyjne, Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów mebli związanych z istniejącymi wymiarami pomieszczenia i ustawieniem mebli zgodnie z załączonymi rysunkami – z preferencją wymiarów większych jeżeli będzie to możliwe. Meble ustawione w jednej linii powinny mieć tę samą głębokość i wysokość i „być zabudowane od ściany do ściany”.

Wykonawca zgodnie z umową ma przygotować aranżację ustawienia oferowanego asortymentu i, przed przystąpieniem do realizacji, uzyskać zgodę Zamawiającego.

**Pytanie nr 74, dot. pkt. 23 tabeli**

Czy Zamawiający stół wyposażony w 3 gniazdka zasilające?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 75, dot. pkt. 27 i 18 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści nadstawkę o wymiarach 160x30-35cm lub 180x30-35cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dopuszczalna jest jedynie zmiana szerokości nadstawki adekwatnie do stanowiska przy którym będzie montowana.

**Pytanie nr 76, dot. pkt. 28 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści nadstawkę z dwiema pełnymi półkami, w tym jedna na wysokości min. 30cm nad blatem i druga min. 15 cm nad pierwszą półką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dopuszczalna jest jedynie zmiana szerokości nadstawki adekwatnie do stanowiska przy którym będzie montowana.

**Pytanie nr 77, dot. pkt. 34 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w wolnostojące, podblatowe szafki z szufladami? Z uwagi na elektryczną regulację wysokości, dwa moduły po 3 szuflady podwieszane nie są możliwe do wykonania, ze względu na ich duże obciążenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zrezygnował z regulacji wysokości– pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 78, dot. pkt. 39 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści nadstawkę o wymiarach 120x30-35cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dopuszczalna jest jedynie zmiana szerokości nadstawki adekwatnie do stanowiska przy którym będzie montowana.

**Pytanie nr 79, dot. pkt. 40 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści nadstawkę z dwiema pełnymi półkami, w tym jedna na wysokości min. 30cm nad blatem i druga min. 15 cm nad pierwszą półką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dopuszczalna jest jedynie zmiana szerokości nadstawki adekwatnie do stanowiska przy którym będzie montowana.

**Pytanie nr 80, dot. pkt. 47 tabeli**

Prosimy o określenie dopuszczalnej tolerancji wymaganych wymiarów na poziomie min. ± 50mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymaganych wymiarów na poziomie ± 50mm.

**Pytanie nr 81, dot. pkt. 67 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści stół z konstrukcją ze stali nierdzewnej ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 82, dot. pkt. 68 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 120x80x85cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 83, dot. pkt. 71 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści stół z konstrukcją ze stali nierdzewnej ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 84, dot. pkt. 72 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 160x80x85cm lub 180x80x85cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający szczegółowo opisał ogólne wymogi dla mebli z Pakietu B w Załączniku nr 2 do SIWZ. Podane wymiary stanowisk są orientacyjne, Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów mebli związanych z istniejącymi wymiarami pomieszczenia i ustawieniem mebli zgodnie z załączonymi rysunkami – z preferencją wymiarów większych jeżeli będzie to możliwe. Meble ustawione w jednej linii powinny mieć tę samą głębokość i wysokość i „być zabudowane od ściany do ściany”.

Wykonawca zgodnie z umową ma przygotować aranżację ustawienia oferowanego asortymentu i, przed przystąpieniem do realizacji, uzyskać zgodę Zamawiającego.

**Pytanie nr 85, dot. pkt. 97 tabeli**

Prosimy o doprecyzowanie co oznacza „pozycja nr 15”, z którą ma być zgodna lampa. W poz. 15 tabeli opisany jest stół.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ i zapis ten został usunięty.

**Pytanie nr 86, dot. pkt. 113 tabeli**

Prosimy o wykreślenie tej pozycji w jednym z Pakietów. Osłona ta jest również elementem wyposażenia Pakietu A.

**Odpowiedź:**

Po modyfikacji OPZ, osłona została przeniesiona do pakietu B poz.127

**Pytanie nr 87, dot. pkt. 114 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści pokrywy z innego materiału niż polipropylen ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że materiał będzie odporny na środki chemiczne stosowane na stanowiskach ręcznego mycia narzędzi, pokrywy nie mogą być ze stali kwasoodpornej, aluminium, stali itp.

**Pytanie nr 88, dot. pkt. 118, 127, 133, 137, 143, 153, 163 tabeli**

Prosimy o określenie dopuszczalnej tolerancji wymaganych wymiarów na poziomie min. ± 25 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymaganych wymiarów na poziomie ± 25 mm.

**Pytanie nr 89, dot. pkt. 118 i 143 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 295x295x190mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 90, dot. pkt. 127 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 590x300x190mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 91, dot. pkt. 133 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 575x280x135mm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 92, dot. pkt. 137 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 590x300x100mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 93, dot. pkt. 157 tabeli**

Prosimy o wykreślenie wymogu. Nie dotyczy pojemników.

**Odpowiedź:**

Po modyfikacji OPZ zapis został wykreślony.

**Pytanie nr 94, dot. pkt. 163 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach 40x80x30mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 95, dot. pkt. 167, 169,172, 174, 197, 202, 206, 211, 216 tabeli**

Prosimy o określenie dopuszczalnej tolerancji wymaganych wymiarów ?

**Odpowiedź:**

Dopuszczalna tolerancja wymaganych wymiarów wynosi +/- 2 cm

**Pytanie nr 96, dot. pkt. 171 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z perforacją o szerokości 2 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 97, dot. pkt. 201 i 215 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści pokrywy bez uchwytu transportowego? Uchwyt taki posiada tylko jeden producent i rozwiązanie takie nie jest wykorzystywane w praktyce.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 98, dot. pkt. 218 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwie pełne półki ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 99, dot. pkt. 226 i 227 tabeli**

Prosimy o dopuszczenie tolerancji wymiarów ±5 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 100, dot. pkt. 239 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści regał wykonany ze stali chromowanej dedykowany do wykorzystania w systemach magazynowych Centralnych Sterylizatorni ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza ale ze stali podwójnie chromowanej.

**Pytanie nr 101, dot. pkt. 226 i 227 tabeli**

Prosimy o dopuszczenie tolerancji wymiarów ±5 cm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 102, dot. pkt. 301, 313 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym dwa przednie kółka mają średnicę mniejszą niż 10 cm w celu ułatwienia manewrowania ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 103, dot. pkt. 304 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości położenia blatu 20÷150cm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 104, dot. pkt. 304 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem o wymiarach 470x600mm ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 105, dot. pkt. 309, 312 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wózka z materiałów odpornych na działanie korozji innych niż stal i aluminium ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 106, dot. pkt. 310 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyty pionowe, nie wymagające regulacji?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 107, dot. pkt. 311 tabeli**

Czy Zamawiający dopuści wózek bez pilota zdalnego sterowania?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 108, dot. pkt. 315-328 tabeli**

Czy wymagania odnośnie gwarancji i serwisu dotyczą całego wyposażenia Pakietu B?

**Odpowiedź:**

Tak, dotyczą całego wyposażenia Pakietu B.

**Pytanie nr 109**

Pytanie do punktu 2.2 (rozdział III) odnośnie potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu.

Zważywszy na fakt, iż wartość urządzenia opisanego w pakiecie C –„przewoźny system dekontaminacji” jest znacznie niższa od wymaganego zabezpieczenia finansowego, czy zmawiający zgodzi się obniżyć kwotę wymienioną w pkt. 2.2. SIWZ (dotyczącą pakietu C) i do jakiej kwoty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w dn. 26.04.2017 r. dokonał modyfikacji punku 2.2. SIWZ rozdział III, zmieniając wartości netto na brutto.

**Pytanie 110**

Pytanie do punktu 2.1 (rodziła III) odnośnie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Czy za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie kilku dostaw lub usług o podobnym charakterze o łącznej wartości nie mniejszej niż wymagana w pkt. 2.1.3 SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie, zapisy SIWZ po modyfikacji pozostają bez zmian.

1. **Pełnomocnik Zamawiającego dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.**

**Po zmianie:**

**- oferty należy złożyć w terminie do 19.05.2017 r. do godz. 10:00**

**- otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 19.05.2017 r. o godz. 11:00**