Wrocław, 14.06.2017 r.

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego wg pakietów 1-15, nr sprawy: 30/Med./2017.

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późń. zm.) zwanej dalej PZP, informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający leże o szerokości 580 mm? Oferowana szerokość różni się tylko o 20 mm od zakresu tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 2 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający funkcję antyszokowa/Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą jednego przycisku czytelnie oznaczonego (bez narzucania konkretnego koloru) dla szybkiego zlokalizowania i użycia?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 2 modyfikuje zapisy pkt. 3 załącznika 2a do SIWZ (PAKIET V), który otrzymuje nowe brzmienie:

„Przewodowy pilot służący do regulacji minimum:

- Kąt nachylenia segmentu pleców,

- Kąt nachylenia siedziska,

- Funkcja antyszokowa/Trendelenburga uzyskiwana za pomocą jednego wyraźnie oznaczonego przycisku np. kolorem czerwonym  dla szybkiego zlokalizowania i użycia,

- Pozycja fotelowa uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.

- Pilot posiadający diodę informującą o podłączeniu do sieci oraz ładowaniu akumulatora.”

Pytanie nr 3 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację nachylenia oparcia pleców w zakresie 0 O– 80O uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym?

Odpowiedź na pytanie nr 3:  Tak. Zamawiający modyfikuje  zapisy pkt. 5 w kolumnie Wymagane parametry techniczne,  załącznika 2a do SIWZ (PAKIET V), który otrzymuje nowe brzmienie:

„Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie minimum: 0 0 - 70 0 uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym. Zamawiający dopuszcza szersze zakresy”

Pytanie nr 4 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację przechyłu Trendelenburga dokonywaną jednym wyraźnie oznakowanym przyciskiem (bez narzucania konkretnego koloru) w zakresie 15O uzyskiwaną za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami pkt. 7 Załącznika nr 2a do SIWZ: „…(np. kolorem czerwonym) : 17 0 (± 5 0)…” nie narzuca konkretnego  koloru przycisku, natomiast zakres 150 mieści się w wymaganym przez Zamawiającego zakresie 17 0 (± 5 0).

Pytanie nr 5 (dot. Pakiet XI – Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne metalowe, zabezpieczające pacjenta na długości ok. 80% leża, składane wzdłuż ramy leża; barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie pacjenta na długości min. 80% leża, zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 6 (dot. Pakiet XI – Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony głowy pacjenta w uchwyty służące do transportu wózka, z możliwością składania ich pod ramę leża w celu bezpiecznego i łatwego dostępu do pacjenta; uchwyty chromowane z tworzywową nakładką?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 7 (dot. wzoru umowy):

§6 ust. 1; pkt. 1:

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §6 ust. 1 pkt. 1 z 3% na 0,5% ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź na pytanie nr 7:   Nie SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który posiada całkowitą szerokość leża (podrączki równolegle do siedziska) wynoszącą 920 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, w którym pozycja fotelowa nie jest uzyskiwana za pomocą jednego przycisku?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który posiada pilot bez diody informującej o podłączeniu do sieci oraz ładowania akumulatora?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który posiada regulację nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie 00 – 750 uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym? Parametr ten pozwala na uzyskanie pozycji foteli do płaskiej leżanki.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, zgodnie z dokonaną modyfikacją w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 12 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który posiada regulacje siedziska wynoszącą 120 uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym?

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który posiada dwa podłokietniki tapicerowane, profilowane, bez możliwości odejmowania, bez regulacji wysokości, z regulacją kąta odchylenia na zewnątrz w stosunku do fotela, bez regulacji kąta nachylenia w płaszczyźnie pionowej i bez funkcji odchylenia podłokietników pionowo? Podrączki są zintegrowane z segmentem oparcia pleców z funkcją utrzymania pozycji poziomej ustalonej poziomej przy jednoczesnym ruchu segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawienia przez personel medyczny. Opisane rozwiązanie regulacji podłokietników zapewnia pacjentowi łatwe siadanie i schodzenie z fotela.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który nie posiada uchwytu na rolkę prześcieradła jednorazowego?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który nie posiada wieszaka kroplówki?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który posiada podłokietniki bez uchwytów na pilot przewodowy?

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 (dot. Pakiet V – Fotel do podawania cytostatyków – 4 szt):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który nie posiada możliwości rozbudowy fotela o lampkę na elastycznym ramieniu, barierki boczne, osłonę PCV na segment nóg, podnóżek?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 (dot. Załącznik nr 2 - pakiet nr 11 – Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 sztuki):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości, który posiada szerokość leża z poręczami bocznymi wynoszącą 860 mm, natomiast bez poręczy bocznych wynoszącą 800 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 (dot. Załącznik nr 2 - pakiet nr 11 – Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 sztuki):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości, który posiada następujące wymiary leża: długość wynoszącą 1970 mm oraz szerokość wynoszącą 730 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 (dot. Załącznik nr 2 - pakiet nr 11 – Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 sztuki):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości, który posiada regulację przechyłów wzdłużnych nożną hydrauliczną w zakresie ±150? Co jest parametrem lepszym od oczekiwanego.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 21 (dot. Załącznik nr 2 - pakiet nr 11 – Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 sztuki):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości, który posiada maksymalne obciążenie wynoszące 220 kg?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Tak. Zamawiający modyfikuje pkt. 9 Załącznika nr 2a do SIWZ:

-  w kolumnie Wymagane parametry techniczne, w następujący sposób:

„Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 220 kg.”

-  w kolumnie Punktacja, w następujący sposób:

„220 kg – 0 pkt.

Powyżej 220 kg – 10 pkt.”

Pytanie nr 22 (dot. Załącznik nr 2 - pakiet nr 11 – Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 sztuki):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości, który nie posiada listew odbojowych na bokach wózka, a posiada tylko krążki odbojowe, co w pełni zabezpiecza ściany i wózek przed uszkodzeniami?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 (dot. Załącznik nr 2 - pakiet nr 11 – Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 sztuki):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości, który posiada tworzywową obudowę podwozia z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem, natomiast kosz na podręczne rzeczy pacjenta znajduje się pod leżem od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 (dot. Załącznik nr 2 - pakiet nr 11 – Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 sztuki):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości, który posiada barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża, składające się z czterech rur poziomych, zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości bez tworzywowych nakładek?

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 (dot. Załącznik nr 2 - pakiet nr 11 – Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 sztuki):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości, który posiada chromowane uchwyty do prowadzenia wózka zarówno przy głowie jak i przy nogach pacjenta, bez możliwości ich złożenia i schowania?

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 (dot. Załącznik nr 2 - pakiet nr 11 – Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 sztuki):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości, który nie posiada uchwytu na rolkę prześcieradła jednorazowego?

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 (dot. pakiet 5):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania cytostatyków z regulacją zakresu oparcia pleców od 0 do 75°?

Fotele, które chcemy zaoferować posiadają taki sam zakres regulacji jaki wymaga Zamawiający z tą tylko różnicą, że w naszych fotelach segment oparcia pleców nie składa się na siedzisko, przez co pacjent jest chroniony przed zakleszczeniem. Wymagane przez Zamawiającego parametry nie są ergonomiczne i mogą spowodować obrażenia wewnętrzne u pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 27:  Tak, zgodnie z dokonaną modyfikacją w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 28 (dot. pakiet 5):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do podawania cytostatyków, w których zakres regulacji siedziska wynosi od 0 do 18°?

Regulacja kąta odchylenia siedziska odbywa się przy pomocy tego samego siłownika, który reguluje funkcję Trendelenburga i dlatego też zakres tych dwóch regulacji jest taki sam. Jeśli jednak siedzisko miałoby odchylać się o kąt 30° i funkcja Trendelenburga również wyniosłaby 30° byłoby to niebezpieczne dla pacjenta, ze względu na zbyt duże odchylenie oraz  możliwość zsunięcia się pacjenta z fotela głową w stronę podłogi.

Odpowiedź na pytanie nr 28: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 29 (dot. pakiet 5):

Czy Zamawiający pisząc w SIWZ zakres regulacji segmentu siedziska od 0 do 30 ° miał na myśli zakres regulacji segmentu uda?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Tak.

Pytanie nr 30 (dot. pakiet VI – Diatermia chirurgiczna):

Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści jako panel sterowania ekran dotykowy?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 31 (dot. pakiet VI – Diatermia chirurgiczna):

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość regulacji mocy maksymalnej z skokiem 5 W dla nastaw powyżej 20 W i 1 W dla nastaw poniżej 20 W. Pozwala to na w zauważalną zmianę skutków ustawionej mocy w każdym zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 32 (dot. pakiet VI – Diatermia chirurgiczna):

Pkt. 11 Czy dopuści aparat umożliwiający podłączenie wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm do gniazda monopolarnego, 2-pinowych do bipolarnego?

Odpowiedź na pytanie nr 32: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 33 (dot. pakiet VI – Diatermia chirurgiczna):

Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści aparat o częstotliwości pracy diatermii 333kHz?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 34 (dot. pakiet VI – Diatermia chirurgiczna):

Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego?

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 35 (dot. pakiet VI – Diatermia chirurgiczna):

Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym jest  automatyczne ustawienie moc ciecia  na wartość poniżej 30 W w programie micro?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 (dot. pakiet VI – Diatermia chirurgiczna):

Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści aparat z mocami dla koagulacji:

koagulacja miękka – 200 W

koagulacja forsowna – 200 W

koagulacja hybrydowa – 200 W

koagulacja natryskowa – 80 W

Odpowiedź na pytanie nr 36: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 37 (dot. pakiet VI – Diatermia chirurgiczna):

Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada tryb koagulacji mieszanej - Hybrid Coag oraz tryb koagulacji forsownej Forced Coag z możliwością otrzymania działania tnącego lub nietnącego poprzez zmianę efektu?

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 38 (dot. pakiet VI – Diatermia chirurgiczna):

Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym jest  automatyczne ustawienie mocy koagulacji bipolarnej na wartości poniżej 50 W programie miro ?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 39 (dot. pakiet VI – Diatermia chirurgiczna):

Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej 5m z wtyczką dwubolcową?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 40 (dot. pakiet VI – Diatermia chirurgiczna):

Pkt. 34  Czy dopuści kabel do pęset dł. 5m ?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 41 (dot. Pakiet nr V – fotel do podawania cytostatyków – 4 kpl):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z leżem o szerokości 580mm oraz z profilowanym i poszerzonym segmentem pleców o szerokości 730mm?

Odpowiedź na pytanie nr 41: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 42 (dot. Pakiet nr V – fotel do podawania cytostatyków – 4 kpl):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z pilotem przewodowym posiadającym tylko diodę informującą o podłączeniu do sieci?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 43 (dot. Pakiet nr V – fotel do podawania cytostatyków – 4 kpl):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie od 0 do +760? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź na pytanie nr 43: Tak, zgodnie z dokonaną modyfikacją w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 44 (dot. Pakiet nr V – fotel do podawania cytostatyków – 4 kpl):

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do podawania cytostatyków wyposażonego w akumulator?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Tak, Zamawiający wymaga akumulatora w celu zabezpieczenia podstawowych funkcji przy braku zasilania elektrycznego.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje pkt. 12 Załącznika nr 2a do SIWZ – Pakiet 5  w kolumnie Wymagane parametry techniczne, w następujący sposób:

„Wyposażenie:

- Podgłówek z regulacją wysokości i położenia na fotelu,

- podłokietniki posiadające  uchwyty na pilot przewodowy

- wieszak kroplówki

- uchwyt na rolkę prześcieradeł jednorazowych

- akumulator w celu zabezpieczenia podstawowych funkcji przy braku zasilania elektrycznego.”

Pytanie nr 45 (dot. Pakiet nr V – fotel do podawania cytostatyków – 4 kpl):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z regulacją kąta nachylenia segmentu siedziska w zakresie od 0 do +150? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 46 (dot. Pakiet nr V – fotel do podawania cytostatyków – 4 kpl):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z funkcją Trendelenburga regulowaną w zakresie 100? Proponowany parametr nieznacznie różni się                                od wymaganego.

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 47 (dot. Pakiet nr V – fotel do podawania cytostatyków – 4 kpl):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków z materacami szytymi na obrzeżach z możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 20 dostępnych kolorów?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 48 (dot. Pakiet nr XI – wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl. ):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta o wymiarach zewnętrznych 2200x840mm?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 49 (dot. Pakiet nr XI – wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl. ):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z hydrauliczną nożną regulacją wysokości w zakresie 560-860mm? Proponowany parametr nieznacznie różni się od dopuszczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 49: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 50 (dot. Pakiet nr XI – wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl. ):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta wyposażony w składane barierki boczne wykonane z aluminium, z pięciu równo rozłożonych szczebli?

Odpowiedź na pytanie nr 50: Tak, Zamawiający dopuszcza barierki składające się z pięciu pionowych szczebli bez tworzywowych nakładek, zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 51 (dot. Pakiet nr XI – wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl. ):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta z uchwytem do prowadzenia wózka od strony nóg pacjenta w formie wyjmowanego pałąka, a od strony głowy pacjenta ze składanymi drążkami służącymi do prowadzenia wózka?

Odpowiedź na pytanie nr 51:  Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 52 (dot. PAKIET V  -  Fotel do podawania cytostatyków - kpl.	4):

Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu dopuści fotel spełniający wszystkie wymagania zawarte w całym opisie przedmiotu zamówienia, który jedynie nie posiada diody na pilocie informującej o podłączeniu do sieci oraz ładowaniu akumulatora?

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 53 (dot. PAKIET V  -  Fotel do podawania cytostatyków - kpl.	4):

Czy Zamawiający w pkt. 3 opisując diodę informującą o ładowaniu akumulatora będzie wymagał akumulatora w fotelu? W żadnym parametrze opisu nie ma informacji o tym.

Odpowiedź na pytanie nr 53: Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 44, Zamawiający wymaga akumulatora w celu zabezpieczenia podstawowych funkcji przy braku zasilania elektrycznego.

Pytanie nr 54 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający w pkt. 1 opisu dopuści wózek o szerokości całkowitej 870 mm co niewiele różni się od oczekiwanego?

Odpowiedź na pytanie nr 54: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 55 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający w pkt. 4 opisu dopuści wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych za pomocą dźwigni ręcznej czytelnie oznaczonej umieszczonej w miejscu łatwego dostępu pod leżem od strony nóg?

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 56 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu dopuści wózek z regulacją kąta 0 – 85o   co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź na pytanie nr 56: Tak. Zamawiający modyfikuje  zapisy pkt. 7 w kolumnie Wymagane parametry techniczne,  załącznika 2a do SIWZ (PAKIET XI), który otrzymuje nowe brzmienie:

„Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie minimum 0 – 70o. Zamawiający dopuszcza szersze zakresy.”

Pytanie nr 57 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający w pkt. 10 opisu dopuści wózek oparty na pantografie, skoro w pkt. 6 dopuszcza wózek bez możliwości wykonywania zdjęć ramieniem C, a kolumny przed wszystkim są do tego celu?

Odpowiedź na pytanie nr 57: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 58 (dot. Pakiet 9):

W Rozdziale 2 pkt 1 Specyfikacji Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z materiałami ofertowymi dokładnego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów. Prosimy o rezygnację z tych wymagań dla Pakietu IX poprzez dopuszczenie dołączenia do oferty oświadczenia oferenta o spełnianiu wszystkich wymagań Zamawiającego. Przedmiotem postępowania w części jest sprzęt komputerowy w konkretnej konfiguracji, jednej z wielu możliwych do uzyskania w ramach modelu urządzenia i nie istnieje dokument określający konkretną wymaganą przez Zamawiającego konfigurację. W pozostałej części przedmiotem postępowania jest dostawa kolejnych licencji oprogramowania posiadanego obecnie przez Zamawiającego. Dla spełnienia wymagań Zamawiającego w obecnej postaci niezbędne jest stworzenie przez wykonawcę ulotki dedykowanej dla tego postępowania, co sprowadza się do potwierdzenia przez wykonawcę wszystkich wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zamawiający dla Pakietu nr 9 rezygnuje z wymagań dostarczenia dokładnego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów  wymaganych i jednocześnie ocenianych (dotyczy tabeli w Załączniku nr 2a – Pakiet 9) przez Zamawiającego w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi. Zamawiający wyjaśnia, że potwierdzenie spełnienia wszystkich parametrów  wymaganych i jednocześnie ocenianych w Pakiecie nr 9 nastąpi poprzez złożenie wypełnionego Załącznika nr 2a do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający pod Tabelą w Załączniku nr 2a do SIWZ – Pakiet 9 usuwa dotychczasowe oświadczenie (zmieniony załącznik nr 2a do SIWZ w zakresie pakietu 9 w załączeniu):

„Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

i zastępuje następującym oświadczeniem:

„Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry, pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:

-  w ROZDZIALE IV, pkt 2. ppkt 1 - DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE który otrzymuje nowe brzmienie:

„1) Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych (dotyczy tabel w Załączniku nr 2a - Pakiet nr 1-8, 10-15) przez Zamawiającego w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Prospekty, katalogi parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych stanowią treść ofert i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust.3 PZP – dotyczy Pakiet nr 1-8, 10-15.”

-  w ROZDZIALE VIII, pkt 2.5. – Punkty za ocenę techniczną, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Dotyczy Pakiet nr 1-8, 10-15: Wykonawca na potwierdzenie zaoferowanych i jednocześnie ocenianych parametrów, składa wraz z ofertą stosowne dokumenty w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, potwierdzające te parametry. W przypadku gdy z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego i jednocześnie ocenianego parametru, Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. W przypadku nie załączenia do oferty dokumentów potwierdzających zaoferowane i jednocześnie oceniane parametry, Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. Oferta w tym zakresie nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 PZP.

Dotyczy Pakiet nr 9: Wykonawca na potwierdzenie zaoferowanych i jednocześnie ocenianych parametrów, składa wraz z ofertą załącznik nr 2a do SIWZ (w zakresie pakietu nr 9).

Członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2a do SIWZ - tabela części dot. parametrów technicznych ocenianych. Punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych danej ofercie w ramach kryterium oceny technicznej.

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w zbiorze ofert w ramach kryterium oceny technicznej.”

-  w ROZDZIALE VIII, pkt 2.6. – Punkty za koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Dotyczy Pakiet nr 1-8, 10-15: Wykonawca na potwierdzenie zaoferowanych i jednocześnie ocenianych parametrów, składa wraz z ofertą stosowne dokumenty w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, oświadczeń potwierdzające te parametry. W przypadku gdy z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego i jednocześnie ocenianego parametru, Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr.

W przypadku nie załączenia do oferty dokumentów potwierdzających zaoferowane i jednocześnie oceniane parametry, Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr.

Oferta w tym zakresie nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 PZP.

Dotyczy Pakiet nr 9: Wykonawca na potwierdzenie zaoferowanych i jednocześnie ocenianych parametrów, składa wraz z ofertą załącznik nr 2a do SIWZ (w zakresie pakietu nr 9).

Członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2a do SIWZ – tabela część „Koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej”. Punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych danej ofercie w ramach kryterium koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej.

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w zbiorze ofert w ramach kryterium koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a, Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania opublikowane w Dz.U.U.E. o numerze 2017/S 092-181466 z dnia 13.05.2017r.

Pytanie nr 59 (dot. Pakiet 9):

W rozdziale 2 pkt. 2 SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z materiałami ofertowymi dokładnego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie pozostałych parametrów wymaganych, a nie poddanych ocenie przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów. Prosimy o rezygnację z tych wymagań dla Pakietu IX poprzez dopuszczenie dołączenia do oferty oświadczenia oferenta o spełnianiu wszystkich wymagań Zamawiającego. Przedmiotem postępowania w części jest sprzęt komputerowy w konkretnej konfiguracji, jednej z wielu możliwych do uzyskania w ramach modelu urządzenia i nie istnieje dokument określający konkretną wymaganą przez Zamawiającego konfigurację. W pozostałej części przedmiotem postępowania jest dostawa kolejnych licencji oprogramowania posiadanego obecnie przez Zamawiającego. Dla spełnienia wymagań Zamawiającego w obecnej postaci niezbędne jest stworzenie przez wykonawcę ulotki dedykowanej dla tego postępowania, co sprowadza się do potwierdzenia przez wykonawcę wszystkich wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zamawiający dla Pakietu nr 9 rezygnuje z wymagań dostarczenia dokładnego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie pozostałych parametrów – parametrów wymaganych  a nie poddanych ocenie  przez Zamawiającego  (dotyczy tabeli w Załączniku nr 2a – Pakiet 9) w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim.

Zamawiający wyjaśnia, że potwierdzenie spełnienia wszystkich pozostałych parametrów – parametrów wymaganych  a nie poddanych ocenie  w Pakiecie nr 9, nastąpi poprzez złożenie wypełnionego Załącznika nr 2a do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w ROZDZIALE IV, pkt 2. ppkt 2 - DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE który otrzymuje nowe brzmienie:

„2) Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie pozostałych parametrów – parametrów wymaganych  a nie poddanych ocenie przez Zamawiającego w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę ceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP) – dotyczy Pakiet nr 1-8, 10-15.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a, Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania opublikowane w Dz.U.U.E. o numerze 2017/S 092-181466 z dnia 13.05.2017r.

Pytanie nr 60 (dot. Pakiet 9):

Dotyczy Załącznika nr 2a Pakiet IX pkt B.1. Prosimy o rezygnację z wymogu przekazania instrukcji obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej i skróconej instrukcji obsługi dla Pakietu IX poprzez zastąpienie ich wymogiem dostarczenia instrukcji oprogramowania medycznego w wersji elektronicznej dostępnej z poziomu oprogramowania medycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający rezygnuje z wymogu przekazania instrukcji obsługi i użytkowania w formie papierowej i skróconej instrukcji obsługi dla Pakietu 9 poprzez zastąpienie ich wymogiem dostarczenia instrukcji oprogramowania medycznego w wersji elektronicznej dostępnej z poziomu oprogramowania medycznego, zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy:

- Załącznika nr 3a do SIWZ (wzór umowy pakiet 1-14) poprzez usunięcie dotychczasowego ust. 3 z paragrafu 4 i zastąpienie go ust 3 i 3a o następującej nowej treści:

„3. Dotyczy Pakietu nr 1-8, 10-14: Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

3a. Dotyczy Pakietu nr 9: Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję oprogramowania medycznego w wersji elektronicznej dostępnej z poziomu oprogramowania medycznego i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).”

- Załącznika nr 4 do SIWZ (protokół zdawczo-odbiorczy - wzór) poprzez zmianę tiretu nr 1 z pkt 3 w następujący sposób (zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji):

„3. Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wykazu autoryzowanych punktów serwisowych – dotyczy Pakiet nr 1-8, 10-15

- Instrukcji oprogramowania medycznego w wersji elektronicznej dostępnej z poziomu oprogramowania medycznego, wykazu autoryzowanych punktów serwisowych – dotyczy Pakiet nr 9

- (…)”

Pytanie nr 61 (dot. Pakiet 9):

Dotyczy Załącznika nr 2a Pakiet IX pkt C.1. Prosimy o dopuszczenie, by zaoferowane napędy LTO miały gwarancję odrębną, zgodną z obecnie trwającą gwarancją biblioteki taśmowej zgodnie z umową 352/101/Med./2016? Producent obejmuje gwarancją napędy LTO w ramach gwarancji na bibliotekę taśmową.

Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający dopuszcza, by zaoferowane napędy LTO miały gwarancję odrębną, zgodną z obecnie trwającą gwarancją biblioteki taśmowej, zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 62 (dot. Pakiet 9):

Dotyczy Załącznika nr 2a Pakiet IX pkt C.1. Prosimy o doprecyzowanie, że wymagana gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń określonych w Załączniku nr 2a pkt A.1-A.5, oraz pkt A.9-A.10.

Odpowiedź na pytanie nr 62: Zamawiający wymaga, aby gwarancja dotyczyła wyłącznie urządzeń określonych w Załączniku nr 2a w pkt A.1-A.5, oraz pkt A.9-A.10, zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 63 (dot. Pakiet 9):

Dotyczy Załącznika nr 2a Pakiet IX pkt D.1-D.2. Prosimy o rezygnację z tego zapisu jako nie mającego związku z przedmiotem postępowania – sprzęt komputerowy nie wymaga zużycia materiałów eksploatacyjnych, nie wymaga przeglądów gwarancyjnych, a kontrakt serwisowy na system IMPAX 6 nie jest przedmiotem postępowania

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zamawiający rezygnuje z zapisów dotyczących Załącznika nr 2a Pakiet 9 pkt D.1-D.2, w związku z czym usuwa dotychczasowe zapisy pkt D.1 oraz pkt. D.2, zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ – Pakiet 9.

Pytanie nr 64 (dot. Pakiet 9):

Dotyczy Załącznika nr 2a Pakiet IX pkt D.3-D.4. Prosimy o rezygnację z tego zapisu jako nie mającego związku z przedmiotem postępowania – kontrakt serwisowy na system IMPAX 6 nie jest przedmiotem postępowania

Odpowiedź na pytanie nr 64: Zamawiający rezygnuje z zapisów dotyczących Załącznika nr 2a Pakiet 9 pkt D.3-D.4, w związku z czym usuwa dotychczasowe zapisy pkt D.3 oraz pkt. D.4, zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ – Pakiet 9.

Pytanie nr 65 (dot. Pakiet 9):

Dotyczy Załącznika nr 2a Pakiet IX pkt D.7. W części 2.A pkt 68 Specyfikacji Zamawiający wymaga dostępu do części zamiennych do oferowanych stacji roboczych i monitorów w okresie minimum 10 lat. W dobie tak szybkiego rozwoju technologii informatycznych w ciągu 10 lat następuje kilkukrotna zmiana w technologiach wytwarzanych komponentów. Żądanie dostępności części do komputerów starszych niż 2-3 lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez 10 lat komponentów komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wykonany w nowszej już technologii (czyli szybszy). Prosimy o ograniczenie gwarancji pełnego zakresu odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta do 5 lat od daty protokołu odbiorczego.

Odpowiedź na pytanie nr 65: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis Załącznika nr 2a Pakiet 9 pkt D.7 na następujący (zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ – Pakiet 9):

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 5 lat od daty dostawy.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy § 5 ust 19 Załącznika nr 3a do SIWZ (wzór umowy pakiet 1-14) w następujący sposób:

„19.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy (dot. Pakiet 1-8, 10-14) oraz co najmniej 5 lat od daty dostawy (dot. Pakiet 9) oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.”

Pytanie nr 66:

Dot. umowy paragraf 6 pkt.1.1 Zwracamy się z prośba o obniżenie kar umownych w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, z 3 % do 0,5 %. W ocenie Wykonawcy wymiar kary jest zbyt wysoki  i nieadekwatny do poniesionej ewentualnej szkody.

Odpowiedź na pytanie nr 66: Nie, SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 67:

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział IV, punkt 2, podpunkt 3): Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 roku o Wyrobach Medycznych obowiązującym dokumentem jest Powiadomienie / Przeniesienie Danych do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (a nie jak podano w SIWZ – zgłoszenie)?

Odpowiedź na pytanie nr 67: Zamawiający w odpowiedzi na niniejsze pytanie, modyfikuje zapisy SIWZ w ROZDZIALE IV, pkt 2. ppkt 3 - DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE który otrzymuje nowe brzmienie:

„3. W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211 z późn. zm.), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów dot. przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt, w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia lub Przeniesienia danych wyrobów medycznych do rejestru Wyrobów Medycznych. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

W przypadku formularza Powiadomienia / Zgłoszenia lub Przeniesienia danych wyrobów medycznych do rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowna lub kurierska – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3a do SIWZ (wzór umowy pakiet 1-14) w następujący sposób:

- § 4 ust 3 oraz ust 3a otrzymują brzmienie: „3. Dotyczy Pakietu nr 1-8, 10-14: Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia lub Przeniesienia danych wyrobów medycznych do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

3a. Dotyczy Pakietu nr 9: Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję oprogramowania medycznego w wersji elektronicznej dostępnej z poziomu oprogramowania medycznego i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia lub Przeniesienia danych wyrobów medycznych do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3b do SIWZ (wzór umowy pakiet 15) w następujący sposób:

- § 4 ust 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi 
i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia lub Przeniesienia danych wyrobów medycznych do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a, Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania opublikowane w Dz.U.U.E. o numerze 2017/S 092-181466 z dnia 13.05.2017r.

Pytanie nr 68 (wzór umowy):

Dotyczy wzoru, paragraf 5, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin usunięcia wady był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 68: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 69 (wzór umowy):

Dotyczy wzoru, paragraf 5, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wady do 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii oraz do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź na pytanie nr 69: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie modyfikuje zapisy:

- Załącznika nr 3a do SIWZ (wzór umowy pakiet 1-14) oraz 3b do SIWZ (wzór umowy pakiet 15) w następujący sposób:

- § 5 ust 7 i 9 otrzymuje brzmienie:

„7.Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy na max. 12 dni, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

9. W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy na max. 12 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).”

Pytanie nr 70 (wzór umowy):

Dotyczy wzoru, paragraf 5, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu ustępu 8 na następujący: „W wypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu (…)”?

Odpowiedź na pytanie nr 70: Nie. SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 71 (wzór umowy):

Dotyczy wzoru, paragraf 5, ustęp 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w ustępie 9 był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 71: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 72 (wzór umowy – pakiet 10):

Dotyczy wzoru, paragraf 5, ustęp 19 oraz załącznika nr 2a do SIWZ, pakiet X – punkt D, podpunkt 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin obsługi pogwarancyjnej wynosił 8 lat?

Odpowiedź na pytanie nr 72:  Tak.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy § 5 ust 19 Załącznika nr 3a do SIWZ (wzór umowy pakiet 1-14) w następujący sposób:

„19.Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy (dot. Pakiet 1-8, 11-14), co najmniej 5 lat od daty dostawy (dot. Pakiet 9), co najmniej 8 lat od daty dostawy (dot. Pakiet 10) oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.”

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis Załącznika nr 2a Pakiet 10 pkt D.7 na następujący (zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ – Pakiet 10):

„Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 8 lat od daty dostawy.”

Pytanie nr 73 (wzór umowy):

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy do 0,5% ceny brutto pakietu za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź na pytanie nr 73: Nie. SIWZ bez zmian

Pytanie nr 74 (wzór umowy):

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do podpunktu 1) następującego zdania: „(…) ale nie więcej niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź na pytanie nr 74: Nie. SIWZ bez zmian

Pytanie nr 75 (wzór umowy):

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt 2): Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy – Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

Odpowiedź na pytanie nr 75: Zamawiający doprecyzowuje zapisy:

-  § 6 ust 1 pkt 3 Załącznika nr 3a do SIWZ (wzór umowy pakiet 1-14) w następujący sposób:

„3) w wysokości 0,5 % ceny brutto pakietu, w przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z § 5 ust. 9, za każdy dzień opóźnienia, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje maksymalnie do 14 dni od daty dostarczenia sprzętu zastępczego, po upływie tego terminu kary umowne będą naliczane dalej;”

-  § 6 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 3b do SIWZ (wzór umowy pakiet 15) w następujący sposób:

„4) w wysokości 0,5 % ceny brutto wartości sprzętu, w przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z § 5 ust. 9, za każdy dzień opóźnienia do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje maksymalnie do 14 dni od daty dostarczenia sprzętu zastępczego, po upływie tego terminu kary umowne będą naliczane dalej;”

Pytanie nr 76 (wzór umowy):

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 2, podpunkt 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z podpunktu 7 następującego zdania: „Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) itp. do powyższych procedur”?

Odpowiedź na pytanie nr 76: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 77 (dot. pakiet XI wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości): -

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez uchwytu na rolkę do prześcieradeł jednorazowych?

Odpowiedź na pytanie nr 77: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 78 (dot. PAKIET VI - Diatermia chirurgiczna):

Dotyczy wyposażenia. Czy Zamawiający wymaga w wyposażeniu włącznika nożnego?

Odpowiedź na pytanie nr 78: Zamawiający nie wymaga włącznika nożnego.

Pytanie nr 79 (dot. PAKIET VI - Diatermia chirurgiczna):

Dotyczy wyposażenia. Czy Zamawiający będzie premiował włącznik nożny bezprzewodowy?

Odpowiedź na pytanie nr 79: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 80 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel bez regulacji nachylenia segmentu siedziska?

Odpowiedź na pytanie nr 80: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 81 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ze stałym nachyleniem siedziska w zakresie 10°?

Odpowiedź na pytanie nr 81: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 82 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o szerokości 560 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 82: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 83 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z przewodowym pilotem nie posiadający regulacji kąta nachylenia siedziska?

Odpowiedź na pytanie nr 83: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 84 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z przewodowym pilotem nie posiadający oznaczonego na czerwono przycisku funkcji antyszokowej?

Odpowiedź na pytanie nr 84: Tak, zgodnie ze zmianą, w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 85 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z możliwością uruchamiania pozycji reanimacyjnej uruchamianej jednym przyciskiem w kolorze czerwonym zlokalizowanym w z boku segmentu oparcia pleców zamiast funkcji na pilocie ?

Odpowiedź na pytanie nr 85: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 86 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z przewodowym pilotem nie posiadający oznaczonego na czerwono przycisku funkcji antyszokowej?

Odpowiedź na pytanie nr 86: Tak, zgodnie ze zmianą, w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 87 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z przewodowym pilotem jednak bez możliwości uzyskania za pomocą jednego przycisku pozycji fotelowej?

Odpowiedź na pytanie nr 87: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 88 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z przewodowym pilotem nie posiadający diody informującej o podłączeniu do sieci oraz ładowania akumulatora.

Odpowiedź na pytanie nr 88: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 89 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z regulacją nachylenia oparcia pleców w zakresie od -10° do +80°?

Odpowiedź na pytanie nr 89: Tak. Wskazany zakres jest szerszy od wymaganego przez Zamawiającego.

Pytanie nr 90 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel bez regulacji segmentu siedziska?

Odpowiedź na pytanie nr 90: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 91 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z regulacją przechyłu Trendelenburga w zakresie od 0° do 75°?

Odpowiedź na pytanie nr 91: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 92 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z tapicerką posiadającą szwy?

Odpowiedź na pytanie nr 92: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 93 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel nie posiadający uchwytu na rolkę prześcieradeł jednorazowych?

Odpowiedź na pytanie nr 93: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 94 (dot. PAKIET V - Fotel do podawania cytostatyków- 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel bez barierek bocznych?

Odpowiedź na pytanie nr 94: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 95 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający wymiary zewnętrzne 2130 x 820 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 95: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 96 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający regulację przechyłów wzdłużnych w zakresie 16°?  Parametr ten jest lepszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 96: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 97 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z regulacją segmentu plecówka pomocą sprężyn gazowych w zakresie 0°-90°? Parametr ten jest lepszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 97: Tak, zgodnie z dokonaną modyfikacją w odpowiedzi na pytanie nr 56.

Pytanie nr 98 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający centralną oraz kierunkową blokadą kół z dźwigniami hamulca zlokalizowanymi w centralnej części podstawy wózka od strony nóg oraz głowy pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 98: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 99 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający barierki boczne metalowe lakierowane bez tworzywowych nakładek?

Odpowiedź na pytanie nr 99: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 100 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający barierki składające się z pięciu pionowych szczebli?

Odpowiedź na pytanie nr 100: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianą w odpowiedzi na pytanie nr 50.

Pytanie nr 101 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w dwa składane uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy ?

Odpowiedź na pytanie nr 101: Tak, Zamawiający dopuszcza wózek transportowy wyposażony w dwa składane uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy, zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 102 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy w dwa składane uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy oraz jeden stały uchwyt w na całej szerokości leża umieszczony od strony nóg?

Odpowiedź na pytanie nr 102: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 103 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy składane uchwyty do prowadzenia wózka?

Odpowiedź na pytanie nr 103: Zapisy SIWZ bez zmian  – pytanie nieczytelne.

Pytanie nr 104 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy bez uchwytu na rolkę prześcieradeł jednorazowych?

Odpowiedź na pytanie nr 104: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 105 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Doty. Pkt. 1	Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek o szerokości całkowitej 2011mm? Jest to różnica zaledwie 1mm.

Odpowiedź na pytanie nr 105: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 106 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Doty. Pkt. 7   Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z  regulacja segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0 – 87 ˚? Jest to parametr zdecydowanie lepszy od wymaganego

Odpowiedź na pytanie nr 106: Tak, zgodnie z dokonaną modyfikacją w odpowiedzi na pytanie nr 56.

Pytanie nr 107 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Doty. Pkt. 10   Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek którego leże  oparte jest na systemie dwóch ramion wznoszących? Dzięki takiemu rozwiązaniu konstrukcja jest bardziej stabilna.

Odpowiedź na pytanie nr 107: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 108 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Doty. Pkt. 11   Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek bez listw odbojowych na bokach?

Odpowiedź na pytanie nr 108: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 109 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Doty. Pkt. 14   Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek który posiada barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Barierki składające się z pięciu pionowych szczebli bez tworzywowych nakładek?

Odpowiedź na pytanie nr 109:  Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmianą w odpowiedzi na pytanie nr 50.

Pytanie nr 110 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Doty. Pkt. 15   Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek który wyposażony jest w składane  rączki z wygodną nakładką służące do pchania zlokalizowane od strony głowy?

Odpowiedź na pytanie nr 110: Tak, Zamawiający dopuszcza wózek który wyposażony jest w składane  rączki z wygodną nakładką służące do pchania zlokalizowane od strony głowy, zgodnie ze zmianami w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie nr 111 (dot. PAKIET XI - Wózek transportowy leżący z regulacją hydrauliczną wysokości – 4 kpl.):

Doty. Pkt. 16   Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek bez uchwytu na rolkę prześcieradeł jednorazowych?

Odpowiedź na pytanie nr 111: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 112 (dot. PAKIET NR 1 – URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 KPL):

odnośnie wymaganego parametru technicznego nr 2

Zamawiający podał wymóg „Częstość kompresji zawarta w zakresie 100 – 120 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°) zgodnie z wytycznymi ERC”. Informujemy, iż na rynku polskim są również urządzenia mogące pracować w temperaturze od (- 20°C do + 40°) co jest bardzo realistycznym zakresem temperatur pracy w naszym środowisku atmosferycznym. W związku z tym prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: „Częstość kompresji zawarta w zakresie 100 – 120 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (-20°C do + 40°) zgodnie z wytycznymi ERC” lub dopuszczenie częstości kompresji zawartej w zakresie 100 – 120 uciśnięć na minutę osiągalnej w przedziale temperatur (-20°C do + 40°).

Odpowiedź na pytanie nr 112: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 113 (dot. PAKIET NR 1 – URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 KPL):

odnośnie wymaganego parametru technicznego nr 3

Zamawiający podał wymóg „Głębokość kompresji: w zakresie między 5 a 6 cm”. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej posiadało możliwość regulacji głębokości ucisku w czasie rzeczywistym? Taka możliwość pozwala Zamawiającemu na korektę głębokości ucisku w zależności od potrzeb w danej sytuacji. Możliwość regulacji tego parametru może zwiększyć w poszczególnych przypadkach przeżywalność pacjentów.

Odpowiedź na pytanie nr 113: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 114 (dot. PAKIET NR 1 – URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 KPL):

odnośnie wymaganego parametru technicznego nr 4

Zamawiający wymaga aby urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej było zgodne z wytycznymi ERC, jednakowo wymagając aby była w nim zawarta funkcja (parametr nr 5) „Aktywna dekompresja  - wspomaganie odprężenia klatki piersiowej. W dobrej wierze informujemy Zamawiającego, iż wytyczne ERC 2015 nie zalecają aktywnej dekompresji klatki piersiowej, czyli parametru, który podał Zamawiający – „Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej”. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z parametru „Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej” .

Odpowiedź na pytanie nr 114: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 115 (dot. PAKIET NR 1 – URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 KPL):

odnośnie wymaganego parametru technicznego nr 5

Co Zamawiający rozumie poprzez wymóg „Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej” ? Czy Zamawiajacy poprzez to rozumie wykorzystanie ssawki do dekompresji? Opis przedmiotu zamówienia wskazuje wyłącznie na wyroby jednego dostawcy na rynku polskim tj. Paramedica , dotyczy to urządzenia ResQpump które jest JEDYNYM urządzeniem posiadającym certyfikat aktywnej dekompresji klatki piersiowej.  Chcielibyśmy uświadomić Zamawiającego, iż ssawki o których mowa w punkcie 4 ( w innych urządzeniach bez certyfikacji)  są ssawkami jednorazowego użytku, co też naraża Zamawiającego na ogromne koszty  eksploatacji związane z wymianą w/w ssawek. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że ssawka w połączeniu z żelem, który jest wykorzystywany podczas defibrylacji staje się bezużyteczna i wręcz utrudnia ułożenie tłoka w prawidłowej pozycji. Następstwem wykorzystania ssawki jest również zasłonięcie tłoka, a jego ułożenie na środku klatki piersiowej jest tylko i wyłącznie oparte o wyobrażenie przestrzenne Zamawiającego.  Zaznaczamy, iż pozostałe urządzenia na rynku posiadają elementy bezpośredniego kontaktu z klatką piersiową pacjenta skonstruowane w inny technologicznie sposób, jednakże spełniające te same cechy użytkowe. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 maja 2013r. (KIO 1086/13) Zamawiający nie może wymagać w opisie przedmiotu zamówienia cech przedmiotu zamówienia zbędnych lub cech niemających znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot zamówienia. Dlatego też prosimy Zamawiającego o rezygnację  z parametru „Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej”.

Odpowiedź na pytanie nr 115: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 116 (dot. PAKIET NR 1 – URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 KPL):

odnośnie wymaganego parametru technicznego nr 8

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało „Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego  min. 45 min.” I  jako parametru punktowany wyznaczyło czas ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego  powyżej 45 min.   Biorąc pod uwagę faktyczne wykorzystanie urządzenia na terenie RP oraz czasu podjętych reanimacji przez zespoły ratownictwa medycznego w terenie prosimy Zamawiającego o  zmianę parametru sztywnego bez punktacji na „Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego  min. 90 min.”

Odpowiedź na pytanie nr 116: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 117 (dot. PAKIET NR 1 – URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 KPL):

odnośnie wymaganego parametru technicznego nr 10

Co Zamawiający rozumie poprzez wyszczególnienie „deska pod plecy” oraz „deska transparentna w rtg”?  czy Zamawiający życzy sobie, aby była to jedna deska posiadająca te dwie funkcje ?

Odpowiedź na pytanie nr 117: Mogą być dwie deski. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 118 (dot. PAKIET NR 1 – URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 KPL):

odnośnie wymaganego parametru technicznego nr 10

Zamawiający wymaga podkładki stabilizującej pod głowę – czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez podkładki stabilizującej głowę, a stabilizację całego pacjenta za wykorzystaniem specjalnego rozwiązania technologicznego – innowacyjnych pasów pajęczynowych?

Odpowiedź na pytanie nr 118: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 119 (dot. PAKIET NR 1 – URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 KPL):

odnośnie wymaganego parametru technicznego nr 10

Zamawiający wymaga aby w wyposażeniu aparatury znalazły się pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia – czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez pasów do mocowania rąk pacjenta do urządzenia,  a ze stabilizacją całego pacjenta za wykorzystaniem specjalnego rozwiązania technologicznego – innowacyjnych pasów pajęczynowych z możliwością umocowania rąk pacjenta wzdłuż ciała – pozwala nam to mieć dostęp do wlewów w dołach łokciowych – co jest niemożliwe w przypadku umocowania rąk do urządzenia – jednocześnie pragniemy poinformować Zamawiającego iż mocowanie rąk pacjenta do urządzenia jest o tyle niebezpieczne iż w skrajnych przypadkach w momencie przegrzania urządzenia u poszkodowanego może dojść do oparzeń powierzchni ciała, które mają styczność z urządzeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 119: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 120 (dot. PAKIET NR 1 – URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 KPL):

odnośnie wymaganego parametru technicznego nr 11

Zamawiający wymaga aby na wyposażeniu aparatu znajdowały się elementy do bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min.16 szt.). Informujemy Zamawiającego iż na rynku polskim istnieją inne rozwiązania technologiczne – w tym przypadku elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem, które nie są jednorazowe, a pozwalają na wykorzystanie ich aż do 1000 resuscytacji. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na „elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 2 szt.).

Odpowiedź na pytanie nr 120: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 121 (dot. PAKIET NR 1 – URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ – 1 KPL):

odnośnie wymaganego parametru technicznego nr 13

Zamawiający wymaga wagi urządzenia z kompletnym wyposażeniem max.11 kg. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wagi poniżej 12,6 kg z powodu możliwości posiadania drugiej baterii, która może zapewnić dłuższy czas pracy niż urządzenia konkurencyjne, a dodatkowo zapewniamy również Zamawiającemu rozwiniętą technologicznie możliwość stabilizacji pacjenta, która waży więcej niż tradycyjne pasy proste.

Odpowiedź na pytanie nr 121: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 122 (dot. WZORU UMOWY):

Dotyczy § 4 – Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2 do 14 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 122:  Zapisy SIWZ bez zmian. Terminy o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2 dotyczą dostaw towaru w pakiecie nr 15 (załącznika nr 3b do SIWZ). Nie dotyczą pakietu nr 1.

Pytanie nr 123 (dot. WZORU UMOWY):

Dotyczy § 4 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z zapisu § 4 ust. 7 „Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) itp. do powyższych procedur.”

Odpowiedź na pytanie nr 123: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 124 (dot. WZORU UMOWY):

Dotyczy § 5 ust. 4 - Czy Zamawiający w zapisie „Wykonawca ma obowiązek przedstawienia/przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym i wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń” ma na myśli autoryzację producenta sprzętu?

Odpowiedź na pytanie nr 124: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 125 (dot. WZORU UMOWY):

Dotyczy § 5 ust. 7 i 9 – Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu o którym mowa w § 5 ust. 7 i 9 do 14 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 125: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69.

Pytanie nr 126 (dot. WZORU UMOWY):

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. 1 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie kary umownej do 0,2%

Odpowiedź na pytanie nr 126: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 127 (dot. WZORU UMOWY):

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. 2,3 i 4   - – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie kary umownej do 0,2%

Odpowiedź na pytanie nr 127: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 128 (dot. PAKIET XIV - Respirator transportowy -  2 kpl. Załącznik nr 2a, D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej):

Dotyczy pkt. 2

Czy Zamawiający potwierdza, że dla wyżej wymienionego punktu wymagane jest podanie, w oparciu 
o materiały producenta, listy materiałów niezbędnych podczas przeglądu i eksploatacji w podanym okresie, natomiast nie jest wymagane potwierdzenie ich kosztu w materiałach producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 128: Tak.

Pytanie nr 129 (dot. PAKIET XIV - Respirator transportowy -  2 kpl. Załącznik nr 2a, D Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej):

Dotyczy pkt. 4, 5, 6, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści dla wyżej wymienionych punktów załączenie oświadczenia wykonawcy, będącego autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzeń jako potwierdzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów/kosztów, sporządzone w oparciu o posiadaną wiedzę uzyskaną w licznych szkoleniach producenta urządzenia oraz wieloletniej praktyce?

Odpowiedź na pytanie nr 129: Tak.

Pytanie nr 130 (dot. załącznik nr 3a – wzór umowy pakiety 1-14 - § 4 ust. 7)

Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku przeprowadzenia szkolenia technicznego potwierdzonego certyfikatem, o którym mowa w ustępie 7 paragrafu 4 umowy?

W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie w zdaniu pierwszym prosimy 
o potwierdzenie, iż szkolenie techniczne w zakresie wskazanym w w/w punkcie dotyczyć będzie uprawnieniń do wykonywania czynności po okresie udzielonej gwarancji.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tylko wykonawca ma prawo i obowiązek świadczenia wszelkich koniecznych czynności serwisowych, przeglądowych w okresie gwarancyjnym, a ich koszt skalkulować w cenie oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 130: Nie, zapisy SIWZ bez zmian. Szkolenie techniczne w zakresie wskazanym w w/w punkcie dotyczyć będzie uprawnieniń do wykonywania czynności po okresie udzielonej gwarancji.

Pytanie nr 131 (dot. załącznik nr 3a – wzór umowy pakiety 1-14 - § 4 ust. 7)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślnie wymogu dotyczącego przekazania pracownikom Zamawiającego kodów serwisowych wraz z dokumentacją serwisową oferowanych urządzeń lub zgodę na dostarczenie dokumentacji serwisowej wraz z kodami serwisowymi, w zakresie dopuszczonym przez producenta tych urządzeń, po zakończeniu okresu gwarancji lub w ostatnim miesiącu trwania gwarancji?

Takie rozwiązanie zagwarantuje, że dostępu do urządzenia nie będą miały osoby nieautoryzowane, które nieświadomie mogłyby dokonać modyfikacji ustawień, prowadzących do narażenia zdrowia lub życia pacjenta lub uszkodzenia urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 131:  Zapisy SIWZ bez zmian. W zdaniu pierwszym w § 4 ust 7 wzoru umowy  - załącznika nr 3a do SIWZ, Zamawiający wskazał w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń.

Integralną częścią niniejszych wyjaśnień i modyfikacji SIWZ stanowią zmieniony Załącznik nr 2a, 3a, 3b, 4 do SIWZ (do pobrania w formie pliku w załączeniu).

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12a PZP w związku z art. 38 ust. 4 i 4a PZP, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 21.06.2017r. na dzień 30.06.2017r.

Oferty prosimy złożyć do dnia 30.06.2017r. do godziny 10:30 w budynku Wydziału Administracji Ogólnej – Kancelaria pok. nr 18. Otwarcie ofert odbędzie się 30.06.2017r. o godzinie 11:00 na zasadach określonych w SIWZ.

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu opublikowanym w  Dz.U.U.E. o numerze 2017/S 092-181466 z dnia 13.05.2017r. zmieniają się odpowiednio.

# Text boxes

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław