Załącznik nr 2

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

Aparat do dializoterapii ze stacją uzdatniania wody  – 1 szt,

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	nie wcześniej niż 2014

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry Wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do dializoterapii |  |  |
|  | Aparat wyposażony w jedną pompę krwi |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A |  |  |
|  | Zasilanie wodne 1,2 ÷ 6 bar |  |  |
|  | Wykonywane zabiegi: HD, UF. |  |  |
|  | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej |  |  |
|  | Pamięć składu koncentratu lub dializatu |  |  |
|  | Profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji niezależne od pozostałych parametrów |  |  |
|  | Regulacja przepływu krwi: 0-50 do 600 ml/min |  |  |
|  | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego: 300 do 800 ml/min (max co 50 ml/min) |  |  |
|  | Ciągły objętościowy pomiar ultrafiltracji |  |  |
|  | Funkcja pracy w trybie oszczędnościowym stand-by |  |  |
|  | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej |  |  |
|  | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków dezynfekcyjnych róznych producentów |  |  |
|  | Archiwizacja min 100 wykonanych dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego |  |  |
|  | Automatyczna pompa heparyny z możliwością programowania bolusa. |  |  |
|  | Możliwość przechodzenia z kapsuły na płynny bikarbonat i odwrotnie w czasie zabiegu. |  |  |
|  | Możliwość wczesnego wykrywania skrzepów w dializatorze poprzez monitorowanie ciśnienia krwi przed dializatorem. |  |  |
|  | Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu. |  |  |
|  | Łatwy dostęp do poboru próbki płynu dializacyjnego |  |  |
|  | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego. |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne (min. 15 minut) |  |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim |  |  |
| 2 | Stacja uzdatniania wody |  |  |
|  | Jednostanowiskowy uzdatniacz wody |  |  |
|  | Zintegrowana filtracja wstępna |  |  |
|  | Zwarta mobilna konstrukcja wyposażona w koła umożliwiające przemieszczanie urządzenia |  |  |
|  | Wyświetlacz informujący o stanie urządzenia i podstawowych parametrach |  |  |
|  | System automatycznej dezynfekcji przy użyciu ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjnych |  |  |
|  | Wydajność w warunkach standardowych 120-135 l/h |  |  |
|  | Produkt: woda demineralizowana spełniająca parametry wody do dializ zgodnie z wytycznymi Farmakopei |  |  |
|  | Dopuszczalna twardość całkowita: > 35 of |  |  |
|  | Dopuszczalny poziom żelaza: > 0.1 ppm |  |  |
|  | Dopuszczalny poziom chloru: > 0.3 ppm |  |  |
|  | Usuwanie soli: > 95 % |  |  |
|  | Usuwanie bakterii i pyrogenów: > 99 % |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.